# **贵州航天医院皮肤科皮肤真菌荧光检测设备采购公告**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 议标单位 | 贵州航天医院 | | |
| 项目名称 | 贵州航天医院皮肤科皮肤真菌荧光检测设备采购公告 | | |
| 招标方式 | 询价采购 | | |
|  | **1.投标企业资质：**（1）企业法人营业执照，（2）医疗器械经营许可证，（3） | | |
|  | 中华人民共和国机构代码证，（4）税务登记证，（5）法人身份证复印件； | | |
|  | (6)产品品牌型号及报价单 | | |
| 投标企业资质要求 | 1. **投标人资质：**（1）法人签字授权书，（2）投标人身份证及复印件。 2. **投标产品资质：**（1）医疗器械生产企业许可证，（2）中华人民共和国医 | | |
|  | 疗器械注冊证，（3）医疗器械产品生产制造认可表（医疗器械产品注册 | | |
|  | 登记表），（4）中国国家强制性产品认证证书。 | | |
|  | **4．**上述资质需盖鲜章和签字。提供一份正本，二本以上副本。 | | |
| 最高报价 | 4.9万元 | | |
| 数量 | 1台 | | |
| 议标技术要求 | 见附件清单 | | |
| 交货地点 | 贵州省遵义市大连路贵州航天医院 | | |
| 发标时间 | 2022 年 11 月 01 日 | 地点 | 贵州航天医院医学装备部 |
| 投标截止时间 | 2022 年 11 月 7 日  12：00 | 地点 | 贵州航天医院医学装备部 |
| 联系电话 | 商务、技术咨询电话：0851－28613878 | | |
| 传真 | 0851—28691113 | [E-mail:3417sbk@163.com](mailto:3417sbk@163.com) | |

**附件：贵州航天医院皮肤科皮肤真菌荧光检测设备采购要求**

**一、产品商务要求：**

1. 产品要求：国内外知名品牌，通过相关权威机构认证，符合医疗管理规范； 2．投标产品是合法注册有效周期内生产的产品；

1. 产品在西南地区（贵州省、重庆市优先）有使用单位（使用名单按三级甲等医院、三级乙等以下医院 2 组排列）；
2. 产品在西南地区（贵阳、重庆为基本，遵义优先）有维修点，有经验丰富的专业维修工程师（提供证明文件）；
3. 提供厂家售后服务承诺保证，产品免费保修 2 年或以上、终身维修；
4. 交货期：签订合同 30 天内；
5. 提供原厂说明书（有中文说明书）及维修手册；
6. 免费提供送货卸货至用户指定地点、安装、操作与维修及指定医院培训；
7. 标书密封层外注明所投邀请书编号、公司名称、联系方式；

10.每项设备单独投递标书。

**二、设备参数要求：**

1. 主机 无限远校正光路系统，目镜观察筒：镜筒倾角30度，瞳间距48-75mm，调焦机构：右手用旋钮的机械式载物台行程: 76 mm (X) x 30 mm (Y)；粗微调同轴调焦旋钮，粗调行程为15mm，微调最小刻度2.5UM；4孔物镜转盘（固定式）；长寿命LED灯；
2. 聚光镜 阿贝聚光镜,NA/1.25（浸油式）；内装孔径光阑
3. \*物镜 4X 10X 40X 100X荧光物镜
4. 目镜观察筒 三档三目分光，0:100；50:50；100：0宽视野目镜10X FN20
5. \*荧光摄像头 300万像素荧光摄像头

**\*6**. 专用软件 软件具备:自动/手动 一键白平衡，区域白平衡；实时测量分析，静态测量分析；反射率检测，计数功能；多通道荧光合成叠加；荧光能量曲线，定制真菌检测报告软件，具有方便的病理管理和统方功能

\*7.荧光附件 真菌光源荧光模块，光源为进口长寿命光源，即开即用，响应时间纳秒级别  
**三、试剂参数要求：**

1.试剂主要成分：氢氧化钾（KOH）、荧光增白剂，背景遮盖部分，氢氧根离子含量在（9.5~13.5）%范围内。

2.适用于皮屑、甲屑、尿液、毛发、痰液、体液、肺泡灌洗液及阴道分泌物等各种部位的真菌、寄生虫。

3.可快速检验各种样本的真菌感染，提高真菌检测的阳性率。

4.保存方法：室温保存，无需冷藏。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 最高报价（万元） | 使用科室 | 备注 |
| 1 | 皮肤真菌荧光检测设备 | 台 | 1 | 4.9 | 皮肤科 | 无 |

贵州航天医院医学装备部

2022 年11月 01 日