|  |
| --- |
| **贵州航天医院竞争性磋商公告** |
| **一、项目基本情况：** |
|  项目名称：贵州航天医院血栓弹力图仪采购项目 |
|  采购方式：竞争性磋商 |
|  预算金额：100000元 |
|  最高限价：100000元 |
| 采购需求：一台血栓弹力图仪，详细需求见附件。 |
|  合同履行期限：合同签订之日起15个工作日内履行 |
|  交货地点或服务地点：贵州航天医院 |
| **二、投标人资格要求：** |
|  提供独立承担民事责任的能力，如营业执照、自然人身份证明等 |
|  具有良好的商业信誉和健全的财务制度，具体要求（如财务报表等） |
|  具有履行合同所必须的设备和专业技术能力（资料或承诺） |
|  具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |
|  参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（书面证明） |
|  不是失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为人等的承诺或资料 |
|  是否接受联合体投标：否 |
| **三、获取采购文件** |
|  时间：自本公告发布之日起5个工作日内 |
|  获取采购文件的地点或方式：挂网公告 |
|  是否交纳投标保证金（交纳方式）：否 |
| **四、响应文件提交** |
|  截止时间：自本公告发布之日起3个工作日内 |
|  地点：贵州航天医院外科综合楼一楼医学装备部陈星雨收，联系电话：0851-27677989 |
|  开启：（是否见面、纸质或电子）纸质版密封 |
| **五、联系人及联系方式：**医学装备部陈天然，联系电话：0851-27677989 |

**附件：**

**全自动血栓弹力图仪技术参数**

1、仪器自动完成样本和试剂扫码、反应杯装载、样本加样、试剂加样、混匀、样本孵育、样本检测、报告输出等全过程，无需人工干预。

★2、仪器检测通道≥12个，各通道独立运行，支持急诊样本优先检测。

★3、试剂位：≥10个试剂位，试剂位支持自动混匀功能和在机冷藏功能。

4、进样量：一次性上样≥30个，轨道式进样，支持连续不间断进样。

5、反应杯：单次装载反应杯≥60个，支持在线不停机随时添加反应杯。

6、检测速度：≥48测试/小时。

★7、测试重复性：CV≤7%（R、Angle、MA）

★、通道间差异：CV≤7%（R、Angle、MA）

★9、原始采血管直接上机，无需脱帽处理，闭盖穿刺进样，防止气溶胶污染。

★10、测试项目：提供原厂同品牌注册生产试剂。支持活化凝血检测，凝血激活检测，肝素检测，功能性纤维蛋白原检测，血小板-AA及ADP检测，血小板-AA检测，血小板-ADP检测。多人份包装规格试剂上机检测。

★11、活化凝血检测试剂和凝血激活检测试剂，多人份测试规格试剂上机，试剂盒储存有效期限不低于22个月，支持常温运输。

12、具有AA+ADP、AA、ADP三种检测试剂，可满足单抗、双抗，不同的检测需求，试剂储存有效期不低于22个月，支持常温运输。

★13、具有原厂高水平、低水平的专用质控品，试剂储存有效期不低于22个月。

14、仪器内置条码扫描器,支持条码旋转扫描试剂和样本信息，无需人工操作。

15、报告参数：提供R、K、Angle、MA、ACT、CI、LY30、EPL等≥30种参数。

★16、温控准确度和波动度:37℃环境下，准确度≤±0.3℃，波动度≤0.15℃。

17、整机自带孵育功能，开机自动孵育，缩短等待时间。支持加样针堵针、空吸和液面检测，确保检测结果准确。

18、触控屏一体机操作界面，无需另外配置电脑。安装时无需调整仪器水平状态。

19、轻量化设计，整机重量不超过100Kg，便于安放在实验台上使用。

20、系统软件：支持样本曲线及参数同屏叠加显示，试剂和反应杯存量查看，试剂和反应杯数量查看，测试通道状态及测试项目查看，自定义设置自动开机时间、自定义按照时间或项目停止测试，检测结果自动判读。