|  |
| --- |
| **贵州航天医院竞争性磋商公告** |
| **一、项目基本情况：** |
|  项目名称：贵州航天医院靶控输注泵采购项目 |
|  采购方式：竞争性磋商 |
|  预算金额：80000元 |
|  最高限价：80000元 |
| 采购需求：靶控输注泵4台，详细参数见附件 |
|  合同履行期限：合同签订之日起15个工作日内履行 |
|  交货地点或服务地点：贵州航天医院 |
| **二、投标人资格要求：** |
|  提供独立承担民事责任的能力，如营业执照、自然人身份证明等 |
|  具有良好的商业信誉和健全的财务制度，具体要求（如财务报表等） |
|  具有履行合同所必须的设备和专业技术能力（资料或承诺） |
|  具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |
|  参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（书面证明） |
|  不是失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为人等的承诺或资料 |
|  是否接受联合体投标：否 |
| **三、获取采购文件** |
|  时间：自本公告发布之日起3个工作日内 |
|  获取采购文件的地点或方式：挂网公告 |
|  是否交纳投标保证金（交纳方式）：否 |
| **四、响应文件提交** |
|  截止时间：自本公告发布之日起3个工作日内 |
|  地点：贵州航天医院采购办陈星雨收，联系电话：0851-27677989 |
|  开启：（是否见面、纸质或电子）纸质版密封 |
| **五、联系人及联系方式：**采购办陈天然，联系电话：0851-27677989 |

#### 靶控输注泵参数

1. **功能特点**

 1、\*双通道一体机，非组合式。

2、可以使用两个注射器，同时注射两种药物。

1. 可自动识别20、50ml注射器。

4、彩色液晶显示屏幕，可显示药物浓度曲线。

5、具有血浆靶控、效应室靶控、恒速、药物库四种输注模式。

6、\*可以靶控输注的药物有：异丙酚、咪唑安定、瑞芬太尼、舒芬太尼、阿芬太尼、芬太尼、罗库溴胺、阿曲库胺、维库溴胺。

7、具有靶浓度与剂量换算功能。

8、内置右美托咪定药物方案。

9、有定时诱导功能，诱导时间可以根据病人状况设定。

10、可预测苏醒时间。

11、恒速输注功能可选择速度单位有：ml/h、ug/kg/min、ug/kg/h、mg/kg/min、mg/kg/h、mg/h、ug/h。

12、压力释放功能避免了药物阻塞报警后再开始注射时产生BOLUS的危险。

13、交直流电两用，方便病人转运。

**二、性能参数**

1、输注速度范围：输注速度在0.1ml/h至10ml/h之间时，最小步进为0.1ml/h；输注速度在10 ml/h至100ml/h之间时，最小步进为1ml/h；输注速度在100 ml/h至1200ml/h之间时，最小步进为10ml/h。

20ml注射器：0.1-600ml/h

50ml注射器：0.1-1200ml/h

2、预设输注总量范围：最小步进：1ml。

20ml注射器：1ml-20ml

50ml注射器：1ml-60ml

3、快速输注速度范围：步进：100ml/h。

20ml注射器：100-400ml/h

50ml注射器：100-600ml/h

4、输注速度的最大误差：不大于±3%。

5、丸剂量：1ml、2ml、3ml、4ml、5ml可选。

6、阻塞压力报警阈值： 高：800±200毫米汞柱

 中：500±100毫米汞柱

低：300±100毫米汞柱

7、报警类型：外接电源掉电报警、备用电池欠压报警、注射器推空/管道阻塞报警、注射器脱落报警、注射预设量完毕报警、药物将尽报警、运行提示报警。

8、12v锂离子电池，充电10h后，中速输注连续工作时间大于2h。