|  |
| --- |
| **贵州航天医院竞争性磋商公告** |
| **一、项目基本情况：** |
|  项目名称：贵州航天医院床单元采购项目 |
|  采购方式：竞争性磋商 |
|  预算金额：150000元 |
|  最高限价：150000元 |
| 采购需求：病床60张，详细参数见附件床单元限价2500元/张 |
|  合同履行期限：合同签订之日起15个工作日内履行 |
|  交货地点或服务地点：贵州航天医院 |
| **二、投标人资格要求：** |
|  提供独立承担民事责任的能力，如营业执照、自然人身份证明等 |
|  具有良好的商业信誉和健全的财务制度，具体要求（如财务报表等） |
|  具有履行合同所必须的设备和专业技术能力（资料或承诺） |
|  具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |
|  参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（书面证明） |
|  不是失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为人等的承诺或资料 |
|  是否接受联合体投标：否 |
| **三、获取采购文件** |
|  获取采购文件的地点或方式：挂网公告 |
|  是否交纳投标保证金（交纳方式）：否 |
| **四、响应文件提交** |
|  截止时间：自本公告发布之日起5个工作日内 |
|  地点：贵州航天医院采购办赵老师收，联系电话：0851-27677989 |
|  开启：（是否见面、纸质或电子）纸质版密封 |
| **五、联系人及联系方式：**采购办陈老师，联系电话：0851-27677989 |

**附件1：床单元60张采购参数**

1、病床每套包含病床一张、床头柜一个、床垫一套、餐桌板一张。

2、床头、床尾板采用ABS工程塑料吹塑成形，带定位装置，尾板外侧设置患者信息卡插槽，装卸方便。

▲3、床面板采用≥1.0mm冷轧钢板，各段一次性整体成型并有透气孔，床面连接件全部使用钢件。床身整体静电喷塑。（提供由国家认可的第三方检测机构出具的床面板抗菌测试报告（报告中至少包含大肠杆菌AS1.90、金黄色葡萄球菌AS1.89以及病床240h中性盐雾试验）

▲4、床面板采用整板，压制成形，四边采用滚圆工艺，增加床面强度、表面无锋棱，滚圆直径≥13mm（提供由国家认可的第三方检测机构检测的报告）

5、背部和腿部均可升起相应角度：背板可调节范围0-80°，腿板可调节范围0-50°。

▲6、背段、腿段升降采用双臂水平滑动转轴，双滑轮支撑，滑轮在背板、腿板轨道中运行。背段升降采用双臂水平滑动转轴，双滑轮支撑，转动角度可任意调节角度0-270°。

安全可靠性：

手摇式病床双臂水平滑动转轴组件承受水平纵向≥3000N推力，持续≥150小时，不得产生变形；

手摇式病床双臂水平滑动转轴组件承受水平横向≥3000N推力，持续≥150小时，不得产生变形；

将手摇式病床双臂水平滑动转轴组件上主管向上用≥3000N拉力，持续≥150小时，手摇式病床双臂水平滑动转轴组件不会产生永久性变形；

将手摇式病床双臂水平滑动转轴组件上主管中间点位置处垂直向下施加≥3000N压力，持续≥150小时，不会产生变形。

疲劳耐久性：

手摇式病床双臂水平滑动转轴组件使用寿命为不少于60000次。

正常使用情况下，手摇式病床双臂水平滑动转轴组件上主管承受≥3000N压力，连续使用开闭功能，连续升降≥80000次后及运行过程中，无功能性损坏；

正常使用情况下，手摇式病床双臂水平滑动转轴组件上主管均匀负载≥300kg沙袋，连续使用开闭功能，连续升降≥80000次后及运行过程中，无功能性损坏。手摇式病床双臂水平滑动转轴组件经过≥80000次疲劳测试后，前后单向晃动≤20mm，应无功能性损坏。（提供由国家认可的第三方检测机构出具的单独的手摇式病床双臂水平滑动转轴组件相关的检验报告）

7、升降丝杠采用≥45#钢挤压成形，摇杆采用钢制万向联轴结构。双向过盈保护丝杆装置，摇把升降管采用铝型材，弹簧扣限位设计，配防尘罩，ABS摇把可折叠。（提供由国家认可的第三方检测机构出具双向过盈保护丝杆的单独检测报告）

▲8、折叠护栏：铝合金折叠护栏，铝质全覆式6支护栏，铝合金护栏型材厚度≥1.5mm.开关采用铝合金型材压铸成型。金属手握式单边开关，护栏带自锁机构，能收缩平放，平放后护栏上主管低于床垫≥30mm：护栏总高度≥400mm。总长度为≥1650mm.（提供由国家认可的第三方检测机构出具单独的折叠护栏的检验报告）

▲9、配置医用静音脚轮，脚轮直径≥125mm，应转动灵活着地平稳，四只脚轮应能可靠锁定，脚轮内外防腐防锈；疲劳耐久性：载荷≥200kg时，连续推动≥20000M后及运行过程中，应无功能性损坏。（提供由国家认可的第三方检测机构出具的手摇式三折病床检测报告）

10、60mm床垫（±2mm）：床垫由一层天然椰丝垫，一层高弹海绵和一层防水布制成，具有良好的弹性不易变形，床垫套全脱设计，方便拆洗。床垫海绵密度为kg/ms≥60，回弹率≥60，撕裂强度N/cm≥2，椰丝垫回弹率≥80，甲醛含量ng/kg≤300。（提供由国家认可的第三方检测机构出具床垫的单独检测报告）

**附件2：评分方法**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标单位分值 | XXX公司 | XXX公司 | XXX公司 |
|  代理品牌或型号 |  |  |  |
| 商务分15分 | 公司业绩（满分3分)每提供一条相同产品业绩得一分，满分3分 |  |   |  |
| 保修时效（满分12分)在基础保修一年的基础上每增加一年得3分，满分12分 |  |  |  |
| 价格分35分 | 产品报价（满分35分)报价最低得满分35分，按报价高低依次递减3分 |  |  |  |
| 设备性能满意度50分 | 满足技术参数（满分40分)每一条参数不满足扣2分扣完为止 |  |  |  |
| 服务方案满意度（满分10分)优10~7分、良6~4分、一般3~0分 |  |  |  |
| 基本分： |  |  |  |