|  |
| --- |
| **贵州航天医院竞争性磋商公告** |
| **一、项目基本情况：** |
| 项目名称：贵州航天医院口腔科设备一批采购项目 |
| 采购方式：竞争性磋商 |
| 预算金额：见附件1 |
| 最高限价：见附件1 |
| 采购需求：口腔设备一批，评分方法见附件2、详细参数要求见附件3 |
| 合同履行期限：合同签订之日起15个工作日内履行 |
| 交货地点或服务地点：贵州航天医院 |
| **二、投标人资格要求：** |
| 提供独立承担民事责任的能力，如营业执照、自然人身份证明等 |
| 具有良好的商业信誉和健全的财务制度，具体要求（如财务报表等） |
| 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力（资料或承诺） |
| 具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |
| 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（书面证明） |
| 不是失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为人等的承诺或资料 |
| 是否接受联合体投标：否 |
| **三、获取采购文件** |
| 时间：自本公告发布之日起5个工作日内 |
| 获取采购文件的地点或方式：挂网公告 |
| 是否交纳投标保证金（交纳方式）：否 |
| **四、响应文件提交** |
| 截止时间：自本公告发布之日起5个工作日内 |
| 地点：贵州航天医院外科综合楼一楼医学装备部赵静收，联系电话：0851-27677989 |
| 开启：（是否见面、纸质或电子）纸质版密封 |
| **五、联系人及联系方式：**医学装备部陈天然，联系电话：0851-27677989 |

**附件1：口腔科采购设备名称及数量**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **科室** | | **申请设备名称** | | **单位** | **申请数量** | | **拦标价价(万元）** | | |
| 口腔科 | 牙周治疗仪 | 台 | | | 1 | | 1.8 |
| 机扩仪 | 台 | | | 2 | | 1.5 |
| 种植体稳定性测量仪 | 台 | | | 1 | | 1.5 |
| 根管测量仪 | 台 | | | 3 | | 0.9 |
| 热牙胶充填机 | 台 | | | 2 | | 4 |
| 合计 | | | | | | | 9.7 |

**附件2：评分方法**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标单位  分值 | | XXX公司 | XXX公司 | XXX公司 |
| 代理品牌或型号 | |  |  |  |
| 商  务  分15分 | 公司业绩（满分3分)  每提供一条相同产品业绩得一分，满分3分 |  |  |  |
| 保修时效（满分12分)  在基础保修一年的基础上每增加一年得3分，满分12分 |  |  |  |
| 价  格  分35分 | 产品报价（满分35分)  报价最低得满分35分，按报价高低依次递减3分 |  |  |  |
| 设备性能  满意度  50分 | 满足技术参数（满分40分)每一条参数不满足扣2分扣完为止 |  |  |  |
| 服务方案满意度（满分10分)优10~7分、良6~4分、一般3~0分 |  |  |  |
| 基本分： | |  |  |  |

**附件3：**

**采购技术参数**

1. 牙周治疗仪采购参数：

1.主机网电源输入：～220V 50Hz 3A

2.无线脚踏电源适配器（选配）：

输入：100-240V～ 50/60Hz 0.2A

输出：5V 1A

3.可充电锂电池：3.6V/750mAh

4.输出的尖端主振动偏移（最大值）：90μm，偏差：±50%

5.输出的尖端振动频率：30±5kHz

6.输出的半偏移力（最大值）：10N 偏差：±50%

7.尖端输出功率：3W～20W

8.主机保险：T3.15AH250V

9.进水压力：1bar～5bar (0.1MPa～0.5MPa)

10.进气压力：5.5bar～7.5bar（0.55MPa～0.75MPa)

11.主机重量：2.8kg

12.主机尺寸：长×宽×高350mm×265mm×120mm

1. 机扩仪采购参数：

1.电池：底座锂电池：11.1V /2600mAh

2.马达手柄锂电池：3.7V /1200mAh

3.电源适配器：输入：～100V-240V 50Hz/60Hz 800mA输出：15.0V 1.6A

4.扭矩范围：0.4Ncm～5.0Ncm（4 mNm～50 mNm）

5.速度范围：100rpm～1200rpm

1. 种植体稳定性测量仪采购参数：

1.额定功率：5VA  Type FW 7660M／05

2.运输环境条件：温度：－40～＋70度 相对湿度：10%～95% 压力：500hpa ～1060hpa

3.使用环境条件：温度：10～40度 相对湿度：30%～75% 压力：700hpa～1060hpa

IP等级：IP20

1. 准确度：同一个smartpeg 的ISQ准确度是＋／－0.5ISQ单位。不同的smartpeg 之间，由于附属扭矩的变异和个体变异，其准确度是＋／－2ISQ单位。
2. 根管测量仪采购参数：

1.电池：DC 3.7V/2000mAh

2.电源适配器：~100V-240V 50Hz/60Hz，0.4A Max

3.功耗：≤0.5W

4.显示：≥3.5英寸LCD屏

5.声响提示：当根管锉接近根尖时会有蜂鸣声提示

1. 热牙胶充填机采购参数：

1.电源适配器输入：AC 100V-240V 50/60Hz 0.8A

2.电源适配器输出：DC 15V/1.6A

3.主机输入：DC3.7V 2000mAh

4.电热元件功率：10W

5.可选温度：150℃、180℃、200℃、230℃

6.可充电电池容量2000mAh

7.充电所需时间：≤ 3 小时