贵州航天医院竞争性磋商公告

一、项目基本情况：

项目名称：贵州航天医院消化内科医疗设备一批采购项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：9万

最高限价：9万

采购需求：消化内科内镜专用吊塔2台、纯水机1台，评分方法见附件2、设备参数要求见附件3

合同履行期限：合同签订之日起15个工作日内履行

交货地点或服务地点：贵州航天医院

二、投标人资格要求：

提供独立承担民事责任的能力，如营业执照、自然人身份证明等

具有良好的商业信誉和健全的财务制度，具体要求（如财务报表等）

具有履行合同所必须的设备和专业技术能力（资料及产品授权）

具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录

参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（书面证明）

不是失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为人等的承诺或资料

是否接受联合体投标：否

三、获取采购文件

时间：自本公告发布之日起5个工作日内

获取采购文件的地点或方式：挂网公告

是否交纳投标保证金（交纳方式）：否

四、响应文件提交

截止时间：自本公告发布之日起5个工作日内

地点：贵州航天医院外科综合楼一楼医学装备部赵老师收，联系电话：0851-27677989

开启：（是否见面、纸质或电子）纸质版密封

五、联系人及联系方式：采购办陈老师，联系电话：0851-27677989

附件1：采购设备名称及数量

| 科室 | 设备名称 |  | 单位 | 申请数量 | 拦标价 (万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 消化内科 | 内镜吊塔 | 单臂机械腔镜 | 台 | 1 | 9 |
|  |  | 双臂机械腔镜 | 台 | 1 |  |
|  | 纯水机 |  | 台 | 1 |  |

附件2：评分方法

| 投标单位 分值 |  | XXX公司 | XXX公司 | XXX公司 | XXX公司 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 代理品牌或型号 |  |  |  |  |  |
| 商 务 分15分 | 公司业绩（满分3分) 每提供一条相同产品业绩得一分，满分3分 |  |  |  |  |
|  | 保修时效（满分12分) 在基础保修一年的基础上每增加一年得3分，满分12分 |  |  |  |  |
| 价 格 分35分 | 产品报价（满分35分) 报价最低得满分35分，按报价高低依次递减3分 |  |  |  |  |
| 设备性能 满意度 50分 | 满足技术参数（满分40分)每一条参数不满足扣2分扣完为止 |  |  |  |  |
|  | 服务方案满意度（满分10分)优10~7分、良6~4分、一般3~0分 |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |
| 得分： |  |  |  |  |  |

附件3：采购技术参数（需提供技术参数偏离表）

一、内镜吊塔参数

1、吊塔主体应采用高强度合金型材（提供证明材料）。

2、气电分离、箱体多边组合。

3、吊塔箱体可旋转。

4、气体终端通过CE认证，插拔次数100，000次以上，气体出口均要以国际标准色标予以区别，并有防止不同气体误插的装置或结构。（提供气体终端CE认证）

5、仪器平台：边缘防撞设计。

6、抽屉：带阻尼式静音自动吸附功能。

吊塔（单臂机械腔镜，1台）配置要求

- 旋转臂1个，≥900mm；

- 箱体1个，≥1000mm；

- 顶部平台1个

- 箱体仪器平台3-4层皆可；

- 抽屉1个；

- 国标气体终端6个：氧气2个、空气1个、负压吸引2个、二氧化碳1个。

- 十孔电源插座≥4个，

- RJ45网络接口≥1个，

- 等电位端子≥1个，

- 双关节旋转不锈钢可调输液架1个，输液管直径≥25mm

- 集线器：1个

- 显示器支架一个

- 内镜支架1套

吊塔（双臂机械腔镜,1台）配置要求

- 旋转臂2个，≥900mm；

- 箱体1个，≥1000mm；

- 顶部平台1个

- 箱体仪器平台5层皆可；

- 抽屉2个；

- 国标气体终端6个：氧气2个、空气1个、负压吸引2个、二氧化碳1个。

- 十孔电源插座≥4个，

- RJ45网络接口≥1个，

- 等电位端子≥1个，

10、双关节旋转不锈钢可调输液架1个，输液管直径≥25mm

11、集线器：1个

12、显示器支架2个

13、内镜支架1套

售后服务：中标方承担设备到院安装的一切费用，整机质保≥1年。

二、医用全自动纯水机技术参数

1.纯水用途：满足胃肠镜内镜清洗标准。

2.全自动控制，每小时纯水处理量：≥300L，

自动显示电导率，≤15us/cm。

3.具有预处理、一级反渗透系统、终端供水系统。

4.储水量：≥500L

5.离子去除率：≥96%～99%。

6.原水部分：配备自动增压系统，机械过滤器，活性炭过滤器，软化器，精密过滤器。

7.反渗透系统：具有运行冲洗、定时冲洗、手动冲洗等功能。

8.检测方式：全自动在线检测。

9.系统设计：无死腔、死角。

10.保护功能：电源缺相、换相保护，无水及高水压保护等功能。

售后服务：中标方承担设备到院安装的一切费用，整机质保≥1年。

注：报价需含后续所需耗材单价。