贵州航天医院竞争性磋商公告

一、项目基本情况：

项目名称：贵州航天医院肝胆外科医疗设备一批采购项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：见附件1

最高限价：见附件1

采购需求：肝胆外科高频电刀1台、内镜高清影像工作站1台（该项目为分项投标），评分方法见附件2、设备参数要求见附件3

合同履行期限：合同签订之日起15个工作日内履行

交货地点或服务地点：贵州航天医院

二、投标人资格要求：

提供独立承担民事责任的能力，如营业执照、自然人身份证明等

具有良好的商业信誉和健全的财务制度，具体要求（如财务报表等）

具有履行合同所必须的设备和专业技术能力（资料及产品授权）

具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录

参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（书面证明）

不是失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为人等的承诺或资料

是否接受联合体投标：否

三、获取采购文件

时间：自本公告发布之日起5个工作日内

获取采购文件的地点或方式：挂网公告

是否交纳投标保证金（交纳方式）：否

四、响应文件提交

截止时间：自本公告发布之日起5个工作日内

地点：贵州航天医院外科综合楼一楼医学装备部赵老师收，联系电话：0851-27677989

开启：（是否见面、纸质或电子）纸质版密封

五、联系人及联系方式：采购办陈老师，联系电话：0851-27677989

附件1：采购设备名称及数量

| 科室 | 序号 | 申请设备名称 | 单位 | 申请数量 | 拦标价 (万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 肝胆外科 （分项投标） | 1 | 高频电刀 | 台 | 1 | 10 |
|  | 2 | 内镜高清影像工作站 | 台 | 1 | 4.5 |

附件2：评分方法

| 投标单位 分值 |  | XXX公司 | XXX公司 | XXX公司 | XXX公司 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 代理品牌或型号 |  |  |  |  |  |
| 商 务 分15分 | 公司业绩（满分3分) 每提供一条相同产品业绩得一分，满分3分 |  |  |  |  |
|  | 保修时效（满分12分) 在基础保修一年的基础上每增加一年得3分，满分12分 |  |  |  |  |
| 价 格 分35分 | 产品报价（满分35分) 报价最低得满分35分，按报价高低依次递减3分 |  |  |  |  |
| 设备性能 满意度 50分 | 满足技术参数（满分40分)每一条参数不满足扣2分扣完为止 |  |  |  |  |
|  | 服务方案满意度（满分10分)优10~7分、良6~4分、一般3~0分 |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |
| 得分： |  |  |  |  |  |

附件3：采购技术参数（需提供技术参数偏离表）

一、高频电刀技术参数

（一）设备基本参数：

1.设备可与所有软镜，硬镜完好匹配。具备FDA/CE认证。

2. 设备CQM安全报警范围为10-150欧姆/30%以内，确保手术安全。单双回路自动识别，无需人工确认。

3.具备电子散热系统，可避免风扇散热产生的空气对流，确保无菌操作.

4.具备生产厂家需提供的产品保函，如设备使用中出现烧烫伤意外厂家承担一切后果

5.设备需具备脉冲切割和脉冲混合切割功能，确保内镜下ERCP、ESD、EMR等手术的安全性。

6.设备脉冲纯切或脉冲混切工作方式需为600毫秒开启70毫秒。

7.单、双极脚控开关需独立分开连接，避免切换繁琐和误踩踏。

8.设备功率需采用LED数字显示，避免液晶屏出现触摸不敏感或死机现象发生。

9.设备可升级连接，氩气模块、手术机器人、排烟系统、水刀、双极超刀系统。

10.设备具备电子散热功能。

（二）设备功率参数：

1.设备纯切割功率为≥200W；

2.混合切功率割为≥200W

3.脉冲纯切割功率为≥200W

4.设备单极凝血功率≥80W

5.纯切割载波频率检测后≥399KHz；

6.混合切割载波频率检测后≥403KHz；

7.脉冲纯切割载波频率检测后≥399KHz；

8.脉冲混切载波频率检测后≥393KHz；

9.极凝血载波频率检测后≥500KHz

10.双极凝血载波频率检测后≥397KHz

二、内镜高清影像（十二指肠镜）工作站技术参数

（一）采购配置要求：

电脑主机：Intel I7四核CPU

≥8G DDR内存

≥1TB 硬盘(或以上)

独立显卡，显存≥1G

专业动态静态高清图像采集卡

(采集分辨率最高支持1920*1080)

医学影像数据传输处理软件(高清版)

动态录像及回放系统

（二）显示器：高清液晶显示器（支持1920*1080）

（三）打印机：彩色喷墨打印机

（四）附 件：高清视频线

辅助图像采集脚踏开关

（五）一体化可移动台车

（六）具体功能

信息登记：A.可登记病人基本信息。

B.可对关键栏位自行设定对应的用户词典。

图像采集：A.高清(分辨率1920*1080)质量全屏采集压缩卡，可采集DVI、SDI、分量及VGA视频信号。

B.支持脚踏开关、键盘按键、鼠标等方式集动、静态图像。

C.可设置图像亮度、对比度等采集参数。

D.图像采集窗口不显示时也能采集图像。

诊断报告编辑：提供典型病历报告模板，并提供范句插入功能。

诊断术语维护：可以对诊断术语进行快速增、删、改。

图像查看：A.在图像列表下方能显示部位和病变说明。

B.根据图像数量多少自动调整图像栏的高度。

图像处理：A.支持各种形状标注、明亮度、对比度、饱和度调节等。

B.能对图像进行部位和病变说明记录。

C.提供部位示意图并可进行标记。

D.图像批量删除、图像批量导出。

E.图像在不同病历间复制、剪切、粘贴。

F.可选择需要打印的图像，并能按打印顺序显示。

报告打印：A.提供无图、1-6幅图、多幅图排版格式的报告打印模板。

B.可根据选择要打印的图像数量自动匹配相应格式的报告打印模板。

动态录像：自动检测病人是否存在动态录像文件，并列表显示，内置播放器，播放时可抓拍图像，并能调整抓拍图像范围。

病历管理：A.支持模糊查询：检查号、医生、患者姓名、检查所见、检查结果等项目。

B.支持单个病历的导出和导入功能，包括文字资料和图像资料。

C.提供恢复删除功能。

病理送检单：A.可编辑、打印病理送检单。

B.可自定义病理送检单格式。

C.病理送检单可单独选择要打印的图像，不与检查/手术报告单的图像相同。