贵州航天医院竞争性磋商二次公告

一、项目基本情况：

项目名称：贵州航天医院康复医学科医疗设备一批采购项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：见附件1

最高限价：见附件1

采购需求：康复医学科医疗设备一批（该项目为分项投标），评分方法见附件2、设备参数要求见附件3

合同履行期限：合同签订之日起15个工作日内履行

交货地点或服务地点：贵州航天医院

二、投标人资格要求：

提供独立承担民事责任的能力，如营业执照、自然人身份证明等

具有良好的商业信誉和健全的财务制度，具体要求（如财务报表等）

具有履行合同所必须的设备和专业技术能力（资料及产品授权）

具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录

参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（书面证明）

不是失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为人等的承诺或资料

是否接受联合体投标：否

三、获取采购文件

时间：自本公告发布之日起5个工作日内

获取采购文件的地点或方式：挂网公告

是否交纳投标保证金（交纳方式）：否

四、响应文件提交

截止时间：自本公告发布之日起5个工作日内

地点：贵州航天医院外科综合楼一楼医学装备部赵老师收，联系电话：0851-27677989

开启：（是否见面、纸质或电子）纸质版密封

五、联系人及联系方式：采购办陈老师，联系电话：0851-27677989

附件1：康复医学科采购设备名称及数量

| 科室 | 序号 | 申请设备名称 | 单位 | 申请数量 | 拦标价 (万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 康复医学科 （分项投标） | 1 | 磁疗仪(金属内固定可用) | 台 | 1 | 6 |
|  | 2 | 肩关节训练器 | 台 | 1 | 0.5 |
|  | 3 | 医用振动排痰治疗仪 (手拿式) | 台 | 1 | 1 |
|  | 4 | 减重跑步机 | 台 | 1 | 1.5 |
|  | 5 | 电动多功能整脊顿压床 | 台 | 1 | 2 |

附件2：评分方法

| 投标单位 分值 |  | XXX公司 | XXX公司 | XXX公司 | XXX公司 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 代理品牌或型号 |  |  |  |  |  |
| 商 务 分15分 | 公司业绩（满分3分) 每提供一条相同产品业绩得一分，满分3分 |  |  |  |  |
|  | 保修时效（满分12分) 在基础保修一年的基础上每增加一年得3分，满分12分 |  |  |  |  |
| 价 格 分35分 | 产品报价（满分35分) 报价最低得满分35分，按报价高低依次递减3分 |  |  |  |  |
| 设备性能 满意度 50分 | 满足技术参数（满分40分)每一条参数不满足扣2分扣完为止 |  |  |  |  |
|  | 服务方案满意度（满分10分)优10~7分、良6~4分、一般3~0分 |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |
| 得分： |  |  |  |  |  |

附件3：

采购技术参数（需提供技术参数偏离表）

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 产品功能特点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 磁疗仪(金属内固定可用)（脉冲磁治疗仪） | 适用范围：适用于骨折创伤的辅助治疗，减轻肿胀、缓解疼痛、促进骨折愈合。 性能参数： - 两路中频电疗（8个电极）和两路脉冲磁疗联合治疗，可同时治疗多个患者或部位； - 彩色液晶触摸显示屏，显示直观；一键飞梭，操作简便； - 统一台式机型，高档大气，方便移动医疗； - 中频电疗输出强度0-140mA（峰值强度）可调； - 中频电疗具有四种固定治疗模式，对骨折各期针对性治疗； - F1：促进骨折愈合，干扰电输出，默认基频5000Hz，差频100Hz。 - F2：减轻肿胀、缓解疼痛：调制中频电输出，默认基频2000Hz，调制频率80-120Hz。 - F3：骨折创伤的辅助治疗Ⅰ，调制中频电输出，基频4000Hz，调制频率4Hz。 - F4：骨折创伤的辅助治疗Ⅱ，调制中频电输出，基频4000Hz，差频50Hz。 - 电疗治疗强度实时数字显示：电疗输出波形动态显示，输出一目了然； - 电脉冲延迟技术，避免瞬间高强电流刺激人体，具备过电流保护功能； - 磁疗具有四种治疗模式，对各种骨折进行针对性治疗； - M1：促进骨折愈合，聚焦模式，方波磁场、固定10Hz治疗频率，强度50Gs-300Gs连续可调。 - M2：消肿消炎镇痛（促进短骨愈合），聚焦模式，三角波磁场，固定100Hz治疗频率，强度50Gs-100Gs连续可调。 - M3：促进骨折愈合，顺磁模式，三角波磁场，固定40Hz治疗频率，强度50Gs-240Gs连续可调。 - M4：促进骨折愈合（有金属内固定），顺磁模式，方波、三角波磁场交替输出，固定80Hz治疗频率，强度50Gs-180Gs连续可调。 - 万向磁疗耦合器，可根据部位大小自由调节磁疗头宽度，适用于全身各个部位的治疗； - 磁疗头具有磁场屏蔽功能，避免磁场对治疗部位以外产生影响； - 磁疗单向穿透深度为7cm，适用于石膏等外固定患者的治疗； - 特定动态脉冲磁场，不对金属内固定患者产生不良影响，不会形成涡流发热； - 治疗时间0~99min可调，默认为20min，治疗结束自动停止，声音提示。 | 适用范围：适用于骨折并接受金属内固定术后的患者的辅助治疗，减轻肿胀、缓解疼痛、促进骨折愈合。 |
| 2 | 肩关节训练器 （上肢综合训练器） | 规格：约70×30×100cm，高度调节范围0～60cm。转动臂长调节范围45-70cm。 参数：由滑动杆、阻尼件、连接旋转臂、可调节组件构成。 滑动杆是提供器械主体上下移动的轨道是由金属管材制成。 阻尼件是该器械核心部件，可调节阻尼。 可调节组件是实现主体器械上下移动和锁定组成部分，器械整体主要由金属构成。 | 用途：适用于肩、肘关节活动受阻及肌力低下者进行康复训练，增强肌力。 |
| 3 | 减重跑步机 （跑台（慢速电动）） | 输出功率：（1500-1900W） 输入电压：220V （50HZ） 展开尺寸：1500-1800*600-800*1200-1500mm 有效跑步面积：≥1260*400*160mm 速度范围：医疗慢速跑步：0.3—6.0km/h 普通跑步：1.0—14.0km/h 额定载重：≥120kg 毛重：≥82kg 净重：≥75kg | 电动控制下进行步态和步行训练。通过调节步行速度。适合于各类患者的耐力训练步态训练、下肢关节活动训练。 |
| 4 | 电动多功能整脊顿压床 （电动多功能理疗床） | 一、技术参数 1、电源电压：220V，50Hz；功率：500VA。 2、床体升降大于等于30CM；前后调节距离500-750mm， 3、下肢悬吊距离1000-1500mm，壁板升降行程≥100mm； 4、牵引力范围：腰椎平衡牵引力范围：0-990N；腰椎悬吊牵引：0-990N；外展力范围：0-350N以内。承重：≥225kg 5、外观长≥2000mm，宽≥600mm，高≥2000mm； 6、能满足平衡牵引和悬吊牵引； 7、双侧电动点控制。 | 1、产品用途：配置了颈椎、胸椎、腰椎、骨盆部位四套顿压落板装置，采用不同的身体体位和推按位置的变化实现了全脊椎顿压整复。 床面材质:高品质耐用易清洗的医用PVC，高密度海绵，更加环保健康。 |