贵州航天医院竞争性磋商二次公告

一、项目基本情况：

项目名称：贵州航天医院结核科专科能力建设医疗设备一批采购项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：见附件1

最高限价：见附件1

采购需求：结核科专科能力建设医疗设备一批（该项目为分项投标），评分方法见附件2、设备参数要求见附件3

合同履行期限：合同签订之日起15个工作日内履行

交货地点或服务地点：贵州航天医院

二、投标人资格要求：

提供独立承担民事责任的能力，如营业执照、自然人身份证明等

具有良好的商业信誉和健全的财务制度，具体要求（如财务报表等）

具有履行合同所必须的设备和专业技术能力（资料及产品授权）

具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录

参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（书面证明）

不是失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为人等的承诺或资料

是否接受联合体投标：否

三、获取采购文件

时间：自本公告发布之日起5个工作日内

获取采购文件的地点或方式：挂网公告

是否交纳投标保证金（交纳方式）：否

四、响应文件提交

截止时间：自本公告发布之日起5个工作日内

地点：贵州航天医院外科综合楼一楼医学装备部赵老师收，联系电话：0851-27677989

开启：（是否见面、纸质或电子）纸质版密封

五、联系人及联系方式：采购办陈老师，联系电话：0851-27677989

附件1：采购设备名称及数量

| 项目 | 序号 | 申请设备名称 | 单位 | 申请数量 | 拦标价 (万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 结核科专科能力建设医疗设备一批（分项投标） | 1 | 内科胸腔镜 | 台 | 1 | 38 |
|  | 2 | 压缩雾化机 | 台 | 22 | 0.8 |
|  | 3 | 中央监护系统 | 台 | 1 | 5 |
|  | 4 | 气压治疗仪 | 台 | 1 | 2 |
|  | 5 | 除颤仪 | 台 | 1 | 4 |
|  | 6 | 可视喉镜 | 根 | 2 | 4 |
|  | 7 | 无影灯 | 个 | 1 | 1.5 |
|  | 8 | 心电监护仪 | 台 | 3 | 15 |

附件2：评分方法

| 投标单位 分值 |  | XXX公司 | XXX公司 | XXX公司 | XXX公司 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 代理品牌或型号 |  |  |  |  |  |
| 商 务 分15分 | 公司业绩（满分3分) 每提供一条相同产品业绩得一分，满分3分 |  |  |  |  |
|  | 保修时效（满分12分) 在基础保修一年的基础上每增加一年得3分，满分12分 |  |  |  |  |
| 价 格 分35分 | 产品报价（满分35分) 报价最低得满分35分，按报价高低依次递减3分 |  |  |  |  |
| 设备性能 满意度 50分 | 满足技术参数（满分40分)每一条参数不满足扣2分扣完为止 |  |  |  |  |
|  | 服务方案满意度（满分10分)优10~7分、良6~4分、一般3~0分 |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |
| 得分： |  |  |  |  |  |

附件3：

采购技术参数（需提供技术参数偏离表）

| 序号 | 设备名称 | 参数需求 | 质保要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 内科胸腔镜 | 1、可兼容科室现有主机系统（奥林巴斯）。 2、视野角度:≥120度 3、景深：通常观察3-100mm 4、先端部外径≤7.0mm； 5、插入部外径≤7.0mm； 6、弯曲部角度：上130度、下130度； 7、钳子管道内径≥2.7mm； 8、插入部有效长度：≥270m； 9、可兼容窄波光影像系统。 | 整机质保≥2年 |
| 2 | 雾化机 | 1、最大雾化率：≥0. 2mL/min。 2、药液残留量：≤1. 0mL。 3、雾粒中位直径（MMD)：3. 9μm±25%,直径小于5μm的雾粒占比＞65%。 4、压缩泵自由空气流量：≥10L/min。 5、噪音：≤60dB(A)。 | 整机质保≥1年 |
| 3 | 中央监护系统 | 兼容迈瑞、宝莱特等主流品牌监护仪，实时监护位≥5个 | 整机质保≥2年 |
| 4 | 气压治疗仪 | 1、操作显示：≥8英寸液晶触摸屏。 2、气囊腔数：单侧≥8腔气囊，双侧≥16腔气囊，配备双下肢气囊、腰部气囊、上肢气囊。 3、循环压力治疗压强范围：≤40kPa，步进1kPa。 4、单腔调压：可针对每个腔体单独调节压力设定，可选择关闭某位置的气囊压力。 5、治疗时间：1min～20h可调，可设置连续运行。 6、治疗模式：≥30种治疗模式，至少含≥10种固定治疗模式和≥20种自定义模式。 7、逆序加压：可设定从近心端向远心端贯序加压模式， 8、自动泄压：达到阈值时、突然断电或中断治疗时，气囊可自动泄压。 9、安全保护：配备紧急功能开关，具备过压保护提示功能。 10、血液回盈：具备血液回盈检测提示功能。 11、梯度治疗：支持对肢体形成梯度加压。 12、充气间隔时间：1s～99s，充气保持时间：0s～20s | 整机质保≥2年 |
| 5 | 除颤仪 | 1、适用于成人、小儿、新生儿等除颤救治。 2、具备手动除颤和半自动除颤（AED）功能。 3.彩色液晶显示屏，屏幕尺寸≥7 英寸；分辨率不小于 800×480 像素；可显示≥4 通道监护参数波形。 4、支持中文操作界面。 5、内置可充电锂电池，方便拆卸，无需依靠授权维修人员更换。 6、电池工作时间：连续监护时间不小于 6 小时；不少于 300 次 200J 充放电；不少于 200 次 360J 充放电。 7、具备监护、记录、起搏等功能。 8、支持开机检测和运行中实时检测；设备处于关机状态下支持每日、每周的设备自检 | 整机质保≥2年 |
| 6 | 可视喉镜 | 1.整机由喉镜片和显示器两部分组成，整机具有拍照录像、数据存取功能 2.显示器能上下转动，左右转动 3.摄像头内置的全密封防水设计高功率 LED 光源 4.分辨率≥7.8LP/mm 5.镜片手柄与显示组件的连接 6.具有特殊防雾功能 7.手柄防水等级：≥IPX7 8.具备拍照录像功能，数据存储≥30G 9.内置可充电式锂电子聚合物电池 | 整机质保≥2年 |
| 7 | 无影灯 | 1.采用LED冷光源，寿命≥50000小时以上。 2.LED冷光源光谱中没有紫外线和红外线，医生头部和伤口区域温升≤1℃。 3.具有调节照明亮度功能。 4.具有平衡臂悬挂系统，采用≥6组万向关节联动。 5.具有手动调焦功能，可实现无级调焦。 6.调焦手柄为拆卸式手柄，支持≥160℃高温灭菌处理。 7.每一个LED模块含有6个～10个LED灯珠，每一个模块含有独立电子控制系统，单个LED出现故障不会影响灯头的照明使用。 8.底座采用四轮支撑，底座底面具有配重块，配置可刹车脚轮。 9.LED灯泡数量：≥80个。 10.照度：80000Lux～160000Lux，可调。 11.色温：3500K～5000K，可调。 12.光斑直径：150mm～350mm。 13.调光系统：手动无极调光系统。 14.照明深度：≥1200mm。 | 整机质保≥1年 |
| 8 | 心电监护仪 | 配置有创血压、呼末二氧化碳、转运等模块 | 整机质保≥2年 |