贵州航天医院单一来源采购公告

一、项目基本情况：

项目名称：贵州航天医院飞利浦超高端 CT 与DSA维保服务单一来源采购项目

采购方式：单一来源采购

单一来源采购供应商：飞利浦原厂或原厂授权的本地售后服务商（提供授权证明）

预算金额：36万元/年

最高限价：36万元/年

采购需求： 飞利浦 CT（Spectral）1台、飞利浦DSA(AZURION 5M20)1台，共2台设备购买维保服务。 由于飞利浦CT、DSA的配件是飞利浦独家生产，后续备件更换有统一规格的基础，才能保证设备维修后的技术参数能达到原有设备出厂时的技术参数与安全性要求。 服务期限2年，考核合格后，合同一年一签。维保参数详见附件1。

合同履行期限：合同签订之日起15个工作日内履行

交货地点或服务地点：贵州航天医院

二、投标人资格要求：

提供独立承担民事责任的能力，如营业执照、自然人身份证明等

具有良好的商业信誉和健全的财务制度，具体要求（如财务报表等）

具有履行合同所必须的设备和专业技术能力（资料及产品授权）

具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录

参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（书面证明）

不是失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为人等的承诺或资料

是否接受联合体投标：否

三、获取采购文件

时间：自本公告发布之日起5个工作日内

获取采购文件的地点或方式：挂网公告

是否交纳投标保证金（交纳方式）：否

四、响应文件提交

截止时间：自本公告发布之日起5个工作日内

地点：贵州航天医院外科综合楼一楼医学装备部赵老师收，联系电话：0851-27677989

开启：（是否见面、纸质或电子）纸质版密封

五、联系人及联系方式：采购办陈老师，联系电话：0851-27677989

附件1：维保参数（需提供参数偏离表）

| 序号 | 采购服务名称 | 单位 | 数量 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 飞利浦 CT（Spectral）、飞利浦 DSA(AZURION 5M20)维保服务 | 年 | 2 | - 1.维保年限：自合同开始之日起2年。考核合格后，合同一年一签。 - 2.安全性升级及合规性要求：维保过程须能够解决所有需要service key才能解决的设备故障，并保证不违反国家有关知识产权的法律规定 2.1 保修期内免费提供设备的系统软件及硬件的安全性改版升级和技术支持，并保证所有系统软件（非功能软件）为最新版本，Windows系统及平台系统的升级均须提供且来源合法 2.2 必须能合法获得使用在有效期内的高级故障诊断维修钥匙(Service Key并提供证明材料），保证不违反国家有关知识产权的法律规定 3.权利保证：中标人应保证给采购人提供的产品或产品任何部分非他人所有或与他人共有，未设有抵押权、租赁权，获取来源合法且可追溯，未侵犯他人的专利权、版权、商标权等知识产权。一旦出现侵权，中标人应承担全部责任 - 4.质控要求：定期进行设备的机械安全检测、电气安全检测、图像质量检测等，并提供报告，确保设备符合原厂的质量要求。 - 5.保养次数：每年≥2次保养。 6.巡检次数：每年≥2次巡检。 - 7.远程服务：供应商具备完全使用飞利浦原厂远程诊断系统(PRS)的权力和能力，能够提供嵌入式远程连接的实时远程服务，通过远程系统24小时不间断监测设备运行健康状况。 - 8.服务响应：提供24*7的800或400免费维修服务热线支持，初次响应时间≤1小时，现场响应时间≤24小时。 - 9.维修中心：在贵州省内必须设有维修中心。 - 10.工程师数量：至少拥有具备DSA设备和CT原厂维修资质的专业工程师≥4人。 - 11.工程师资质：需提供以上每位工程师有效期内的原厂培训证明文件。 - 12.工程师在职记录：需提供以上每位工程师截至投标日前连续6个月的社保记录。 - 13.备件库：需在国内设有≥2间保税零备件仓库或≥4间非保税零备件仓库，需提供仓库租赁或产权合同供核实。 - 14.医疗器械专用库房：具备医疗器械存储资质的库房，需提供证明文件。 - 15.专业工具：提供相关设备维修保养需使用的特殊精密专业工具列表。 - 16.工具校准：提供专用维修工具校准记录及年度国家级校正认证机构或其授权单位出具的有效检测报告。 |