贵州航天医院单一来源采购公告

一、项目基本情况：

项目名称：贵州航天医院电子胃镜、电子肠镜单一来源采购项目

采购方式：单一来源采购

单一来源采购供应商：富士原厂或原厂授权的本地区经销商（提供授权证明）

预算金额：见附件1

最高限价：见附件1

采购需求： 适配富士VP-4450HD电子内窥镜图像处理器。 由于本次采购的高清胃镜与高清肠镜，属于科室原有同品牌设备更新替换。故采购原有品牌产品，能确保与现有系统兼容、维持操作与图像标准统一，并保障后续维修配件供应稳定、服务响应及时。详细参数要求见附件2。

合同履行期限：合同签订之日起15个工作日内履行

交货地点或服务地点：贵州航天医院

二、投标人资格要求：

提供独立承担民事责任的能力，如营业执照、自然人身份证明等

具有良好的商业信誉和健全的财务制度，具体要求（如财务报表等）

具有履行合同所必须的设备和专业技术能力（资料及产品授权）

具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录

参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（书面证明）

不是失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为人等的承诺或资料

是否接受联合体投标：否

三、获取采购文件

时间：自本公告发布之日起5个工作日内

获取采购文件的地点或方式：挂网公告

是否交纳投标保证金（交纳方式）：否

四、响应文件提交

截止时间：自本公告发布之日起5个工作日内

地点：贵州航天医院外科综合楼一楼医学装备部赵老师收，联系电话：0851-27677989

开启：（是否见面、纸质或电子）纸质版密封

五、联系人及联系方式：采购办陈老师，联系电话：0851-27677989

附件1：消化内科采购设备名称及数量

| 科室 | 序号 | 申请设备名称 | 单位 | 申请 数量 | 拦标价 (万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 消化内科 | 1 | 电子胃镜 | 条 | 1 | 17 |
|  | 2 | 电子肠镜 | 条 | 1 | 17 |

附件1：技术参数（需提供参数偏离表）

| 技术参数 | 一、设备应用场景： 适用于胃肠道疾病的诊断、活检、镜下治疗等临床操作，包括胃镜、结肠镜等常规内镜检查。 二、主要参数： 高清上消化道内窥镜（胃镜） 1、先端摄像头为CMOS，像素在百万或以上。CMOS是目前各品牌高端摄像器材都采用的感光器件，CMOS是数字信号感光。和CCD相比感光性更强，色彩还原性更高。 2、有效长度：≥1100mm 3、观察方向：直视 4、观察距离：最近观察距离≤2mm，最远观察距离≥100mm 5、视野角≥140° 6、头端直径≤9.2mm 7、镜身直径≤9.3mm 8、弯曲角度：上210°下90°左右各100° 9、钳道内径≥2.8mm 10、先端部有和活检钳道口并列的向前射水口，以便在活检钳道被器械占用时还能射水冲洗创面。 11、全长≥1400mm 高清下消化道内窥镜（肠镜） 1、先端摄像头为CMOS，像素在百万或以上。CMOS是目前各品牌高端摄像器材都采用的感光器件，CMOS是数字信号感光。和CCD相比感光性更强，色彩还原性更高。 2、有效长度：≥1330mm 3、观察方向：直视 4、景深距离：2-100mm 5、视野角≥140° 6、头端直径≤12.8mm 7、镜身直径≤12.8mm 8、弯曲角度：上≥180°下≥180°左≥160°右≥160° 9、钳道内径≥3.8mm 10、先端部有和活检钳道口并列的向前射水口，以便在活检钳道被器械占用时还能射水冲洗创面。 11、全长≥1330mm 3、配置要求： 高清上消化道内窥镜（胃镜）1条 高清下消化道内窥镜（肠镜）1条 |
| --- | --- |