贵州航天医院单一来源采购公告

一、项目基本情况：

项目名称：贵州航天医院有创心输出量测量模块单一来源采购项目

采购方式：单一来源采购

单一来源采购供应商：广东宝莱特医用科技有限公司或原制造商授权的本地区经销商（提供授权证明）

预算金额：5万元

最高限价：5万元

采购需求：作为独立设备监护的功能模块，无缝兼容科室现有的病人监护仪（品牌宝莱特）、即插即用。 鉴于本次所购模块为现有监护系统专用功能组件，需确保其与监护仪主机在硬件接口、软件系统、数据算法上实现无缝兼容，以保证监测数据精准可靠和临床使用安全。同时，为确保设备维护的连贯性、技术支持的及时性以及后续校准服务的专业性，必须采购与原监护系统品牌型号完全匹配的专用模块，其他品牌产品无法替代使用。 参数要求见附件1

合同履行期限：合同签订之日起15个工作日内履行

交货地点或服务地点：贵州航天医院

二、投标人资格要求：

提供独立承担民事责任的能力，如营业执照、自然人身份证明等

具有良好的商业信誉和健全的财务制度，具体要求（如财务报表等）

具有履行合同所必须的设备和专业技术能力（资料或承诺）

具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录

参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（书面证明）

不是失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为人等的承诺或资料

是否接受联合体投标：否

三、获取采购文件

时间：自本公告发布之日起5个工作日内

获取采购文件的地点或方式：挂网公告

是否交纳投标保证金（交纳方式）：否

四、响应文件提交

截止时间：自本公告发布之日起5个工作日内

地点：贵州航天医院外科综合楼一楼医学装备部赵老师收，联系电话：0851-27677989

开启：（是否见面、纸质或电子）纸质版密封

五、联系人及联系方式：采购办陈老师，联系电话：0851-27677989

附件1：技术参数（需提供参数偏离表）

| 设备名称 | 有创心输出量测量模块 |
| --- | --- |
| 技术参数清单 | - 一、 主要应用场景 - 开展右心导管术下监测：监测肺动脉压和楔压及心排量。目前监护仪没有相关有创血压和心排量的模块，要实现有创血压和心排量监测。 - 主要技术参数要求 - 1.测量参数：心输出量（C.O.），血温（TB），注射液温度（TI），心脏指数（C.I.） - 2.C.O.测量范围：0.1 L/min ~ 20 L/min，测量误差：±0.1L/min或±5%，取大者，分辩率：0.1 L/min - 3.TB测量范围: 23.00°C ~ 43.00°C, 测量准确度: ±0.1°C（不含传感器）, 分辩率: 0.01°C - 4.TI测量范围:-1.0°C ~ +27.0°C, 测量准确度:±0.1°C（不含传感器）, 分辩率：0.1°C - 5、配置有创血压测量模块 - 三、 软件功能配置要求 - 1.实时监测界面： - 清晰显示趋势曲线和数字参数栏；参数分组明确（心脏前负荷、后负荷、收缩力、容量反应性、氧合相关等）；支持自定义视图，可灵活布局关键参数。 - 高级监测与计算功能： - 容量反应性指标：自动计算并显示SVV、PPV，并注明其适用条件（如控制性通气、窦性心律）；连续心输出量（PCCO）：屏幕显著位置显示，并有明确的校准状态提示；血管外肺水指数（EVLWI）和肺血管通透性指数（PVPI）：对ARDS/肺水肿患者管理至关重要，需直观显示。 - 四、 系统配置要求 - 1. 主机平台兼容性： - 必须明确该模块能否与科室现有的病人监护仪（品牌宝莱特）无缝兼容、即插即用；作为独立设备监护的功能模块。 - 连接与接口： 模块与传感器、传感器的连接需稳定、便捷。 |