贵州航天医院竞争性磋商公告

一、项目基本情况：

项目名称：贵州航天医院冰冻切片机采购项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：15万元

最高限价：15万元

采购需求：冰冻切片机1台，评分方法见附件1、配置清单见附件2、详细参数要求见附件3

合同履行期限：合同签订之日起15个工作日内履行

交货地点或服务地点：贵州航天医院

二、投标人资格要求：

提供独立承担民事责任的能力，如营业执照、自然人身份证明等

具有良好的商业信誉和健全的财务制度，具体要求（如近两年的财务报表等）

具有履行合同所必须的设备和专业技术能力（资料及产品授权）

具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录

参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（书面证明）

不是失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为人等的承诺或资料

是否接受联合体投标：否

三、获取采购文件

时间：自本公告发布之日起5个工作日内

获取采购文件的地点或方式：挂网公告

是否交纳投标保证金（交纳方式）：否

四、响应文件提交

截止时间：自本公告发布之日起5个工作日内

地点：贵州航天医院外科综合楼一楼医学装备部赵老师收

开启：（是否见面、纸质或电子）纸质版，需胶装密封，内含目录及页码

五、联系人及联系方式：医学装备部陈老师，联系电话：0851-27677989

附件1：评分方法

| 投标单位 分值 |  | XXX公司 | XXX公司 | XXX公司 | XXX公司 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 代理品牌或型号 |  |  |  |  |  |
| 商 务 分15分 | 公司业绩（满分3分) 每提供一条相同产品业绩得一分，满分3分 |  |  |  |  |
|  | 保修时效（满分12分) 在基础保修一年的基础上每增加一年得3分，满分12分 |  |  |  |  |
| 价 格 分35分 | 产品报价（满分35分) 报价最低得满分35分，按报价高低依次递减3分 |  |  |  |  |
| 设备性能 满意度 50分 | 满足技术参数（满分40分)每一条参数不满足扣2分扣完为止 |  |  |  |  |
|  | 服务方案满意度（满分10分)优10~7分、良6~4分、一般3~0分 |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |
| 得分： |  |  |  |  |  |

附件2：配置清单

| 序号 | 项目 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 1台 |
| 2 | 刀架 | 1个 |
| 3 | 玻璃门 | 1块 |
| 4 | 冷冻托盘 | 5个 |
| 5 | 电源线 | 1根 |
| 6 | 冷冻锤 | 1个 |
| 7 | 转动手柄 | 1个 |
| 8 | 说明书 | 1份 |
| 9 | 拉片毛刷 | 5支 |
| 10 | 清理毛刷 | 1支 |
| 11 | 橡胶器械架 | 1个 |
| 12 | 废屑盒 | 1个 |
| 13 | 一字扳手 | 1支 |
| 14 | 冷冻包埋剂 | 一瓶 |
| 15 | 废液储存罐 | 1个 |

附件3：技术参数（需提供参数偏离表）

| 设备名称 | 冰冻切片机 |
| --- | --- |
| 技术参数清单 | - 主要技术参数要求 - 制冷系统：≥2个独立压缩机，半导体制冷。 - 冷冻室控温范围:≤-50℃，控温精度±0.5℃ - 样本夹头控温范围:-10℃~ -50℃ 可调 - 无霜冷冻台样本冷冻点位：≥ 24个 - 冷冻台附加半导体制冷点位：≥ 6个 - 半导体快速制冷工作时间:15分钟 - 最大切片标本尺寸:55mm×80mm - 标本垂直运动行程:≥65mm（可切超大样本） - 标本水平运动行程:≥22mm - 切片精度：电动粗进速度2档:0.9mm/s、0.45mm/s - 切片厚度: 0.5μm - 100μm可调 - 0.5μm - 5μm之间，0.5μm步进 - 修片厚度: 0μm - 600μm可调 - 0μm - 50μm，5μm步进； - 50μm - 100μm，10μm步进； - 100μm - 600μm，50μm步进； - 标本回缩值:0 - 60μm可调，2μm步进。 - 二、 软件功能配置要求 - 1、≥10英寸彩色液晶触摸显示屏，可分别显示切片总数量和切片总厚度、切片厚度、标本回缩值、温度控制及日期、时间、温度、定时休眠开关机、手动及自动除霜等功能。 - 2、设置汉语,英语操作界面转换模式。 - 3、人性化休眠功能:在选择休眠状态后，冷冻室温度可自动控制在-5至-15℃之间，取消休眠后，可以在15分钟内达到切片温度 - 4、样本夹头行进到极限位置，自动回到起始位置功能 - 5、温度传感器自检功能，可自动检测传感器工作状态 - 三、系统配置要求 - 1、双层可拆卸冷冻台盖板，有效防止结霜和易于清理 - 2、冷冻室覆盖纳米银涂层，有效抑制细菌病毒再生 - 3、双压缩机为冷冻箱、冷冻台、刀架及样本夹头、组织压平器五点分别制冷。 - 4、刀架适配宽窄刀片，具备冷空气循环系统送风技术，保持低温恒定，同时配 蓝色刀片推进器及护刀杆覆盖刀片全长，安全保护使用者。 - 5、多种彩色组织托盘，易于区分不同组织 - 6、配备橡胶器械架及废物盒 - 7、配置：X轴≥360°，Y轴≥12°万向旋转卡扣式组织夹头，安装组织更加快捷 - 8、防粘组织压平器加入制冷，温度可达-50°，方便急冻组织，节省操作时间 - 9、机械传动机芯置于冷冻箱之外，可随时开关机而不会受到冰晶的损伤。 - 10、附带可外接USB接口，支持扩展TF内存卡 - 11、单层加热玻璃视窗，有效防止水雾凝结 - 12、手轮定位360°任意点锁紧功能，支持半刀/全刀切片，自动识别，无需人为操作切换切片模式 |