贵州航天医院竞争性磋商公告

一、项目基本情况：

项目名称：贵州航天医院急诊科医疗设备一批采购项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：见附件1

最高限价：见附件1

采购需求：急诊科医疗设备一批（该项目为分项投标），评分方法见附件2、设备参数要求见附件3

合同履行期限：合同签订之日起15个工作日内履行

交货地点或服务地点：贵州航天医院

二、投标人资格要求：

提供独立承担民事责任的能力，如营业执照、自然人身份证明等

具有良好的商业信誉和健全的财务制度，具体要求（如近两年财务报表等）

具有履行合同所必须的设备和专业技术能力（资料及产品授权）

具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录

参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（书面证明）

不是失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为人等的承诺或资料

是否接受联合体投标：否

三、获取采购文件

时间：自本公告发布之日起5个工作日内

获取采购文件的地点或方式：挂网公告

是否交纳投标保证金（交纳方式）：否

四、响应文件提交

截止时间：自本公告发布之日起5个工作日内

地点：贵州航天医院外科综合楼一楼医学装备部赵老师收

开启：（是否见面、纸质或电子）纸质版密封，需胶装，内含目录及页码

五、联系人及联系方式：采购办陈老师，联系电话：0851-27677989

附件1：急诊科采购设备名称及数量

| 科室 | 序号 | 申请设备名称 | 单位 | 申请数量 | 拦标价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 急诊科 （分项投标） | 1 | 心电图机 | 台 | 2 | 39300 |
|  | 2 | 无创呼吸机 | 台 | 1 | 136900 |
|  | 3 | 可视喉镜 | 台 | 1 | 20000 |
|  | 4 | 高流量呼吸机 | 台 | 1 | 56900 |

| 投标单位 分值 |  | XXX公司 | XXX公司 | XXX公司 | XXX公司 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 代理品牌或型号 |  |  |  |  |  |
| 商 务 分15分 | 公司业绩（满分3分) 每提供一条相同产品业绩得一分，满分3分 |  |  |  |  |
|  | 保修时效（满分12分) 在基础保修一年的基础上每增加一年得3分，满分12分 |  |  |  |  |
| 价 格 分35分 | 产品报价（满分35分) 报价最低得满分35分，按报价高低依次递减3分 |  |  |  |  |
| 设备性能 满意度 50分 | 满足技术参数（满分40分)每一条参数不满足扣2分扣完为止 |  |  |  |  |
|  | 服务方案满意度（满分10分)优10~7分、良6~4分、一般3~0分 |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |
| 得分： |  |  |  |  |  |

附件2：评分方法

附件3：

采购技术参数（需提供参数偏离表）

一、心电图机

| 设备名称 | 心电图机 |
| --- | --- |
| 技术参数清单 | - 1.设备应用场景：急诊抢救室及院前急救 - 2.主要参数： （1）产品的电源插头符合中国标准，无需适配器； - （2）标准12 导联心电信号同步采集；具有心电图自动报告功能。 （3）≥4英寸彩色液晶触摸显示屏 （4）热敏式点阵打印机；走纸速度：12.5、25、50 mm/s ； - （5）记录纸规格：支持折叠纸打印，打印纸宽度为：210mm；打印方式：手动、自动、节律； （6）具有导联连接示意图,能准确判定接触不良的电极，提示各个导联脱落的信息；（7）内置锂电池 - （8）可打印不少于500份自动报告，或不小于2小时连续记录。 - （9）具有心电图自动报告功能 3.软件功能配置： （1）产品的电源插头符合中国标准，无需适配器； （2）标准12 导联心电信号同步采集； （3）触屏设计：同屏显示12 导同步心电波形；显示内容应包含波形、心率、导联、走纸速度、增益、滤波器、时间、电池电量指示、信息提示区等； （4）热敏式点阵打印机；打印方式：手动、自动、节律；具有导联连接示意图,能准确判定接触不良的电极，提示各个导联脱落的信息； （5）内置锂电池： （6）可打印不少于500份自动报告，或不小于2小时连续记录。 4.配置要求：标准12 导联心电信号同步采集、分析、储存、打印功能。内置锂电池连续工作时间大于4小时。内置热敏打印机。手动、自动、节律导联长时间记录模式。 5.售后要求： 整机质保大于3年。 |

二、无创呼吸机

| 设备名称 | 无创呼吸机 |
| --- | --- |
| 技术参数清单 | - 1.设备应用场景：急诊抢救室、病房、EICU。 - 2.主要参数： （1）适用于对成人和小儿患者进行通气辅助及呼吸支持。 （2）采用≥15英寸高清触摸屏。 （3）内置后备可充电锂电池≥180分钟。 （4）通气模式：具有持续气道正压通气模式（CPAP）；自主模式（S）；自主/时控模式（S/T）；T（时控）；压力控制模式(PCV)；容量保证压力支持模式（VAPS）；容量保证时间控制模式（VG-T）。 （5）高流量氧疗：具备高流速氧疗功能；氧疗最大流速≥80L/min，具有氧疗计时功能。设置参数潮气量：50ml—2000ml持续气道正压CPAP4-25 cmH2O。IPAP4-50 cmH2OEPAP4-30 cmH2O呼吸频1-60次/min、吸气时间：0.3—5s吸入氧浓度：21%—100%、压力上升时间：1-3档可调。 （6）监测参数：气道峰压、平均压、呼气末正压、潮气量、分钟通气量、病人端/总的分钟泄漏量、呼吸频率、病人触发百分比、吸气百分比等参数监测。报警参数：气道高压、气道低压、呼气末压力过高/过低、呼吸频率过高/过低、分钟通气量过高/过低。 3.软件功能配置： （1）中文操作界面。 （2）内置后备可充电锂电池≥180分钟。 （3）通气模式：具有持续气道正压通气模式（CPAP）；自主模式（S）；自主/时控模式（S/T）。 （4）核心安全报警设置，数据导出。 4.配置要求： （1）具备报警设置。 （2）具备网络接口、USB接口等接口。 |

- 三、可视喉镜

| 设备名称 | 可视喉镜 |
| --- | --- |
| 技术参数清单 | - 1.设备应用场景：急诊抢救室、院前急救及EICU。 - 2.主要参数： （1）摄像头像素200万，镜头分辨率600LW/PH,视场角≥60°，光照度≥400lX； （2）电池：3200mAh锂离子可充电池，电压3.7V，充电时间4H，持续工作时间≥200min； - （3）防雾功能：无需预热，开机即可防雾；喉镜片为316医用不锈钢材质，坚固耐用，有效避免折弯、折断的风险； - （4）自动调节光亮度及爆光度。 （5）防雾功能。 - （6）持续工作时间≥200min。 - 3.配置要求： （1）主机显示屏可多角度旋转； - （2）显示屏：LCD≥3.5寸全视角无眩光，分辨率≥640*480；视频宽高比4:3，屏幕可前后旋转≥120°、左右≥120°； - （3）一台主机配1个规格喉镜片；整机重量：≤350g。 |

四、高流量呼吸机

| 设备名称 | 高流量呼吸机 |
| --- | --- |
| 技术参数清单 | - 1.设备应用场景：急诊抢救室、急诊病房及EICU - 2.主要参数： （1）可调节流量设置范围不小于：2～80L/Min； （2)可调节氧浓度设置和监测范围：21%～100%； （3)可调节温度31℃-37℃；有氧流量、浓度及水温显示及报警功能。 3.软件功能配置： （1)≥4.3英寸触摸显示屏； - （2)内置电子空氧混合系统，氧浓度设置和监测范围：21%～100%； （3)采用高性能涡轮驱动，无需压缩空气源； （4)温度设置范围：儿童模式：34℃±，成人模式：31℃-37℃； （5)具有待机界面、通气界面、配置界面三种不同的显示界面。 - （6)流量设置范围不小于：2～80L/Min； - 4.配置要求： （1)具备独立氧气接口，具有物理旋钮及快速按键，可调节氧流量及氧浓度及水温，具有主动式电热湿化罐。 （2)带加热丝的呼吸管路。有流量和压力传感器。 （3)具有报警设置。 5.售后要求： - 保修及免费升级＞3年。 |