贵州航天医院竞争性磋商公告

一、项目基本情况：

项目名称：贵州航天医院连续性床边血液净化机采购项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：167000元

最高限价：167000元

采购需求：连续性床边血液净化机1台，评分方法见附件2，设备参数要求见附件3

合同履行期限：合同签订之日起15个工作日内履行

交货地点或服务地点：贵州航天医院

二、投标人资格要求：

提供独立承担民事责任的能力，如营业执照、自然人身份证明等

具有良好的商业信誉和健全的财务制度，具体要求（如近两年财务报表等）

具有履行合同所必须的设备和专业技术能力（资料及产品授权）

具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录

参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（书面证明）

不是失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为人等的承诺或资料

是否接受联合体投标：否

三、获取采购文件

时间：自本公告发布之日起5个工作日内

获取采购文件的地点或方式：挂网公告

是否交纳投标保证金（交纳方式）：否

四、响应文件提交

截止时间：自本公告发布之日起5个工作日内

地点：贵州航天医院外科综合楼一楼医学装备部赵老师收

响应文件投递方式：现场投递或邮寄投递

投标人要求：需由法人或法人委托的代理人持“授权委托书”进行投递，邮寄需邮寄人为法人或代理人，代理人需附“授权委托书”。

投标文件需为纸质版，胶装成册，一正两副，内含目录及页码，密封提交。

五、联系人及联系方式：采购办陈老师，联系电话：0851-27677989

附件1：急诊科采购设备名称及数量

| 科室 | 申请设备名称 | 单位 | 申请数量 | 拦标价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 急诊科 | 连续性床边血液净化机 | 台 | 1 | 167000 |

| 投标单位 分值 |  | XXX公司 | XXX公司 | XXX公司 | XXX公司 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 代理品牌或型号 |  |  |  |  |  |
| 商 务 分15分 | 公司业绩（满分3分) 每提供一条相同产品业绩得一分，满分3分 |  |  |  |  |
|  | 保修时效（满分12分) 在基础保修一年的基础上每增加一年得3分，满分12分 |  |  |  |  |
| 价 格 分35分 | 产品报价（满分35分) 报价最低得满分35分，按报价高低依次递减3分 |  |  |  |  |
| 设备性能 满意度 50分 | 满足技术参数（满分40分)每一条参数不满足扣2分扣完为止 |  |  |  |  |
|  | 服务方案满意度（满分10分)优10~7分、良6~4分、一般3~0分 |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |
| 得分： |  |  |  |  |  |

附件2：评分方法

附件3：

采购技术参数（需提供技术参数偏离表）

| 设备名称 | 连续性床边血液净化机 |
| --- | --- |
| 技术参数清单 | - 1.设备应用场景 - 用于重症监护室（ICU）、肾内科、急诊科等科室，对危重症患者进行连续性肾脏替代治疗。 - 2.主要参数 - 量泵：颜色标识醒目，选择不同的泵适用于不同的治疗。 - 中文操作界面，实时显示治疗过程参数和曲线图形。 - 治疗模式：具备持续性血液滤过（CVVH/CVVHD/CVVHDF/SCUF）、单纯血浆置换（PE）、双重血浆置换（DFPP）、血浆吸附（PA）等血液净化治疗模式，满足肾脏替代和人工肝治疗要求。 - 稀释模式：可自由选择前稀释或后稀释，在CVVH时能同时进行前稀释和后稀释。 - 具备振摇夹持器，方便清洗程序时振摇辅助排气。 - 具备自设编程程序，临床可根据实际治疗需求独立控制不同流量泵运转，实现复杂治疗模式。 - 具备≥4个流量泵（至少包含血泵、置换液泵、透析液泵、滤过液泵）： - 血液泵（BP）：（15～225）mL/min，可独立关闭/运转； - 滤过液泵（FP）：（5～120）mL/min，可独立关闭/运转； - 透析液泵（DP）：（2～50）mL/min，可独立关闭/运转； - 置换液泵（RP）：（4～120）mL/min，可独立关闭/运转。 - 独立多功能精密注射泵，适用20ml、30ml、50ml等多种规格注射器，可用于肝素、钙剂等推注。 - 注射泵持续流量（0.5～20）mL/h，追加剂量0.1ml/s。 - 具备≥7个压力监测，至少包含以下7个： - 滤器入口压 -53.33kPa～+40kPa ，±1.3kPa (－400mmHg～300mmHg，±10mmHg) ； - 静脉压 -53.33kPa～+40kPa ，±1.3kPa (－400mmHg～300mmHg，±10mmHg) ； - 跨膜压 -53.33kPa～+40kPa ，±2.7kPa (－400mmHg～300mmHg，±20mmHg) ； - 血浆入口压 -53.33kPa～+40kPa ，±1.3kPa (－400mmHg～300mmHg，±10mmHg)； - 一级膜外压 -53.33kPa～+40kPa ，±1.3kPa (－400mmHg～300mmHg，±10mmHg) ； - 二级膜外压 -53.33kPa～+40kPa ，±1.3kPa (－400mmHg～300mmHg，±10mmHg) ； - 动脉压 -53.33kPa～+40kPa ，±1.3kPa (－400mmHg～300mmHg，±10mmHg)。 - 具备管路截止阀，自动开启、闭合动作，完成自动冲洗，出现异常时锁住管路，防止气泡进入人体。 - 平衡秤：可多袋同时称重，称重范围：0～10kg。 - 加温器：两面热板加温方式，35℃～38℃。 - 具备漏血监测，液面监测。 - 报警系统: - 具备动脉压、滤器入口压、静脉压、一级膜外压、血浆入口压、二级膜外压监护； - 具备气泡检测报警、装置异常报警； - 电源异常报警：具备后备电源电源中断后，设备自带电池可继续使用≥15min； - 具备3组超声检测器：气泡监测、补液断流、滤液断流。 - 3.配置要求： （1）≥10英寸彩色液晶触摸屏全中文显示。 （2）具备配套低容量体外循环管路，用于儿童成人治疗，满足不同体重患者治疗。 4.售后要求： 整机保修≥2年。 |