贵州航天医院竞争性磋商公告

一、项目基本情况：

项目名称：贵州航天医院医学检验科医疗设备一批采购项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：见附件1

最高限价：见附件1

采购需求：医学检验科医疗设备一批（该项目为分项投标），评分方法见附件2、需提供技术参数偏离表（设备参数要求见附件3）

合同履行期限：合同签订之日起15个工作日内履行

交货地点或服务地点：贵州航天医院

二、投标人资格要求：

提供独立承担民事责任的能力，如营业执照、自然人身份证明等

具有良好的商业信誉和健全的财务制度，具体要求（如近两年财务报表等）

具有履行合同所必须的设备和专业技术能力（资料及产品授权）

具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录

参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（书面证明）

不是失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为人等的承诺或资料

是否接受联合体投标：否

三、获取采购文件

时间：自本公告发布之日起5个工作日内

获取采购文件的地点或方式：挂网公告

是否交纳投标保证金（交纳方式）：否

四、响应文件提交

截止时间：自本公告发布之日起5个工作日内

地点：贵州航天医院外科综合楼一楼医学装备部赵老师收

响应文件投递方式：现场投递或邮寄投递

投标人要求：需由法人或法人委托的代理人持“授权委托书”进行投递，邮寄需邮寄人为法人或代理人，代理人需附“授权委托书”。

投标文件需为纸质版，胶装成册，一正两副，内含目录及页码，密封提交。

五、联系人及联系方式：采购办陈老师，联系电话：0851-27677989

附件1：医学检验科采购设备名称及数量

| 科室 | 序号 | 申请设备名称 | 单位 | 申请 数量 | 拦标价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 医学检验科（分项投标） | 1 | 全自动血液细胞分析仪 | 套 | 1 | 100000 |
|  | 2 | 结核分枝杆菌显微扫描仪 | 套 | 1 | 300000 |

| 投标单位 分值 |  | XXX公司 | XXX公司 | XXX公司 | XXX公司 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 代理品牌或型号 |  |  |  |  |  |
| 商 务 分15分 | 公司业绩（满分3分) 每提供一条相同产品业绩得一分，满分3分 |  |  |  |  |
|  | 保修时效（满分12分) 在基础保修一年的基础上每增加一年得3分，满分12分 |  |  |  |  |
| 价 格 分35分 | 产品报价（满分35分) 报价最低得满分35分，按报价高低依次递减3分 |  |  |  |  |
| 设备性能 满意度 50分 | 满足技术参数（满分40分)每一条参数不满足扣2分扣完为止 |  |  |  |  |
|  | 服务方案满意度（满分10分)优10~7分、良6~4分、一般3~0分 |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |
| 得分： |  |  |  |  |  |

附件2：评分方法

附件3：采购技术参数（需提供技术参数偏离表）

一、全自动血液细胞分析仪

| 设备名称 | 全自动血液细胞分析仪 |
| --- | --- |
| 技术参数清单 | - 1.设备应用场景： 临床检验中，门急诊和夜间作静脉血和末梢血血液细胞计数、白细胞五分类、血红蛋白浓度测量，网织红细胞测量、有核红细胞测量、体液细胞测量、C-反应蛋白及血清淀粉样蛋白A测量。 - 2.主要参数： - 检测方法及原理：采用半导体激光法、鞘流电阻抗法、荧光染色法和流式细胞技术原理，CRP、SAA检测采用胶乳增强免疫散射比浊法。 - 报告参数：血液分析报告参数≥37个，三维散点图≥3个；体液分析报告参数≥7个；CRP报告参数≥2个；SAA报告参数≥1个。 - 单机检测速度：CBC＋DIFF＋NRBC≥110个样本/小时；CBC＋DIFF＋NRBC＋CRP≥100样本/小时；CBC＋DIFF＋NRBC＋SAA≥100样本/小时。 - 进样方式及用血量：静脉血和末梢全血均可自动批量进样或手动进样；末梢全血检测CDR+CRP用血量≤37μl，末梢全血检测CDR+CRP+SAA用血量≤40μl，预稀释模式CDR+CRP+SAA用血量≤20μl。 - 末梢全血自动批量检测模式支持以下功能：自动扫码进样、自动混匀、异常标本自动回退复检；自动混匀功能可适配主流末梢全血采血管。 - 末梢全血预稀释模式能进行白细胞五分类、有核红细胞、网织红细胞和CRP、SAA检测，有急诊插入功能。 - 具有全自动体液（含胸水、腹水、脑脊液和浆膜液等体液）细胞计数和对体液中的白细胞进行分类的功能；具有通过高荧光体液细胞参数对肿瘤细胞进行提示功能。 - 使用荧光染料和半导体激光检测WBC五分类，并具有有核红细胞检测功能，能自动进行对白细胞计数的校正。 - 全自动网织红细胞检测，可对网织红进行分型，提供网织红成熟度指数，网织红细胞检测无需机外染色处理。 - 具有检测网织红细胞血红蛋白含量的功能，以帮助判断贫血的类型。 - 血小板检测采用至少鞘流阻抗法和荧光染色法两种方法，并可转换。 - 具有低值血小板检测功能，如遇血小板低值时通过自动增加计数颗粒数量（8倍）来保证血小板检测精度，也可以手动选择8倍进样检测模式。 - 具有对EDTA依赖性血小板聚集标本的“自解聚”功能，如遇血小板聚集时可自动加测光学法血小板，光学法血小板对聚集血小板的解聚率≥80%。 - 具有低值白细胞检测功能，如遇白细胞低值时自动增加计数颗粒数量来保证检测结果的准确性，无需二次折返检测。 - 具有高值SAA自动稀释重测功能，如遇样本SAA结果超出线性范围，无需人工干预，可自动回退稀释重测。 - 血液分析线性范围（静脉血）：白细胞：（0-500）109/L，红细胞：（0-8.6）1012/L，血小板：（0-5000）109/L，血红蛋白：0-260g/L。 - 血液模式空白计数要求：白细胞≤0.1109/L，红细胞≤0.021012/L，血红蛋白≤1g/L，阻抗法血小板≤5109/L。 - CRP线性范围：0.2~320mg/L。 - SAA线性范围：5~350mg/L。 - 全血CRP检测时可校正红细胞、白细胞、血小板体积的干扰（提供证明文件） - 耗材兼容性：需开放试剂平台，兼容其他非原厂品牌试剂耗材（必须详细列出所有项目检测所需的全部试剂耗材清单并报价，不得遗漏。） - 3.软件功能配置： （1）具备菜单：具备样本分析、列表回顾、质控、校准、状态、设置、服务等相关菜单。 （2）快捷按钮：具备样本分析、列表回顾、质控、试剂设置、加稀释液、打印等相关快捷键 （3）配备原厂中文报告及数据处理系统，血液分析仪主机自带≥10寸彩色液晶触摸屏。 - 4.配置要求： （1）主机(有RET/有CRP/SAA)、手持式一维码扫描器红光USB接口、网线、电源线、静脉血试管架、末梢血试管架、定标试管架(CAL)、定标物适配器等 （2）标配自动进样器，自动进样器内轨标配回退功能，可选配开放进样或封闭进样装置。 - 5.售后要求 （1）能提供原厂配套的CFDA注册的质控物和校准物，并提供校准物溯源性文件。 （2）原厂免费提供实时在线网络室间质量控制系统，实现实时的仪器功能监控和远程维护功能。 （3）质保期：整机质保≥2年 |

二、结核分枝杆菌显微扫描仪

| 设备名称 | 结核分枝杆菌显微扫描仪 |
| --- | --- |
| 技术参数清单 | - 1.设备应用场景： - 通过对结核杆菌涂片进行显微扫描，并对扫描图像进行结核杆菌的识别、计数，为临床结核病诊断提供辅助参考 - 2.主要参数： - 外型尺寸≤66CM*48CM*54CM。无需另配计算机，仅配备一台显示器和键盘鼠标即可工作。 - 单次可以扫描最大标本量为60/120玻片。扫描过程中支持添加样本。 - 单体机在同机器基础上具备二合一机器，结核萋尼扫描和结核荧光扫描二合一机器，两种扫描只需一键切换，无需手工拆卸。 - 可支持100倍油镜扫描，40倍荧光扫描等功能，一体机可实现全自动物镜切换、全自动光源切换。 - 支持其他非结核玻片样本扫描，如革兰扫描，真菌扫描，妇科荧光扫描等。 - 支持人工智能阅片，具有自动判读，自动识别，自动计数等功能。结果仅需简单审核。 - 支持大面积蛇形精扫描，螺旋精扫描，小面积快速扫描等多种扫描方式。支持扫描过的样本视野回看功能。 - 支持免费定制载玻片；同时支持非定制载玻片，自动进行样本涂片位置定位，不需有固定的样本涂片位置，机器可自动判断样本位置。 - 支持多种样本制片类型：手工涂片，离心涂片，无影膜。对于无影膜（夹层杯）支持景深融合。 - 3.软件功能配置： - （1）全自动一键式扫描，无人值守，扫描过程中可暂停/继续/停止扫描/填加一张或多张玻片。 - （2）支持多种模式扫描，萋尼氏样本扫描可设置300/600/900/6000等多种视野扫描。每扫描一个视野，都可以进行对焦扫描，保证扫描的每张图像都能清晰识别。 - （3）支持历史扫描图像浏览，数据统计功能等。软件支持边扫描边审核。 - （4）人工智能算法自动计算扫描图像的阴性和阳性属性，并对图像中的抗酸杆菌进行位置标注和数量标注；阴性结果图像不需人工复核。支持报告生成，支持图文报告。 - （5）支持本地/网络存储图像数据，支持对存储数据进行查询、统计，免费连接医院HIS系统 - （6）支持国标标准载玻片，无需特制载玻片，支持涂片位置自动识别，也可支持涂片位置固定，识别涂片标签：条码、二维码、手写数字。 - （7）电脑工作站带GPU显卡。 - 4.配置要求： - 计算机配置：处理器：带CPU，Windows10/11，64位，硬盘≥1TB SSD。内存≥2*8G。显示器≥24英寸，分辨率≥1920*1080，可支持USB3.0接口，网口，鼠标，键盘等接口。内置专用图像处理显卡：为图像处理计算提供引擎。 - 5.售后要求：质保期：整机保修≥2年 |