贵州航天医院竞争性磋商公告

一、项目基本情况：

项目名称：贵州航天医院口腔科医疗设备一批采购项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：见附件1

最高限价：见附件1

采购需求：口腔科医疗设备一批（该项目为分项投标），评分方法见附件2、需提供技术参数偏离表（设备参数要求见附件3）

合同履行期限：合同签订之日起15个工作日内履行

交货地点或服务地点：贵州航天医院

二、投标人资格要求：

提供独立承担民事责任的能力，如营业执照、自然人身份证明等

具有良好的商业信誉和健全的财务制度，具体要求（如近两年财务报表等）

具有履行合同所必须的设备和专业技术能力（资料及产品授权）

具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录

参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（书面证明）

不是失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为人等的承诺或资料

是否接受联合体投标：否

三、获取采购文件

时间：自本公告发布之日起5个工作日内

获取采购文件的地点或方式：挂网公告

是否交纳投标保证金（交纳方式）：否

四、响应文件提交

截止时间：自本公告发布之日起5个工作日内

地点：贵州航天医院外科综合楼一楼医学装备部赵老师收

响应文件投递方式：现场投递或邮寄投递

投标人要求：需由法人或法人委托的代理人持“授权委托书”进行投递，邮寄需邮寄人为法人或代理人，代理人需附“授权委托书”。

投标文件需为纸质版，胶装成册，一正两副，内含目录及页码，密封提交。

五、联系人及联系方式：采购办陈老师，联系电话：0851-27677989

附件1：口腔科采购设备名称及数量

| 科室 | 序号 | 申请设备名称 | 单位 | 申请 数量 | 拦标价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 口腔科 （分项投标） | 1 | 牙科X射线机 （牙片机） | 套 | 1 | 50000 |
|  | 2 | 牙科微动力系统 | 套 | 1 | 30000 |
|  | 3 | 单反相机＋坏形闪光灯 | 套 | 1 | 15000 |
|  | 4 | 牙科种植机 | 套 | 1 | 40000 |
|  | 5 | 口腔显微镜 | 套 | 1 | 130000 |

| 投标单位 分值 |  | XXX公司 | XXX公司 | XXX公司 | XXX公司 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 代理品牌或型号 |  |  |  |  |  |
| 商 务 分15分 | 公司业绩（满分3分) 每提供一条相同产品业绩得一分，满分3分 |  |  |  |  |
|  | 保修时效（满分12分) 在基础保修一年的基础上每增加一年得3分，满分12分 |  |  |  |  |
| 价 格 分35分 | 产品报价（满分35分) 报价最低得满分35分，按报价高低依次递减3分 |  |  |  |  |
| 设备性能 满意度 50分 | 满足技术参数（满分40分)每一条参数不满足扣2分扣完为止 |  |  |  |  |
|  | 服务方案满意度（满分10分)优10~7分、良6~4分、一般3~0分 |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |
| 得分： |  |  |  |  |  |

附件2：评分方法

附件3：采购技术参数（需提供技术参数偏离表）

一、牙科X射线机（牙片机）

| 设备名称 | 牙科X射线机（牙片机） |
| --- | --- |
| 技术参数清单 | 1.设备应用场景：用于口腔检查的设备，主要用途：诊断牙体硬组织疾病、评估牙周组织疾病、牙槽骨吸收、牙髓及根尖周疾病诊断、牙髓钙化。牙片机能提供口腔内科根管测量、牙周骨量损夫、外科智齿拔除、种植（单颗）等应用所需的精准影像。 2.主要参数： （1）管电压：70kV±10％ （2）管电流：2mA±20％ （3）射线焦点：≤0.4mm （4）最小焦皮距：≤200mm （5）发射角度：12° （6）电池容量：2500mAhx3S （7）显示屏：≥3.5英寸高清彩屏 （8）恒定直流高频 （9）使用年限：≥10年 3.软件功能配置 （1）操作系统：Windows 10／11 Pro（64位）； （2）必备软件：原厂牙片采集／处理软件（需NMPA注册）、设备驱动程序、校准文件；选配DICOM 3.0组件、PACS／RIS对接模块、种植／正畸分析插件。 4.配置要求： 硬件最低／推荐配置 （1）处理器：推荐i5／i7 6代及以上（多核更稳）。 （2）内存：2D采集最低8GB，3D或多任务推荐16GB＋。 （3）存储：系统盘≥120GB；数据盘≥500GB 显卡：2D采集核显及以上； 显示：≥1920×1080及以上 5.售后要求： 整机保修：≥2年 |

二、牙科微动力系统

| 设备名称 | 牙科微动力系统 |
| --- | --- |
| 技术参数清单 | 1.设备应用场景： 口腔临床治疗的核心动力设备，主要用于牙体牙髓病科、口腔修复科、口腔外科、 牙周病科及种植科的各类精细化操作，具体包括：龋齿去腐、牙体预备、根管治疗、 微创拔牙、骨修整、种植窝洞预备、牙周手术及修复体抛光等。 2.主要参数： 电源输入220V 50Hz 主机尺寸≤155mmx167mmx227mm 空载转速范围：1000～42500 r／min（连续可调） 3.配置要求： 喷雾水源 喷雾水流量≥50mL／min 喷雾气源 喷雾气流量≥1.5L／min 冷却气流量 冷却气流量≤40L／min 牙科手机齿轮比：1000-41000r／min 输出转速：适配16-1、1-1、1-3、1-4.2、1-5等转速比手机 |

- 三、单反相机＋坏形闪光灯

| 设备名称 | 单反相机＋坏形闪光灯 |
| --- | --- |
| 技术参数清单 | - 1.设备应用场景： 用于口腔科临床治疗过程中病历照片资料收集与保存。 - 2.主要参数： （1）核心配置：≥2600万有效像素全画幅CMOS传感器，对焦系统：支持实时取景下的高速对焦：具备快速相位检测对焦系统，对焦点数≥45点（或同等对焦性能），支持实时取景下的高速对焦；具备快速、精准的相位检测对焦能力，支持实时取景模式下的高速连续对焦。 （2）连拍速度：最高≥5张／秒 （3）≥ 3英寸可翻转触摸屏（≥100万像素） （5）视频能力：支持全高清≥1080p／60fps 视频拍摄 （6）其他功能：内置Wi-Fi／NFC、GPS，机身重量≤800g - 3.配置要求： （1）微距镜头参数： 焦距：≥100mm（全画幅等效），适用于口腔微距拍摄 光圈：最大≥f／2.8，最小≤f／32，≥ 9片圆形光圈叶片 放大倍率：≥1倍，最近对焦距离≤0.35m 镜头结构：采用低色散镜片（如ED＼UD＼萤石或同等技术），有效抑制色差 防抖性能：双重IS光学防抖（补偿效果≥4级） 对焦马达：环形超声波马达或同等性能的静音高速马达，支持全时手动对焦 防护设计：具备防尘滴溅结构，适应临床环境 （2）环形闪光灯参数 闪光指数：双侧闪光≥14（ISO 100，米），单侧闪光≥10.5（ISO 100，米） 闪光覆盖范围：垂直／水平≥80° 闪光控制：支持TTL自动闪光及手动闪光，左右灯头可独立调节输出比例（支持光比控制） - 适用场景：专为微距摄影设计，实现无阴影均匀布光 |

四、牙科种植机

| 设备名称 | 牙科种植机 |
| --- | --- |
| 技术参数清单 | - 1.设备应用场景： - 专用于口腔种植外科的核心设备，其应用场景聚焦于各类牙种植体植入手术及相关骨组织处理，具体包括：常规单颗/多颗牙种植、即刻种植、All-on-X全口/半口种植、上颌窦底提升（内、外提升）、骨劈开、取骨及自体骨修整等精细化手术操作。 - 2.主要参数： - （1）马达空载转速:300~40,000r/min - （2）弯手机齿轮速比(标配):20:1 - （3）扭矩范围:5-80N.cm - （4）蠕动泵流量:0~150mL/min可调 - （5）主机重量:≤3.5kg - （6）设计使用寿命:≥10年 - 3.配置要求： - （1）主机：≥7英寸彩色触摸屏，支持预设程序（简易≥5个、标准≥8个），开机自动扭矩校准，实时显示/记录峰值扭矩，故障自检与报警。 - （2）马达与手机：无刷电机，适配1:1至27:1等多减速比，标配20:1光纤弯手机；转速范围10-40000rpm，扭矩5.5-80N·cm（20:1时），弯手机跳动≤0.02mm，可135℃高温高压灭菌 。 - （3）脚踏：多功能防水（IPX8），可控制水量、程序/正反转切换、转速，提升无菌操作效率。 - （4）冷却系统：静音蠕动泵，流量0-150mL/min可调，适配一次性冲洗管，避免交叉感染 。 - （5）电气与安全：宽电压100-240V/50-60Hz，具备过载、短路保护，线缆耐弯折且可高温灭菌 。 |

五、口腔显微镜

| 设备名称 | 口腔显微镜 |
| --- | --- |
| 技术参数清单 | - 1.设备应用场景： 主要应用于牙体牙髓病科、牙周病科、口腔修复科、口腔种植科及口腔外科的精细 化诊疗操作，具体包括但不限于：根管治疗、显微牙周手术、微创拔牙、牙体预备、 - 修复体粘接、种植手术以及临床教学与医患沟通。 - 2.主要参数： （1）显微镜主要光学参数（标配F＝250mm大物镜） 总放大倍率3.4X～20.4X 视场直径：Ø1.8mm-Ø0.3mm 物镜数值孔径NA 0.01 mm～0.028 mm - 大物镜焦距F=250mm， 实际工作距离≥222mm - 目镜参数 视度调节范围±6D 目镜放大倍率12.5x （4）目镜筒参数 主镜目镜筒视角：0°～210° 瞳距调节范围：52mm～75mm （5）照明参数 视场照明方式4°照明 物面最高照度≥700001x （6）滤光片 内置滤光片：黄色滤光片、绿色滤光片 （7）位置调节参数 最大伸展半径≥1500mm 垂直调节范围（地面至大物镜）790mm～1310mm 3.售后要求： - 整机保修：≥2年 |