贵州航天医院竞争性磋商公告

一、项目基本情况：

项目名称：贵州航天医院实验室医疗设备一批采购项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：见附件1

最高限价：见附件1

采购需求：实验室医疗设备一批（该项目除序号“包1”为整体投标外，其余均为分项投标），为保证实验流程标准化、结果稳定有效，包1所含四项设备需为同一品牌设备，评分方法见附件2、需提供技术参数偏离表（设备参数要求见附件3）

合同履行期限：合同签订之日起15个工作日内履行

交货地点或服务地点：贵州航天医院

二、投标人资格要求：

提供独立承担民事责任的能力，如营业执照、自然人身份证明等

具有良好的商业信誉和健全的财务制度，具体要求（如近两年财务报表等）

具有履行合同所必须的设备和专业技术能力（资料及产品授权）

具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录

参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（书面证明）

不是失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为人等的承诺或资料

是否接受联合体投标：否

三、获取采购文件

时间：自本公告发布之日起5个工作日内

获取采购文件的地点或方式：挂网公告

是否交纳投标保证金（交纳方式）：否

四、响应文件提交

截止时间：自本公告发布之日起5个工作日内

地点：贵州航天医院外科综合楼一楼医学装备部赵老师收

响应文件投递方式：现场投递或邮寄投递

投标人要求：需由法人或法人委托的代理人持“授权委托书”进行投递，邮寄需邮寄人为法人或代理人，代理人需附“授权委托书”。

投标文件需为纸质版，胶装成册，一正两副，内含目录及页码，密封提交；封面需标注所投项目及序号。

五、联系人及联系方式：采购办陈老师，联系电话：0851-27677989

附件1：实验室采购设备名称及数量

| 科室 | 序号 | 申请设备名称 | 单位 | 申请数量 | 拦标价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实验室 （除序号包1为整体投标外，其余均为分项投标；包1所投四项设备需为同一品牌设备） | 1 | 医用二氧化碳培养箱 | 台 | 1 | 40000 |
|  | 2 | 超低温冰箱 | 台 | 2 | 150000 |
|  | 3 | 倒置显微镜 | 套 | 1 | 40000 |
|  | 4 | 酶标仪 | 台 | 1 | 52000 |
|  | 5 | 荧光倒置显微镜 | 套 | 1 | 150000 |
|  | 包1 | 全自动化学发光图像分析系统 | 套 | 1 | 200000 |
|  |  | 电泳仪 | 台 | 2 | 24000 |
|  |  | 微型垂直电泳槽 | 套 | 4 | 24000 |
|  |  | 半干转移槽 | 套 | 2 | 65000 |

| 投标单位 分值 |  | XXX公司 | XXX公司 | XXX公司 | XXX公司 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 代理品牌或型号 |  |  |  |  |  |
| 商 务 分15分 | 公司业绩（满分3分) 每提供一条相同产品业绩得一分，满分3分 |  |  |  |  |
|  | 保修时效（满分12分) 在基础保修一年的基础上每增加一年得3分，满分12分 |  |  |  |  |
| 价 格 分35分 | 产品报价（满分35分) 报价最低得满分35分，按报价高低依次递减3分 |  |  |  |  |
| 设备性能 满意度 50分 | 满足技术参数（满分40分)每一条参数不满足扣2分扣完为止 |  |  |  |  |
|  | 服务方案满意度（满分10分)优10~7分、良6~4分、一般3~0分 |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |
| 得分： |  |  |  |  |  |

附件2：评分方法

附件3：

采购技术参数（需提供参数偏离表）

一、医用二氧化碳培养箱

| 设备名称 | 医用二氧化碳培养箱 |
| --- | --- |
| 技术参数清单 | - 1.设备应用场景： 医用二氧化碳培养箱可为细胞培养环境提供精确温度和二氧化碳控制。 - 2.主要参数： - 6面加热直热式舱室，≥185L的大容量舱室，抛光不锈钢一体内腔圆角设计，可拆卸式不锈钢托板组合，内置风扇，不锈钢隔板和支架无需使用工具拆卸。 - 140°C（±1℃）干热高温灭菌。 - HEPA过滤气流系统。 - 红外线（IR）CO2传感器，在湿度和温度不太可预测时进行稳定监测，提供过热保护的温度探头。 - 主动气流，配风扇辅助气流循环。 - ≥5寸LCD触控操作屏 - 直观控制易操作，可显示即时运行曲线，历史数据可查看、监测、导出。 - 3.配置要求： - 主机1台 - HEPA过滤器1个 - 进气口过滤器1个 - 不锈钢加湿盘1个 - 不锈钢托板3个 - CO2供应进气管1个 - 电源线1个 (8)纸质材料1份 |

二、超低温冰箱

| 设备名称 | 超低温冰箱 |
| --- | --- |
| 技术参数清单 | - 1.设备应用场景： - 主要用于需要-40℃至-86℃极低温环境的样本、材料长期储存与实验研究。 - 2.主要参数： - 容积：≥486L，立式； - 规格：箱体尺寸≤945mm*900mm*1980mm； - 温度设定范围：-40℃~-86℃； - 功率：≤1000W； - 样本容量可保存标准2ml冻存管≥3.2万个； - 噪音：≤52dB； - 采用真空隔热保温材料，厚度≥25mm； - 具有四个发泡内门并带密封条设计，外门≥4层密封，整机共≥5层密封，同时搁架可调，方便存储大型物品； - 安全防护：具备双锁结构设计； - 内胆镀层：电锌板喷粉； - 供电系统：具备内置5V冷链供电系统； - 外门具有电加热平衡孔，短时间内可连续开门； - 标配双测试孔 - 内部制冷系统具有毛细管加热模块； - 根据市场监督管理规定，提供相应计量检测报告。 - 系统显示：LED显示屏，可显示箱内温度，环境温度，输入电压，具有故障提示预警功能； - （17）故障报警：可提供高低温报警、高低电压报警、环温超标报警、门开报警； - 3.售后要求： - 原厂质保：整机≥2年，压缩机≥5年，维修响应时间为24小时内到单位排除故障 |

三、倒置显微镜

| 设备名称 | 倒置显微镜 |
| --- | --- |
| 技术参数清单 | - 1.设备应用场景： - 用于活细胞、多层组织、水生生物成像研究。 - 2.主要参数： - 质量标准：生产厂家通过ISO90001质量认证体系认证；国家高新技术企业证书（需提供相关资质证明文件）。 - 光学系统：采用无限远光学系统及模块化功能设计； - 目镜和物镜参数： 广角平场10X目镜：视场直径≥Ф22mm，双目屈光度均可以调节 配置平场消色差物镜和相差物镜： 无限远长工作距离平场消色差相衬物镜Plan4X/NA≥0.12PH工作距离≥10.8mm， 无限远长工作距离平场消色差相衬物镜Plan10X/NA≥0.26 PH工作距离≥10.5mm， 无限远长工作距离平场消色差相衬物镜Plan20X/NA≥0.45 PH工作距离≥5mm 无限远长工作距离平场消色差相衬物镜Plan40X/NA≥0.58 PH工作距离≥2.5mm. - 目镜筒： 铰链式三目，倾斜度45°,瞳距调节范围53~75mm，目镜筒视度可调。 - 透射照明系统： 6V9WLED灯，亮度可调 推拉板式相差聚光镜，推拉板式相差环板，3孔，一孔为明场，另外两孔集成10X+20X、40X的2个相差装置，预对中，工作距离≥55mm - 调焦机构：粗微动同轴调焦,微动格值:2μm,带锁紧和限位装置 - 物镜转换器：五孔(内向式滚珠内定位) - 相机端口：相当于第三目，位于机身左下方，而非目镜前方。 - 载物台： 固定载物台尺寸：≥227mmX208mm，移动范围：纵向≥77mm，横向≥114mm； 载物台适配器 培养皿托板一：内槽尺寸：≥86mm（宽）*129.5mm（长）， 培养皿托板二：内槽尺寸：≥34mm（宽）*77.5mm（长）， 培养皿托板三：内槽尺寸：≥57mm（宽）*82mm（长） 培养皿托板四：内槽尺寸：≥29mm（宽）*77.5mm（长） - 机身全金属。 - 标配孵育模块：室温+3℃-45℃ - 3.配置要求： - 倒置显微镜体1套，物镜（4.10.20.40）1套，目镜筒1套；目镜10X 1对，载物台1套，光源1套。 |

四、酶标仪

| 设备名称 | 酶标仪 |
| --- | --- |
| 技术参数清单 | - 1.设备应用场景： 适用于大多数生命科学研究工作，尤其是DNA/RNA分析；终点法ELISA/EIA分析；MTT（IC50/LD50）分析；细胞活性和细胞毒性测试；蛋白酶与激酶、磷脂酶等酶类活性测试。 - 主要参数： - 光源：氙灯 - 检测波长范围：200-1000nm； - 滤光片：标准配置至少包括260nm、280nm、405nm、450nm、492nm和650nm。 - 内置≥12个滤光片轮，可同时安装≥12个滤光片 - 具备≥12通道光路检测和1路实时参比光路； - 测定范围：0-4Abs； - 线性范围：0-3Abs，±2％ - 准确性（405nm）：±1%(0-3Abs)，±2%（3-4Abs）； - 精确性（405nm）：CV≤0.2%(0-3Abs)，CV≤1.0%(3-4Abs)； - 测量速度：≤12s； - 微孔板类型：96孔板； - 分辨率：≥0.001Abs； - 振荡器：线性振荡，包含连续振荡、间隔震荡；振荡时间在24小时内以1秒为增量步进设定；不少于三档振荡速度可选；振荡强度可调； - 内置电脑一体机 - 标配孵育模块：室温+3℃-45℃ - 3.配置要求： - 酶标仪一台，滤光片一套。 - 4.售后要求： - 质保期：整机保修≥2年 |

五、荧光倒置显微镜

| 设备名称 | 荧光倒置显微镜 |
| --- | --- |
| 技术参数清单 | - 1.设备应用场景： - 用于活细胞、多层组织、水生生物成像研究。 - 2.主要参数： - 观察筒：铰链式三目观察筒，瞳距调节范围≥53mm-75mm。 - 目镜：大视野平场目镜，可调屈光度，视场数≥23。 - 物镜： 无限远长工作距离平场消色差相衬物镜Plan4X/NA≥0.12PH工作距离≥10.8mm， 无限远长工作距离平场消色差相衬物镜Plan10X/NA≥0.26 PH工作距离≥10.5mm， 无限远长工作距离平场消色差相衬物镜Plan20X/NA≥0.45 PH工作距离≥5mm 无限远长工作距离平场消色差物镜Plan20X/NA≥0.45工作距离≥5mm 无限远长工作距离平场消色差物镜Plan40X/NA≥0.58工作距离≥2.5mm 调焦机构：粗微调同轴，配有限位装置和锁紧装置，低手位同轴调焦手轮；微调手轮格值2μm。 - 物镜转盘：编码式5孔内定位转换器，物镜倍率可在显微镜自带的显示屏上实时显示当前使用倍率，带光强记忆功能； - 载物台：基准固定载物台尺寸≥270mm*242mm，匹配移动尺后台面尺寸≥351mm*251mm；台面样品卡槽可翻转 - 荧光模块：标配B/G/UV三组荧光激发块，LED长效光源，寿命≥20000小时，荧光光源与激发块一键联动，可免费根据客户要求定制激发快数量和波段，最多可做四色五通道荧光模块。 - 聚光镜：相衬聚光镜，4X和10X/20X和40X相差环板；配滤色片托架：可放置不同滤色片，调节色温；旋转式光阑调节，工作距离≥72mm；聚光镜可拆卸，观察超高样品； - ECO功能：人走灯灭，人来灯亮，可设置时间，可开关； - 机身自带显示屏功能：可显示当前ECO，物镜倍率以及类型，光源亮度，物镜亮度记忆等状态。 - LED透射照明系统：超长寿命LED光源，寿命≥20000小时，亮度可调； - 3.软件配置： - 软件包含用户管理、权限分配及审计追踪功能。（需提供软件功能操作视频或功能截图）； - 支持能量曲线测量，实时显示所选定线段上所有点强度（需提供软件功能操作视频或功能截图）； - 实时单点RGB值以及灰度值获取，实时预览帧率显示，直方图均衡化。 - 软件整合实时大图拼接以及实时景深叠加功能，支持叠加偏移校正； - 软件整合电动控制模块，匹配同品牌电动附件时可软件控制电动附件； - 4.配置要求： - 显微镜主机 1台；目镜 1对；4倍相差物镜 1个；10倍相差物镜1个；20倍相差物镜 1个；20倍平场物镜1个；40倍平场物镜1个；三色荧光模块1个；C接口 1个；数字摄像头1个；防尘罩 1个。 - 5.售后要求： - 质保期：整机质保≥2年。 |

六、全自动化学发光图像分析系统

| 设备名称 | 全自动化学发光图像分析系统 |
| --- | --- |
| 技术参数清单 | - 1.设备应用场景： 核酸、蛋白样品检测、化学发光检测（Western Blotting实验）、多色荧光检测等应用。 - 2.主要参数： - 全自动控制一体式机箱 - 导轨式双位载物样品平台，兼容拍摄样品厚度0.01-10cm - 拍摄面积：≥20cm×20cm - 外围尺寸：≤45×76×40cm - 具备高灵敏度制冷CCD相机 - 制冷方式：三级-半导体热电式TEC制冷 - 制冷温度：绝对温度-20℃，可在操作软件上实时显示，不随环境变化而变化。 - 像元尺寸：≥4.54um×4.54um - CCD阵列：≥2688×2200 - 图像分辨率：300/600/1200DPI - 像素合并：1×1，2×2，4×4（可兼容6×6，8×8，12×12，16×16，24×24） - 感光效率：≥75% @600nm，可检测低于阿克级蛋白样品 - 暗电流：≤0.0005e-/p/s @-20℃， - 读出噪声：5.5e-RMS@12MHz - 线性范围：16 bit（0-65535灰阶） - F/0.85，高清晰大口径高通透电动镜头，电脑实现焦距调整 - LED反射灯×2 - 双侧高强度无影红/绿/蓝三通道荧光激发光源，支持进行多色荧光检测，每个荧光通道配置激光发射源≥2组 - 紫外透射光源≥302nm，自动定时关闭，开门自动关闭紫外 - 全自动5位滤光片轮，一键式切换，自动获取最佳曝光时间，一键拍摄出图 - 多种滤光片：标配590nm滤光片，530nm滤光片、605nm滤光片、690nm滤光片 - 需开放试剂平台，兼容市场上其他品牌试剂，若需使用专用试剂的需提供证明材料。 - 3.软件功能配置： 同时具备操作软件与分析软件，并具备权限管理功能，通过密码锁实现分析软件使用权限限定功能。 具备图像拍摄软件；图像分析软件；安装U盘；加密锁。 图像采集及分析软件，可实现区域自动曝光:可自由选择曝光识别区域，实现精确自动曝光 实现图像采集、灰度分析、Marker叠加等功能独立操作，方便拍照及分析同时进行，互不干扰。 具有图像旋转、裁剪、反色等处理功能，进行图像优化处理。 自动识别泳道条带、自动计算泳道中各条带的密度积分和峰值、计算分子量大小及条带的迁移率，可进行蛋白纯度及等电点分析 分析数据能输出至Excel及TXT文件。 - 4.配置要求： 品牌高分辨率，低照度数码制冷CCD 专业级电动变焦镜头 暗箱装置 超多层镀膜专用滤色镜片 LED白光灯（冷灯） 紫外透射仪：波长≥302nm（±5nm），紫外透射面积≥20×20cm 紫外/白光转换板：冷光，白光透射面积≥21×22cm（与紫外投射面积匹配） |

七、电泳仪

| 设备名称 | 电泳仪 |
| --- | --- |
| 技术参数清单 | - 1.设备应用场景： 适用于核酸和蛋白电泳实验。 2.主要参数： - 稳压/稳流控制 - 4组输出（可同时连接四个电泳槽） - 输出定时/计时控制 - 自动无负载输出保护 - 自动过载和短路保护 - 自动记忆工作状态 - ≥3位数显，≥1位状态显示 - 可层叠防滑机箱 - 输出电压：5~600 V，递增单位：1V - 输出电流：5~800 mA，递增单位：1mA - 定时范围：0~999分，递增单位：1分钟 - 3.配置要求： 电泳仪2台 说明书2份 合格证2份 |

- 八、微型垂直电泳槽

| 设备名称 | 微型垂直电泳槽 |
| --- | --- |
| 技术参数清单 | - 1.设备应用场景： - 适用于蛋白质样品的垂直电泳。 - 2.主要参数： - 高强度、高透明度聚碳酸脂注塑成型槽体。 - 安全按钮式的开盖设计 - 玻璃板、垫条一体化设计 - 具有多种厚度间隔的垫条玻璃板和制胶梳子（0.75mm/1.0mm/1.5mm）可供选择。 - 专用制胶架。 - 可以同时运行至少二块8.3×7.3cm的凝胶。 - 最大电压负荷：≥200 V - 外槽容纳缓冲液最大体积：≤750 ml - 内槽容纳缓冲液最大体积：≤130 ml - 外型尺寸：≤16cm×11.5cm×15 cm（长×宽×高） - 3.配置要求： - 槽底壳（总）4个 - 槽盖（总）4个 - 垂直槽槽内固定架（总） 4个 - 垂直槽电极架（总）4个 - 垂直槽玻璃替代塑料片4片 - 垂直槽隔条玻璃片4盒 - 垂直槽短玻璃片4盒 - 垂直槽制胶固定架（总） 8个 - 垂直槽制胶支架（总）8个 - 垂直槽样品梳子16把 - 垂直槽加样架8个 - 垂直槽拨胶铲8个 - 说明书4份 - （14）合格证4份 |

九、半干转移槽

| 设备名称 | 半干转移槽 |
| --- | --- |
| 技术参数清单 | - 1.设备应用场景： - 适用于核酸及蛋白质样品的转移电泳。 - 2.主要参数： - 高强度聚碳酸脂材料注塑成型槽体。 - 镀铂金的钛合金板阳极和不锈钢板阴极。 - 弹簧的平板式阳极，可根据不同厚度的叠置凝胶自动调节压力。 - 凝胶：能转移多块并排放置或叠放。 - 快速转印时间：≤15-45分钟。 - 开盖断电设计。 - 电泳槽承载最大凝胶的面积：25cm×18.5cm（±1cm） - 最大电压负荷：25 V - 最大电流负荷：1400 mA - 外型尺寸（L×W×H）：≤37cm×24cm×12 cm - 3.配置要求： - 槽底壳（含橡胶脚）2个 - 槽盖（总）2个 - 钛合金镀铂金板(总)2个 - 不锈钢阳极装置(总)2个 - 琼脂糖凝胶保护框2个 - 厚滤纸4盒 - 说明书2份 - 合格证2份 |