贵州航天医院竞争性磋商二次公告

一、项目基本情况：

项目名称：贵州航天医院实验室医疗设备一批采购项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：见附件1

最高限价：见附件1

采购需求：实验室医疗设备一批（该项目除序号“包1”为整体投标外，其余均为分项投标），为保证实验流程标准化、结果稳定有效，包1所含四项设备需为同一品牌设备，评分方法见附件2、需提供技术参数偏离表（设备参数要求见附件3）

合同履行期限：合同签订之日起15个工作日内履行

交货地点或服务地点：贵州航天医院

二、投标人资格要求：

提供独立承担民事责任的能力，如营业执照、自然人身份证明等

具有良好的商业信誉和健全的财务制度，具体要求（如近两年财务报表等）

具有履行合同所必须的设备和专业技术能力（资料及产品授权）

具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录

参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（书面证明）

不是失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为人等的承诺或资料

是否接受联合体投标：否

三、获取采购文件

时间：自本公告发布之日起5个工作日内

获取采购文件的地点或方式：挂网公告

是否交纳投标保证金（交纳方式）：否

四、响应文件提交

截止时间：自本公告发布之日起5个工作日内

地点：贵州航天医院外科综合楼一楼医学装备部赵老师收

响应文件投递方式：现场投递或邮寄投递

投标人要求：需由法人或法人委托的代理人持“授权委托书”进行投递，邮寄需邮寄人为法人或代理人，代理人需附“授权委托书”。

投标文件需为纸质版，胶装成册，一正两副，内含目录及页码，密封提交；封面需标注所投项目及序号。

五、联系人及联系方式：采购办陈老师，联系电话：0851-27677989

附件1：实验室采购设备名称及数量

| 科室 | 序号 | 申请设备名称 | 单位 | 申请数量 | 拦标价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实验室 （除序号包1为整体投标外，其余均为分项投标；包1所投四项设备需为同一品牌设备） | 3 | 倒置显微镜 | 套 | 1 | 40000 |
|  | 4 | 酶标仪 | 台 | 1 | 52000 |
|  | 5 | 荧光倒置显微镜 | 套 | 1 | 150000 |
|  | 包1 | 全自动化学发光图像分析系统 | 套 | 1 | 200000 |
|  |  | 电泳仪 | 台 | 2 | 24000 |
|  |  | 微型垂直电泳槽 | 套 | 4 | 24000 |
|  |  | 半干转移槽 | 套 | 2 | 65000 |

| 投标单位 分值 |  | XXX公司 | XXX公司 | XXX公司 | XXX公司 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 代理品牌或型号 |  |  |  |  |  |
| 商 务 分15分 | 公司业绩（满分3分) 每提供一条相同产品业绩得一分，满分3分 |  |  |  |  |
|  | 保修时效（满分12分) 在基础保修一年的基础上每增加一年得3分，满分12分 |  |  |  |  |
| 价 格 分35分 | 产品报价（满分35分) 报价最低得满分35分，按报价高低依次递减3分 |  |  |  |  |
| 设备性能 满意度 50分 | 满足技术参数（满分40分)每一条参数不满足扣2分扣完为止 |  |  |  |  |
|  | 服务方案满意度（满分10分)优10~7分、良6~4分、一般3~0分 |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |
| 得分： |  |  |  |  |  |

附件2：评分方法

附件3：

采购技术参数（需提供参数偏离表）

三、倒置显微镜

| 设备名称 | 倒置显微镜 |
| --- | --- |
| 技术参数清单 | - 1.设备应用场景： - 用于活细胞、多层组织、水生生物成像研究。 - 2.主要参数： - 质量标准：生产厂家通过ISO90001质量认证体系认证；国家高新技术企业证书（需提供相关资质证明文件）。 - 光学系统：采用无限远光学系统及模块化功能设计； - 目镜和物镜参数： 广角平场10X目镜：视场直径≥Ф22mm，双目屈光度均可以调节 配置平场消色差物镜和相差物镜： 无限远长工作距离平场消色差相衬物镜Plan4X/NA≥0.12PH工作距离≥10.8mm， 无限远长工作距离平场消色差相衬物镜Plan10X/NA≥0.26 PH工作距离≥10.5mm， 无限远长工作距离平场消色差相衬物镜Plan20X/NA≥0.45 PH工作距离≥5mm 无限远长工作距离平场消色差相衬物镜Plan40X/NA≥0.58 PH工作距离≥2.5mm. - 目镜筒： 铰链式三目，倾斜度45°,瞳距调节范围53~75mm，目镜筒视度可调。 - 透射照明系统： 6V9WLED灯，亮度可调 推拉板式相差聚光镜，推拉板式相差环板，3孔，一孔为明场，另外两孔集成10X+20X、40X的2个相差装置，预对中，工作距离≥55mm - 调焦机构：粗微动同轴调焦,微动格值:2μm,带锁紧和限位装置 - 物镜转换器：五孔(内向式滚珠内定位) - 相机端口：相当于第三目，位于机身左下方，而非目镜前方。 - 载物台： 固定载物台尺寸：≥227mmX208mm，移动范围：纵向≥77mm，横向≥114mm； 载物台适配器 培养皿托板一：内槽尺寸：≥86mm（宽）*129.5mm（长）， 培养皿托板二：内槽尺寸：≥34mm（宽）*77.5mm（长）， 培养皿托板三：内槽尺寸：≥57mm（宽）*82mm（长） 培养皿托板四：内槽尺寸：≥29mm（宽）*77.5mm（长） - 机身全金属。 - 标配孵育模块：室温+3℃-45℃ - 3.配置要求： - 倒置显微镜体1套，物镜（4.10.20.40）1套，目镜筒1套；目镜10X 1对，载物台1套，光源1套。 |

四、酶标仪

| 设备名称 | 酶标仪 |
| --- | --- |
| 技术参数清单 | - 1.设备应用场景： 适用于大多数生命科学研究工作，尤其是DNA/RNA分析；终点法ELISA/EIA分析；MTT（IC50/LD50）分析；细胞活性和细胞毒性测试；蛋白酶与激酶、磷脂酶等酶类活性测试。 - 主要参数： - 光源：氙灯 - 检测波长范围：200-1000nm； - 滤光片：标准配置至少包括260nm、280nm、405nm、450nm、492nm和650nm。 - 内置≥12个滤光片轮，可同时安装≥12个滤光片 - 具备≥12通道光路检测和1路实时参比光路； - 测定范围：0-4Abs； - 线性范围：0-3Abs，±2％ - 准确性（405nm）：±1%(0-3Abs)，±2%（3-4Abs）； - 精确性（405nm）：CV≤0.2%(0-3Abs)，CV≤1.0%(3-4Abs)； - 测量速度：≤12s； - 微孔板类型：96孔板； - 分辨率：≥0.001Abs； - 振荡器：线性振荡，包含连续振荡、间隔震荡；振荡时间在24小时内以1秒为增量步进设定；不少于三档振荡速度可选；振荡强度可调； - 内置电脑一体机 - 标配孵育模块：室温+3℃-45℃ - 3.配置要求： - 酶标仪一台，滤光片一套。 - 4.售后要求： - 质保期：整机保修≥2年 |

五、荧光倒置显微镜

| 设备名称 | 荧光倒置显微镜 |
| --- | --- |
| 技术参数清单 | - 1.设备应用场景： - 用于活细胞、多层组织、水生生物成像研究。 - 2.主要参数： - 观察筒：铰链式三目观察筒，瞳距调节范围≥53mm-75mm。 - 目镜：大视野平场目镜，可调屈光度，视场数≥23。 - 物镜： 无限远长工作距离平场消色差相衬物镜Plan4X/NA≥0.12PH工作距离≥10.8mm， 无限远长工作距离平场消色差相衬物镜Plan10X/NA≥0.26 PH工作距离≥10.5mm， 无限远长工作距离平场消色差相衬物镜Plan20X/NA≥0.45 PH工作距离≥5mm 无限远长工作距离平场消色差物镜Plan20X/NA≥0.45工作距离≥5mm 无限远长工作距离平场消色差物镜Plan40X/NA≥0.58工作距离≥2.5mm 调焦机构：粗微调同轴，配有限位装置和锁紧装置，低手位同轴调焦手轮；微调手轮格值2μm。 - 物镜转盘：编码式5孔内定位转换器，物镜倍率可在显微镜自带的显示屏上实时显示当前使用倍率，带光强记忆功能； - 载物台：基准固定载物台尺寸≥270mm*242mm，匹配移动尺后台面尺寸≥351mm*251mm；台面样品卡槽可翻转 - 荧光模块：标配B/G/UV三组荧光激发块，LED长效光源，寿命≥20000小时，荧光光源与激发块一键联动，可免费根据客户要求定制激发快数量和波段，最多可做四色五通道荧光模块。 - 聚光镜：相衬聚光镜，4X和10X/20X和40X相差环板；配滤色片托架：可放置不同滤色片，调节色温；旋转式光阑调节，工作距离≥72mm；聚光镜可拆卸，观察超高样品； - ECO功能：人走灯灭，人来灯亮，可设置时间，可开关； - 机身自带显示屏功能：可显示当前ECO，物镜倍率以及类型，光源亮度，物镜亮度记忆等状态。 - LED透射照明系统：超长寿命LED光源，寿命≥20000小时，亮度可调； - 3.软件配置： - 软件包含用户管理、权限分配及审计追踪功能。（需提供软件功能操作视频或功能截图）； - 支持能量曲线测量，实时显示所选定线段上所有点强度（需提供软件功能操作视频或功能截图）； - 实时单点RGB值以及灰度值获取，实时预览帧率显示，直方图均衡化。 - 软件整合实时大图拼接以及实时景深叠加功能，支持叠加偏移校正； - 软件整合电动控制模块，匹配同品牌电动附件时可软件控制电动附件； - 4.配置要求： - 显微镜主机 1台；目镜 1对；4倍相差物镜 1个；10倍相差物镜1个；20倍相差物镜 1个；20倍平场物镜1个；40倍平场物镜1个；三色荧光模块1个；C接口 1个；数字摄像头1个；防尘罩 1个。 - 5.售后要求： - 质保期：整机质保≥2年。 |

六、全自动化学发光图像分析系统

| 设备名称 | 全自动化学发光图像分析系统 |
| --- | --- |
| 技术参数清单 | - 1.设备应用场景： 核酸、蛋白样品检测、化学发光检测（Western Blotting实验）、多色荧光检测等应用。 - 2.主要参数： - 全自动控制一体式机箱 - 导轨式双位载物样品平台，兼容拍摄样品厚度0.01-10cm - 拍摄面积：≥20cm×20cm - 外围尺寸：≤45×76×40cm - 具备高灵敏度制冷CCD相机 - 制冷方式：三级-半导体热电式TEC制冷 - 制冷温度：绝对温度-20℃，可在操作软件上实时显示，不随环境变化而变化。 - 像元尺寸：≥4.54um×4.54um - CCD阵列：≥2688×2200 - 图像分辨率：300/600/1200DPI - 像素合并：1×1，2×2，4×4（可兼容6×6，8×8，12×12，16×16，24×24） - 感光效率：≥75% @600nm，可检测低于阿克级蛋白样品 - 暗电流：≤0.0005e-/p/s @-20℃， - 读出噪声：5.5e-RMS@12MHz - 线性范围：16 bit（0-65535灰阶） - F/0.85，高清晰大口径高通透电动镜头，电脑实现焦距调整 - LED反射灯×2 - 双侧高强度无影红/绿/蓝三通道荧光激发光源，支持进行多色荧光检测，每个荧光通道配置激光发射源≥2组 - 紫外透射光源≥302nm，自动定时关闭，开门自动关闭紫外 - 全自动5位滤光片轮，一键式切换，自动获取最佳曝光时间，一键拍摄出图 - 多种滤光片：标配590nm滤光片，530nm滤光片、605nm滤光片、690nm滤光片 - 需开放试剂平台，兼容市场上其他品牌试剂，若需使用专用试剂的需提供证明材料。 - 3.软件功能配置： 同时具备操作软件与分析软件，并具备权限管理功能，通过密码锁实现分析软件使用权限限定功能。 具备图像拍摄软件；图像分析软件；安装U盘；加密锁。 图像采集及分析软件，可实现区域自动曝光:可自由选择曝光识别区域，实现精确自动曝光 实现图像采集、灰度分析、Marker叠加等功能独立操作，方便拍照及分析同时进行，互不干扰。 具有图像旋转、裁剪、反色等处理功能，进行图像优化处理。 自动识别泳道条带、自动计算泳道中各条带的密度积分和峰值、计算分子量大小及条带的迁移率，可进行蛋白纯度及等电点分析 分析数据能输出至Excel及TXT文件。 - 4.配置要求： 品牌高分辨率，低照度数码制冷CCD 专业级电动变焦镜头 暗箱装置 超多层镀膜专用滤色镜片 LED白光灯（冷灯） 紫外透射仪：波长≥302nm（±5nm），紫外透射面积≥20×20cm 紫外/白光转换板：冷光，白光透射面积≥21×22cm（与紫外投射面积匹配） |

七、电泳仪

| 设备名称 | 电泳仪 |
| --- | --- |
| 技术参数清单 | - 1.设备应用场景： 适用于核酸和蛋白电泳实验。 2.主要参数： - 稳压/稳流控制 - 4组输出（可同时连接四个电泳槽） - 输出定时/计时控制 - 自动无负载输出保护 - 自动过载和短路保护 - 自动记忆工作状态 - ≥3位数显，≥1位状态显示 - 可层叠防滑机箱 - 输出电压：5~600 V，递增单位：1V - 输出电流：5~800 mA，递增单位：1mA - 定时范围：0~999分，递增单位：1分钟 - 3.配置要求： 电泳仪2台 说明书2份 合格证2份 |

- 八、微型垂直电泳槽

| 设备名称 | 微型垂直电泳槽 |
| --- | --- |
| 技术参数清单 | - 1.设备应用场景： - 适用于蛋白质样品的垂直电泳。 - 2.主要参数： - 高强度、高透明度聚碳酸脂注塑成型槽体。 - 安全按钮式的开盖设计 - 玻璃板、垫条一体化设计 - 具有多种厚度间隔的垫条玻璃板和制胶梳子（0.75mm/1.0mm/1.5mm）可供选择。 - 专用制胶架。 - 可以同时运行至少二块8.3×7.3cm的凝胶。 - 最大电压负荷：≥200 V - 外槽容纳缓冲液最大体积：≤750 ml - 内槽容纳缓冲液最大体积：≤130 ml - 外型尺寸：≤16cm×11.5cm×15 cm（长×宽×高） - 3.配置要求： - 槽底壳（总）4个 - 槽盖（总）4个 - 垂直槽槽内固定架（总） 4个 - 垂直槽电极架（总）4个 - 垂直槽玻璃替代塑料片4片 - 垂直槽隔条玻璃片4盒 - 垂直槽短玻璃片4盒 - 垂直槽制胶固定架（总） 8个 - 垂直槽制胶支架（总）8个 - 垂直槽样品梳子16把 - 垂直槽加样架8个 - 垂直槽拨胶铲8个 - 说明书4份 - （14）合格证4份 |

九、半干转移槽

| 设备名称 | 半干转移槽 |
| --- | --- |
| 技术参数清单 | - 1.设备应用场景： - 适用于核酸及蛋白质样品的转移电泳。 - 2.主要参数： - 高强度聚碳酸脂材料注塑成型槽体。 - 镀铂金的钛合金板阳极和不锈钢板阴极。 - 弹簧的平板式阳极，可根据不同厚度的叠置凝胶自动调节压力。 - 凝胶：能转移多块并排放置或叠放。 - 快速转印时间：≤15-45分钟。 - 开盖断电设计。 - 电泳槽承载最大凝胶的面积：25cm×18.5cm（±1cm） - 最大电压负荷：25 V - 最大电流负荷：1400 mA - 外型尺寸（L×W×H）：≤37cm×24cm×12 cm - 3.配置要求： - 槽底壳（含橡胶脚）2个 - 槽盖（总）2个 - 钛合金镀铂金板(总)2个 - 不锈钢阳极装置(总)2个 - 琼脂糖凝胶保护框2个 - 厚滤纸4盒 - 说明书2份 - 合格证2份 |