贵州航天医院单一来源采购公告

一、项目基本情况：

项目名称：贵州航天医院天平拉钩单一来源采购项目

采购方式：单一来源采购

单一来源采购供应商：杭州创盟医疗设备有限公司或原制造商授权的本地区经销商（提供授权证明）

预算金额：9万元

最高限价：9万元

采购需求： 采购天平拉钩（LG-4）1套。 该产品由华西医院胸外科团队研发，由杭州创盟医疗设备有限公司转化生产（专利号：202420296704.7）。由于该产品目前国内无同类产品上市，无其他可替代供应商，且其独特的天平式平衡调节结构与手术暴露方式具有唯一性，为确保临床手术效果与操作标准，须采购该原厂产品。 参数要求见附件1

合同履行期限：合同签订之日起15个工作日内履行

交货地点或服务地点：贵州航天医院

二、投标人资格要求：

提供独立承担民事责任的能力，如营业执照、自然人身份证明等

具有良好的商业信誉和健全的财务制度，具体要求（如财务报表等）

具有履行合同所必须的设备和专业技术能力（资料或承诺）

具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录

参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（书面证明）

不是失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为人等的承诺或资料

是否接受联合体投标：否

三、获取采购文件

时间：自本公告发布之日起5个工作日内

获取采购文件的地点或方式：挂网公告

是否交纳投标保证金（交纳方式）：否

四、响应文件提交

截止时间：自本公告发布之日起5个工作日内

地点：贵州航天医院外科综合楼一楼采购办吴老师收

响应文件投递方式：现场投递或邮寄投递

投标人要求：需由法人或法人委托的代理人持“授权委托书”进行投递，邮寄需邮寄人为法人或代理人，代理人需附“授权委托书”。

投标文件需为纸质版，胶装成册，一正两副，内含目录及页码，密封提交；封面需标注所投项目及序号。

五、联系人及联系方式：采购办陈老师，联系电话：0851-27677989

附件1：技术参数（需提供参数偏离表）

| 设备名称 | 天平拉钩 |
| --- | --- |
| 技术参数清单 | - 一、设备应用场景： - 为经剑突下胸腔镜纵隔肿瘤切除术过程中提供更大操作空间及稳定的术野暴露，减少对周围组织损伤，提高手术操作的精准性和效率，可由三孔变成单孔手术，大大提高手术安全性。 - 主要参数： - LG-04拉钩 - 材质：不锈钢与钛合金，不锈钢符合YY/T0294.1-2016标准，钛合金符合GB/T13810-2007标准； - 连接可靠性：拉钩各部件联结处牢固可靠，无脱焊或堆焊； - 外观：外表面光滑，杆部平直，无锋棱、毛刺及明细碰伤与划痕； - 表面粗糙度Ra值：头端部分≤0.20um，柄杆部分≤0.80um； - 良好拉力，钩拉测力计时，拉钩各部位不应产生变形和断裂现象，且拉力应大于10N - 机械强度：沿工作方向施加≥10N静态拉力时，拉钩各部位无变形、裂痕或断裂；卸载后无永久变形； - 耐腐蚀性：常规条件下消毒，不得出现腐蚀现象。 - 三、配置要求： - LG-04拉钩配置清单. 序号; 部件名称; 编号; 数量; - 备注. 1; 手术床固定器; 04-05/04-06; 2. 2; 横杆固定器; 04-12; 1. 3; 竖杆; 04-03/04-04; 2. 4; 横杆; 04-01; 1. 5; 天平横杆; 04-02; 1. 6; 悬吊环; 04-17/04-18; 2. 7; 穿刺针; 04-16; 1. 8; 穿刺针; 04-19; 1. 9; 升降器; 04-07/04-08; 2. 10; 挂钩; 04-09; 1. 11; 挂钩; 04-10; 1. - 合计; - 15. - 四、售后服务： - 整机保修：≥2年 |