	贵州航天医院竞争性磋商公告

	一、项目基本情况：

	    项目名称：贵州航天医院妇科医疗设备一批采购项目

	    采购方式：竞争性磋商

	    预算金额：见附件1

	    最高限价：见附件1

	采购需求：妇科医疗设备一批（该项目为分项投标），评分方法见附件2、需提供技术参数偏离表（按模板附件4填写），按要求提供技术参数佐证材料（设备参数要求见附件3、技术参数偏离表模板见附件4），二次报价以开标当日电话议价的方式进行。

	    合同履行期限：合同签订之日起15个工作日内履行

	    交货地点或服务地点：贵州航天医院

	二、投标人资格要求：

	    提供独立承担民事责任的能力，如营业执照、自然人身份证明等

	    具有良好的商业信誉和健全的财务制度，具体要求（如近两年财务报表等）

	    具有履行合同所必须的设备和专业技术能力（资料及产品授权）

	    具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录

	    参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（书面证明）

	    不是失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为人等的承诺或资料

	    是否接受联合体投标：否

	三、获取采购文件

	    时间：自本公告发布之日起5个工作日内

	    获取采购文件的地点或方式：挂网公告

	    是否交纳投标保证金（交纳方式）：否

	四、响应文件提交

	    截止时间：自本公告发布之日起5个工作日内

	    提交地点：贵州航天医院外科综合楼一楼医学装备部（采购办）

	咨询联系：采购办吴老师18785230603

	响应文件投递方式：现场投递或邮寄投递

	投标人要求：需由法人或法人委托的代理人持“授权委托书”进行投递，邮寄需邮寄人为法人或代理人，代理人需附“授权委托书”。

	投标文件需为纸质版，胶装成册，一正两副，内含目录及页码，密封提交；封面需标注所投项目及序号。

	五、联系人及联系方式：采购办陈老师，联系电话：0851-27677989


附件1：妇科采购设备名称及数量
	科室
	序号
	申请设备名称
	单位
	申请
数量
	单价（元）
	拦标价
（元）

	妇科
（分项投标）
	1
	阴道镜检查仪
	台
	1
	200000
	200000

	
	2
	二氧化碳激光治疗仪
	台
	1
	200000
	200000



	投标单位
分值
	XXX公司
	XXX公司
	XXX公司
	XXX公司

	代理品牌或型号
	
	
	
	

	商
务
分15分
	公司业绩（满分3分)
每提供一条相同产品业绩得一分，满分3分
	
	  
	
	

	
	保修时效（满分12分)
在基础保修一年的基础上每增加一年得3分，满分12分
	
	
	
	

	价
格
分35分
	产品报价（满分35分)
报价最低得满分35分，按报价高低依次递减3分
	

	

	
	

	设备性能
满意度
50分
	满足技术参数（满分40分)每一条参数不满足扣2分扣完为止
	
	
	
	

	
	服务方案满意度（满分10分)优10~7分、良6~4分、一般3~0分
	
	
	
	

	备注：
	
	
	
	

	得分：
	
	
	
	


附件2：评分方法

附件3：采购技术参数（需提供技术参数偏离表）

1、 阴道镜检查仪

	设备名称
	阴道镜检查仪

	技术参数清单
	一、设备应用场景：
主要用于宫颈病变诊断；活检定位；阴道及外阴病变检查；宫颈治疗后随访；不明原因阴道出血。
二、主要参数：
2.1整机要求
2.1.1必须以同一产品名称通过国家药品监督管理局（NMPA）注册，不接受镜头或工作站单独注册之产品或组合投标，需提供注册证以证明其符合要求。
2.1.2使用年限：≥8年（提供设备铭牌图片）
[bookmark: OLE_LINK6]2.2性能要求
 镜头性能要求：
(1) ▲成像分辨率：支持4K（3840*2160）超高清逐行扫描视频输出，物理像素≥850万；水平解析度：在4K输出模式下，水平分辨率≥1650TVL（电视线）；光学性能：具备光学连续变焦及自动聚焦功能；图像传感器：采用CMOS成像器件。（提供检测报告并加盖厂家公章）
(2) 视场范围：放大倍数为3倍时≥φ120 mm，放大倍数为10倍时≥φ40 mm；放大倍数为18倍时≥φ20 mm；
(3) 成像景深：放大倍数为3倍时≥300 mm，放大倍数为10倍时≥220 mm；放大倍数为18倍时≥200 mm；（提供检测报告并加盖厂家公章）
(4) ▲视频成像效果：几何失真度≤0.5%；空间分辨力≥28线对每毫米（lp/mm）；色彩还原的最大误差≤30（NBS）；平均色彩还原误差≤20 NBS；（提供检测报告并加盖厂家公章）
(5) 镜头成像工作距离：3倍时为100 mm～400 mm；
(6) 具备激光测距功能：能一键测量镜头到目标物的距离，提示工作距离是否处于适宜位置，测量精度±1 mm安全性符合GB/T 7247.1 - 2024标准要求。
(7) ▲多光谱成像功能：
成像模式：支持白光、绿光、荧光三种成像模式，每种模式对应一个独立按键操作。
荧光成像：激发光主波长为365nm（±5nm），镜头可生成荧光成像和荧光灰度成像（非软件处理）。
(8) 荧光检查：具备荧光光源计时提示/关闭功能；其安全性符合GB/T 20145 - 2006标准要求。
(9) 可通过脚踏开关或镜头按键触发一键序列采集，自动依次采集白光图、绿光图、荧光成像图，时间≤3秒；
(10) 成像与标记：
连续变倍：≥50倍；
倍速标记：实时视频画面及打印报告均可显示；
特定倍数：支持6倍、8倍、12倍顺序切换（可临床自定义）。
(11) [bookmark: _Hlk26866196]镜头光源要求：当工作距离为200mm时，白光光源最大值≥40000（Lx）；光照范围（直径）≥φ100mm。 
(12) 镜头支架：直立式可升降摇杆支架，摇杆前后微距移动微距范围≥100 mm（不依赖镜头底座脚轮）。（提供外观照片及检测报告证明，并加盖生产厂家公章）
三、软件功能配置：
3.1阴道镜工作：
(13) [bookmark: _Hlk22047761][bookmark: _Hlk22047752][bookmark: _Hlk22198996][bookmark: _Hlk26869161]图像处理工作站：
a. 显示器：＞25英寸，4K分辨率：≥3840×2160；中央处理器（CPU）：≥2.5 GHz；
b. 内存：≥8GB；
c. 存储：固态硬盘≥256 GB，硬盘≥1 TB；
d. 输入输出接口：≥6个USB接口；
(14) 网络远程维护能力：提供＞3年的免费远程维护和软件升级服务； 
(15) [bookmark: _Hlk26869189][bookmark: _Hlk26866297][bookmark: _Hlk22199469]软件功能：具备信息登记、预约、随访及病历管理功能；
(16) 患者病史资料管理：
a. 历史记录整合：录入患者信息后，系统应在观察检查界面自动列出该患者的所有历史就诊记录，无需手动检索。
b. 图像对比：支持将当前检查图像与既往任一历史检查图像进行同屏对比显示，所显示图像数量≥ 12 幅。
c. 统计呈现：系统应自动统计患者的检查次数、拟诊结果变化等关键信息，并在患者信息主页面集中显示。
(17) 宫颈病变智能风险评估功能：可依据转诊检查指征的关键风险因素，如细胞学结果、HPV 型别、HPV 感染时长、患者年龄等因素指标，给出风险评估及分层管理建议。
(18) 智能辅助评估工具：涵盖宫颈疾病风险评估、阴道镜检查充分性评估和阴道镜检查可见性评估，可依据评估结果智能提示处理建议。
(19) 工作流质控提示功能：可针对检查准备、醋酸涂抹时间、图像自动采集时间等操作提供文字提示与语音提示功能。
(20) 报告规范与图谱：
a. 系统内置符合IFCPC 2011 及 ASCCP 2019 规范的阴道镜检查报告术语库。
b. 提供与术语库配套的参考高清图谱，覆盖常见阴道镜表现。
c. 在检查或报告界面中，术语库和图谱窗口可以与当前患者的检查图像    窗口同屏显示（无需切换主界面）。
(21) 数据管理功能：
a. 数据备份恢复：支持系统自动备份与恢复功能。
b. 数据脱敏导出备份：支持备份导出已脱敏的患者资料信息。
c. 操作日志留痕：自动记录所有用户对患者数据的关键操作动作（如查看、修改、删除、导出等），支持日志查询与回溯。
(22) 统计分析：支持对拟诊结果、病理结果、医生工作量等关键数据进行统计，统计结果可生成图表（如饼型、线型和柱状图形式）及数据列表，并支持导出 Excel 文件。
(23) [bookmark: _Hlk26869234]系统对接与软件配置：
HIS对接：支持接入医院HIS系统（接口费免费）；

四、配置要求：
超高清镜头1个，直立式摇杆镜头支架1套，脚踏开关1个，工作站（含台车、主机、阴道镜工作站软件）1套，显示器1台，无线路由器（内置）1套，无线鼠标、键盘1套；阴道镜检查床（妇科专用床）1台

五、售后要求：
保修期≥3年。





























2、 [bookmark: _GoBack]二氧化碳激光治疗仪

	设备名称
	二氧化碳激光治疗仪

	技术参数清单
	一、设备应用场景：
1.1宫颈病变治疗：对CIN（宫颈上皮内瘤变）I~II级、宫颈糜烂样改变、宫颈息肉等进行激光汽化或消融，创面愈合好、瘢痕少。
1.2外阴及阴道病变：治疗外阴尖锐湿疣、外阴白色病变（硬化性苔藓、鳞状上皮增生）、阴道壁湿疣等。
1.3宫颈腺囊肿（纳氏囊肿）：激光穿刺汽化，操作精准，出血少。
1.4慢性宫颈炎：对反复药物治疗无效者进行激光消融，促进健康上皮再生。
1.5盆底及阴道萎缩：点阵CO₂激光可刺激胶原新生，用于绝经后阴道萎缩、轻中度压力性尿失禁的非手术治疗。

二、主要参数：
2.1激 光 波 长：10.6μm± 0.1μm；
2.2终端输出功率：1-40W（可调，步长1w）；
2.2点阵输出参数：
2.2.1点阵功能通过NMPA注册：注册证含有点阵扫描手具结构；（提供注册证信息）
2.2.2脉冲：间隔时间0ms-999ms，1ms步进可调；
2.2.3超脉冲模式：频率0Hz-999Hz，1Hz步进可调；
2.2.4连续：1-30W，每1W步进可调；
2.2.5点阵每点输出能量：5mJ-100mJ（16档可调）；
2.2.6点阵输出总能量：125mJ-1kJ；
2.2.7扫描范围(FFLS)：≥15×15mm；
2.2.8扫描图形：矩形、椭圆（含圆形）、三角形、梯形、平行四边形、线状、镂空；
2.2.9扫描速度：＞10m/s；
2.3手具与治疗深度：
2.3.1手具焦距：f=50mm（深层扫描FFLS DECB）；
2.3.2焦点光斑直径：≤0.4mm（FFLS）（提供检测报告）；
2.3.3治疗深度：≤2000μm（FFLS）（提供检测报告）；
2.4工作方式：切割、扫描、光生物调节、组织再生；
2.5 指引与控制系统：
2.5.1显示方式：≥8英寸彩色触摸屏；
2.5.2储存功能：记忆储存方案≥3种；
2.5.3手术控制： 脚踏开关；
2.6辅助系统：
2.6.1环境温度：5℃~40℃；
2.6.2排烟系统：内置吹烟方式；
2.6.3冷却方式：内置封闭水冷循环系统；
2.6.4导光系统：7关节扭簧导光臂；
2.6.5相对湿度：≤80％；
2.7物理规格：
2.7.1外型尺寸：≤450mm*550mm*1400mm；
2.7.2重量：≤40Kg；	  

三、其他配置要求：
吸烟机一台；

四、售后要求：
保修期≥2年。



附件4：技术参数偏离表（模板）

技术参数响应及偏离表
(由投标人据实填写)
	序号
	招标产品要求参数
	投标产品实际参数
	产品实际参数证明材料
出处及页码
	符合/正偏离/负偏离
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	（根据需要自行增加行、列）
	
	
	
	



