贵州航天医院竞争性磋商公告

一、项目基本情况：

项目名称：贵州航天医院妇科医疗设备一批采购项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：见附件1

最高限价：见附件1

采购需求：妇科医疗设备一批（该项目为分项投标），评分方法见附件2、需提供技术参数偏离表（按模板附件4填写），按要求提供技术参数佐证材料（设备参数要求见附件3、技术参数偏离表模板见附件4），二次报价以开标当日电话议价的方式进行。

合同履行期限：合同签订之日起15个工作日内履行

交货地点或服务地点：贵州航天医院

二、投标人资格要求：

提供独立承担民事责任的能力，如营业执照、自然人身份证明等

具有良好的商业信誉和健全的财务制度，具体要求（如近两年财务报表等）

具有履行合同所必须的设备和专业技术能力（资料及产品授权）

具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录

参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（书面证明）

不是失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为人等的承诺或资料

是否接受联合体投标：否

三、获取采购文件

时间：自本公告发布之日起5个工作日内

获取采购文件的地点或方式：挂网公告

是否交纳投标保证金（交纳方式）：否

四、响应文件提交

截止时间：自本公告发布之日起5个工作日内

提交地点：贵州航天医院外科综合楼一楼医学装备部（采购办）

咨询联系：采购办吴老师18785230603

响应文件投递方式：现场投递或邮寄投递

投标人要求：需由法人或法人委托的代理人持“授权委托书”进行投递，邮寄需邮寄人为法人或代理人，代理人需附“授权委托书”。

投标文件需为纸质版，胶装成册，一正两副，内含目录及页码，密封提交；封面需标注所投项目及序号。

五、联系人及联系方式：采购办陈老师，联系电话：0851-27677989

附件1：妇科采购设备名称及数量

| 科室 | 序号 | 申请设备名称 | 单位 | 申请 数量 | 单价（元） | 拦标价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 妇科 （分项投标） | 1 | 阴道镜检查仪 | 台 | 1 | 200000 | 200000 |
|  | 2 | 二氧化碳激光治疗仪 | 台 | 1 | 200000 | 200000 |

| 投标单位 分值 |  | XXX公司 | XXX公司 | XXX公司 | XXX公司 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 代理品牌或型号 |  |  |  |  |  |
| 商 务 分15分 | 公司业绩（满分3分) 每提供一条相同产品业绩得一分，满分3分 |  |  |  |  |
|  | 保修时效（满分12分) 在基础保修一年的基础上每增加一年得3分，满分12分 |  |  |  |  |
| 价 格 分35分 | 产品报价（满分35分) 报价最低得满分35分，按报价高低依次递减3分 |  |  |  |  |
| 设备性能 满意度 50分 | 满足技术参数（满分40分)每一条参数不满足扣2分扣完为止 |  |  |  |  |
|  | 服务方案满意度（满分10分)优10~7分、良6~4分、一般3~0分 |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |
| 得分： |  |  |  |  |  |

附件2：评分方法

附件3：采购技术参数（需提供技术参数偏离表）

- 阴道镜检查仪

| 设备名称 | 阴道镜检查仪 |
| --- | --- |
| 技术参数清单 | - 一、设备应用场景： - 主要用于宫颈病变诊断；活检定位；阴道及外阴病变检查；宫颈治疗后随访；不明原因阴道出血。 - 二、主要参数： - 2.1整机要求 - 2.1.1必须以同一产品名称通过国家药品监督管理局（NMPA）注册，不接受镜头或工作站单独注册之产品或组合投标，需提供注册证以证明其符合要求。 - 2.1.2使用年限：≥8年（提供设备铭牌图片） - 2.2性能要求 - 镜头性能要求： - ▲成像分辨率：支持4K（3840*2160）超高清逐行扫描视频输出，物理像素≥850万；水平解析度：在4K输出模式下，水平分辨率≥1650TVL（电视线）；光学性能：具备光学连续变焦及自动聚焦功能；图像传感器：采用CMOS成像器件。（提供检测报告并加盖厂家公章） - 视场范围：放大倍数为3倍时≥φ120 mm，放大倍数为10倍时≥φ40 mm；放大倍数为18倍时≥φ20 mm； - 成像景深：放大倍数为3倍时≥300 mm，放大倍数为10倍时≥220 mm；放大倍数为18倍时≥200 mm；（提供检测报告并加盖厂家公章） - ▲视频成像效果：几何失真度≤0.5%；空间分辨力≥28线对每毫米（lp/mm）；色彩还原的最大误差≤30（NBS）；平均色彩还原误差≤20 NBS；（提供检测报告并加盖厂家公章） - 镜头成像工作距离：3倍时为100 mm～400 mm； - 具备激光测距功能：能一键测量镜头到目标物的距离，提示工作距离是否处于适宜位置，测量精度±1 mm安全性符合GB/T 7247.1 - 2024标准要求。 - ▲多光谱成像功能： - 成像模式：支持白光、绿光、荧光三种成像模式，每种模式对应一个独立按键操作。 - 荧光成像：激发光主波长为365nm（±5nm），镜头可生成荧光成像和荧光灰度成像（非软件处理）。 - 荧光检查：具备荧光光源计时提示/关闭功能；其安全性符合GB/T 20145 - 2006标准要求。 - 可通过脚踏开关或镜头按键触发一键序列采集，自动依次采集白光图、绿光图、荧光成像图，时间≤3秒； - 成像与标记： - 连续变倍：≥50倍； - 倍速标记：实时视频画面及打印报告均可显示； - 特定倍数：支持6倍、8倍、12倍顺序切换（可临床自定义）。 - 镜头光源要求：当工作距离为200mm时，白光光源最大值≥40000（Lx）；光照范围（直径）≥φ100mm。 - 镜头支架：直立式可升降摇杆支架，摇杆前后微距移动微距范围≥100 mm（不依赖镜头底座脚轮）。（提供外观照片及检测报告证明，并加盖生产厂家公章） - 三、软件功能配置： - 3.1阴道镜工作： - 图像处理工作站： - 显示器：＞25英寸，4K分辨率：≥3840×2160；中央处理器（CPU）：≥2.5 GHz； - 内存：≥8GB； - 存储：固态硬盘≥256 GB，硬盘≥1 TB； - 输入输出接口：≥6个USB接口； - 网络远程维护能力：提供＞3年的免费远程维护和软件升级服务； - 软件功能：具备信息登记、预约、随访及病历管理功能； - 患者病史资料管理： - 历史记录整合：录入患者信息后，系统应在观察检查界面自动列出该患者的所有历史就诊记录，无需手动检索。 - 图像对比：支持将当前检查图像与既往任一历史检查图像进行同屏对比显示，所显示图像数量≥ 12 幅。 - 统计呈现：系统应自动统计患者的检查次数、拟诊结果变化等关键信息，并在患者信息主页面集中显示。 - 宫颈病变智能风险评估功能：可依据转诊检查指征的关键风险因素，如细胞学结果、HPV 型别、HPV 感染时长、患者年龄等因素指标，给出风险评估及分层管理建议。 - 智能辅助评估工具：涵盖宫颈疾病风险评估、阴道镜检查充分性评估和阴道镜检查可见性评估，可依据评估结果智能提示处理建议。 - 工作流质控提示功能：可针对检查准备、醋酸涂抹时间、图像自动采集时间等操作提供文字提示与语音提示功能。 - 报告规范与图谱： - 系统内置符合IFCPC 2011 及 ASCCP 2019 规范的阴道镜检查报告术语库。 - 提供与术语库配套的参考高清图谱，覆盖常见阴道镜表现。 - 在检查或报告界面中，术语库和图谱窗口可以与当前患者的检查图像 窗口同屏显示（无需切换主界面）。 - 数据管理功能： - 数据备份恢复：支持系统自动备份与恢复功能。 - 数据脱敏导出备份：支持备份导出已脱敏的患者资料信息。 - 操作日志留痕：自动记录所有用户对患者数据的关键操作动作（如查看、修改、删除、导出等），支持日志查询与回溯。 - 统计分析：支持对拟诊结果、病理结果、医生工作量等关键数据进行统计，统计结果可生成图表（如饼型、线型和柱状图形式）及数据列表，并支持导出 Excel 文件。 - 系统对接与软件配置： - HIS对接：支持接入医院HIS系统（接口费免费）； - 四、配置要求： - 超高清镜头1个，直立式摇杆镜头支架1套，脚踏开关1个，工作站（含台车、主机、阴道镜工作站软件）1套，显示器1台，无线路由器（内置）1套，无线鼠标、键盘1套；阴道镜检查床（妇科专用床）1台 - 五、售后要求： - 保修期≥3年。 |

- 二氧化碳激光治疗仪

| 设备名称 | 二氧化碳激光治疗仪 |
| --- | --- |
| 技术参数清单 | - 一、设备应用场景： - 1.1宫颈病变治疗：对CIN（宫颈上皮内瘤变）I~II级、宫颈糜烂样改变、宫颈息肉等进行激光汽化或消融，创面愈合好、瘢痕少。 - 1.2外阴及阴道病变：治疗外阴尖锐湿疣、外阴白色病变（硬化性苔藓、鳞状上皮增生）、阴道壁湿疣等。 - 1.3宫颈腺囊肿（纳氏囊肿）：激光穿刺汽化，操作精准，出血少。 - 1.4慢性宫颈炎：对反复药物治疗无效者进行激光消融，促进健康上皮再生。 - 1.5盆底及阴道萎缩：点阵CO₂激光可刺激胶原新生，用于绝经后阴道萎缩、轻中度压力性尿失禁的非手术治疗。 - 二、主要参数： - 2.1激 光 波 长：10.6μm± 0.1μm； - 2.2终端输出功率：1-40W（可调，步长1w）； 2.2点阵输出参数： 2.2.1点阵功能通过NMPA注册：注册证含有点阵扫描手具结构；（提供注册证信息） - 2.2.2脉冲：间隔时间0ms-999ms，1ms步进可调； - 2.2.3超脉冲模式：频率0Hz-999Hz，1Hz步进可调； - 2.2.4连续：1-30W，每1W步进可调； - 2.2.5点阵每点输出能量：5mJ-100mJ（16档可调）； - 2.2.6点阵输出总能量：125mJ-1kJ； - 2.2.7扫描范围(FFLS)：≥15×15mm； - 2.2.8扫描图形：矩形、椭圆（含圆形）、三角形、梯形、平行四边形、线状、镂空； - 2.2.9扫描速度：＞10m/s； 2.3手具与治疗深度： - 2.3.1手具焦距：f=50mm（深层扫描FFLS DECB）； - 2.3.2焦点光斑直径：≤0.4mm（FFLS）（提供检测报告）； - 2.3.3治疗深度：≤2000μm（FFLS）（提供检测报告）； 2.4工作方式：切割、扫描、光生物调节、组织再生； 2.5 指引与控制系统： - 2.5.1显示方式：≥8英寸彩色触摸屏； 2.5.2储存功能：记忆储存方案≥3种； - 2.5.3手术控制： 脚踏开关； 2.6辅助系统： - 2.6.1环境温度：5℃~40℃； - 2.6.2排烟系统：内置吹烟方式； - 2.6.3冷却方式：内置封闭水冷循环系统； - 2.6.4导光系统：7关节扭簧导光臂； - 2.6.5相对湿度：≤80％； 2.7物理规格： - 2.7.1外型尺寸：≤450mm*550mm*1400mm； - 2.7.2重量：≤40Kg； - 三、其他配置要求： - 吸烟机一台； - 四、售后要求： - 保修期≥2年。 |

附件4：技术参数偏离表（模板）

技术参数响应及偏离表

(由投标人据实填写)

| 序号 | 招标产品要求参数 | 投标产品实际参数 | 产品实际参数证明材料 出处及页码 | 符合/正偏离/负偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （根据需要自行增加行、列） |  |  |  |  |