贵州航天医院竞争性磋商公告

一、项目基本情况：

项目名称：贵州航天医院急诊科输注泵采购项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：6万元

最高限价：6万元

采购需求：输注泵2台（详见附件1），评分方法见附件2、需提供技术参数偏离表（按模板附件4填写），按要求提供技术参数佐证材料（设备参数要求见附件3、技术参数偏离表模板见附件4），二次报价以开标当日电话议价的方式进行。

合同履行期限：合同签订之日起15个工作日内履行

交货地点或服务地点：贵州航天医院

二、投标人资格要求：

提供独立承担民事责任的能力，如营业执照、自然人身份证明等

具有良好的商业信誉和健全的财务制度，具体要求（如近两年财务报表等）

具有履行合同所必须的设备和专业技术能力（资料及产品授权）

具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录

参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（书面证明）

不是失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为人等的承诺或资料

是否接受联合体投标：不涉及

三、获取采购文件

时间：自本公告发布之日起5个工作日内

获取采购文件的地点或方式：挂网公告

是否交纳投标保证金（交纳方式）：否

四、响应文件提交

截止时间：自本公告发布之日起5个工作日内

地点：贵州航天医院外科综合楼一楼医学装备部吴老师收（18785230603）

响应文件投递方式：现场投递或邮寄投递

投标人要求：需由法人或法人委托的代理人持“授权委托书”进行投递，邮寄需邮寄人为法人或代理人，代理人需附“授权委托书”。

投标文件需为纸质版，胶装成册，一正两副，内含目录及页码，密封提交；封面需标注所投项目及序号。

五、联系人及联系方式：采购办陈老师，联系电话：0851-27677989

附件1：急诊科采购设备名称及数量

| 科室 | 序号 | 申请设备名称 | 单位 | 申请 数量 | 拦标价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 急诊科 | 1 | 输注泵 | 台 | 2 | 60000 |

| 投标单位 分值 |  | XXX公司 | XXX公司 | XXX公司 | XXX公司 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 代理品牌或型号 |  |  |  |  |  |
| 商 务 分15分 | 公司业绩（满分3分) 每提供一条相同产品业绩得一分，满分3分 |  |  |  |  |
|  | 保修时效（满分12分) 在基础保修一年的基础上每增加一年得3分，满分12分 |  |  |  |  |
| 价 格 分35分 | 产品报价（满分35分) 报价最低得满分35分，按报价高低依次递减3分 |  |  |  |  |
| 设备性能 满意度 50分 | 满足技术参数（满分40分)每一条参数不满足扣2分扣完为止 |  |  |  |  |
|  | 服务方案满意度（满分10分)优10~7分、良6~4分、一般3~0分 |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |
| 得分： |  |  |  |  |  |

附件2：评分方法

附件3：采购技术参数（需提供技术参数偏离表）

| 设备名称 | 输注泵 |
| --- | --- |
| 技术参数清单 | - 设备应用场景： - 适用于急诊EICU病人，用于静脉药液及血液输注，包括血管活性药物、麻醉药物、抗生素、镇痛药物等的精确控制输注。 - 主要参数： - 2.1输液信息采集系统： - 2.1.1模块化设计，组合单元、注射泵、输液泵之间自由方便组合； - 2.1.2多通道组合功能：输注工作站能支持1至16台泵的通道组合通讯； - 2.1.3支持多通道输注工作站之间通讯，支持≥24台泵的通道组合通讯； - 2.1.4可实现工作站级联输注、支持级联功能，组合单元中的泵可进行级联输注； 2.1.5支持亮度感知功能，可根据环境亮度自动调节报警灯亮度； 2.1.6工作站的控制器内置锂电池，续航时间≥6h； 2.1.7输注泵可直接插装，无需插拔旋钮； - 2.1.8支持选配加温底座，扩展输液加温模块功能。 - 2.2注射泵： - 2.2.1自动识别注射器：规格为 1ml、2ml、3ml、5ml、10（12）ml、20 ml、30 ml、50（60）ml 所有符合标准的注射器； - 2.2.2支持≥9种输液模式：速度模式、体重模式、时间模式、序列模式、首剂量模式、梯度模式、间歇模式、微量模式、TIVA模式； - 2.2.3支持体重选择m2单位，由体表面积计算剂量速度； - 2.2.4速率范围：0.01-2300ml/h，0.01ml/h递增；（提供证明材料）； - 2.2.5注射精度：≤±1.8%； - 2.2.6支持Anti-bolus功能，丸剂量≤0.1ml； - 2.2.7阻塞压力检测范围：50 - 1200mmHg，阻塞级别≥15档； - 2.2.8显示屏：≥7.0英寸彩色触摸屏，全中文显示界面； 2.2.9药物余量显示：屏幕以数字方式实时显示药物剩余量； - 2.2.10单个注射泵自带转运提手，方便转运使用（提供佐证材料）； - 2.2.11夜间模式：可自动降低亮度和报警音量，时间段可调。 - 2.3输液泵： - 2.3.1支持≥10种输液模式可选：速度模式、时间模式、体重模式、序列模式、首剂量模式、梯度模式、点滴模式、间歇模式、微量模式、级联模式； - 2.3.2流速范围：0.10-2300.0mL/h，最小增量为0.01mL/h； - 2.3.3输液精度：≤±4.5%； - 2.3.4 KVO速度：0.1-30.0mL/h可调； - 2.3.5支持上阻塞报警； - 2.3.6人机交互界面：≥7.0英寸彩色触摸屏，全中文显示； - 2.3.7气泡检测：支持双重气泡检测，包括单个气泡和累积气泡，最小检测气泡大小15ul； - 2.3.8单个输液泵自带转运提手，方便转运使用（提供佐证材料）。 - 其他配置要求： - 4.1一拖五（4个注射泵+1个输液泵）； - 4.2提供NMPA三类注册证，且适用范围包含静脉输注药液及血液。 |

附件4：技术参数偏离表（模板）

技术参数响应及偏离表

(由投标人据实填写)

| 序号 | 招标产品要求参数 | 投标产品实际参数 | 产品实际参数证明材料 出处及页码 | 符合/正偏离/负偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （根据需要自行增加行、列） |  |  |  |  |