	贵州航天医院竞争性磋商公告

	一、项目基本情况：

	    项目名称：贵州航天医院急诊科输注泵采购项目

	    采购方式：竞争性磋商

	    预算金额：6万元

	    最高限价：6万元

	采购需求：输注泵2台（详见附件1），评分方法见附件2、需提供技术参数偏离表（按模板附件4填写），按要求提供技术参数佐证材料（设备参数要求见附件3、技术参数偏离表模板见附件4），二次报价以开标当日电话议价的方式进行。

	    合同履行期限：合同签订之日起15个工作日内履行

	    交货地点或服务地点：贵州航天医院

	二、投标人资格要求：

	    提供独立承担民事责任的能力，如营业执照、自然人身份证明等

	    具有良好的商业信誉和健全的财务制度，具体要求（如近两年财务报表等）

	    具有履行合同所必须的设备和专业技术能力（资料及产品授权）

	    具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录

	    参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（书面证明）

	    不是失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为人等的承诺或资料

	    是否接受联合体投标：不涉及

	三、获取采购文件

	    时间：自本公告发布之日起5个工作日内

	    获取采购文件的地点或方式：挂网公告

	    是否交纳投标保证金（交纳方式）：否

	四、响应文件提交

	    截止时间：自本公告发布之日起5个工作日内

	    地点：贵州航天医院外科综合楼一楼医学装备部吴老师收（18785230603）

	响应文件投递方式：现场投递或邮寄投递

	投标人要求：需由法人或法人委托的代理人持“授权委托书”进行投递，邮寄需邮寄人为法人或代理人，代理人需附“授权委托书”。

	投标文件需为纸质版，胶装成册，一正两副，内含目录及页码，密封提交；封面需标注所投项目及序号。

	五、联系人及联系方式：采购办陈老师，联系电话：0851-27677989



附件1：急诊科采购设备名称及数量
	科室
	序号
	申请设备名称
	单位
	申请
数量
	拦标价
（元）

	急诊科
	1
	输注泵
	台
	2
	60000



	投标单位
分值
	XXX公司
	XXX公司
	XXX公司
	XXX公司

	代理品牌或型号
	
	
	
	

	商
务
分15分
	公司业绩（满分3分)
每提供一条相同产品业绩得一分，满分3分
	
	  
	
	

	
	保修时效（满分12分)
在基础保修一年的基础上每增加一年得3分，满分12分
	
	
	
	

	价
格
分35分
	产品报价（满分35分)
报价最低得满分35分，按报价高低依次递减3分
	

	

	
	

	设备性能
满意度
50分
	满足技术参数（满分40分)每一条参数不满足扣2分扣完为止
	
	
	
	

	
	服务方案满意度（满分10分)优10~7分、良6~4分、一般3~0分
	
	
	
	

	备注：
	
	
	
	

	得分：
	
	
	
	



附件2：评分方法

附件3：采购技术参数（需提供技术参数偏离表）
	设备名称
	输注泵

	技术参数清单
	1、 设备应用场景：
适用于急诊EICU病人，用于静脉药液及血液输注，包括血管活性药物、麻醉药物、抗生素、镇痛药物等的精确控制输注。
2、 主要参数：
2.1输液信息采集系统：
2.1.1模块化设计，组合单元、注射泵、输液泵之间自由方便组合；
2.1.2多通道组合功能：输注工作站能支持1至16台泵的通道组合通讯；
2.1.3支持多通道输注工作站之间通讯，支持≥24台泵的通道组合通讯；
2.1.4可实现工作站级联输注、支持级联功能，组合单元中的泵可进行级联输注；
  2.1.5支持亮度感知功能，可根据环境亮度自动调节报警灯亮度；
  2.1.6工作站的控制器内置锂电池，续航时间≥6h；
  2.1.7输注泵可直接插装，无需插拔旋钮；
2.1.8支持选配加温底座，扩展输液加温模块功能。
2.2注射泵：
2.2.1自动识别注射器：规格为 1ml、2ml、3ml、5ml、10（12）ml、20 ml、30 ml、50（60）ml 所有符合标准的注射器；
2.2.2支持≥9种输液模式：速度模式、体重模式、时间模式、序列模式、首剂量模式、梯度模式、间歇模式、微量模式、TIVA模式；
2.2.3支持体重选择m2单位，由体表面积计算剂量速度；
2.2.4速率范围：0.01-2300ml/h，0.01ml/h递增；（提供证明材料）；
2.2.5注射精度：≤±1.8%；
2.2.6支持Anti-bolus功能，丸剂量≤0.1ml；
  2.2.7阻塞压力检测范围：50 - 1200mmHg，阻塞级别≥15档；
2.2.8显示屏：≥7.0英寸彩色触摸屏，全中文显示界面；
2.2.9药物余量显示：屏幕以数字方式实时显示药物剩余量；
2.2.10单个注射泵自带转运提手，方便转运使用（提供佐证材料）；
2.2.11夜间模式：可自动降低亮度和报警音量，时间段可调。
2.3输液泵：
2.3.1支持≥10种输液模式可选：速度模式、时间模式、体重模式、序列模式、首剂量模式、梯度模式、点滴模式、间歇模式、微量模式、级联模式；
  2.3.2流速范围：0.10-2300.0mL/h，最小增量为0.01mL/h；
2.3.3输液精度：≤±4.5%；
2.3.4 KVO速度：0.1-30.0mL/h可调；
2.3.5支持上阻塞报警；
2.3.6人机交互界面：≥7.0英寸彩色触摸屏，全中文显示；
2.3.7气泡检测：支持双重气泡检测，包括单个气泡和累积气泡，最小检测气泡大小15ul；
2.3.8单个输液泵自带转运提手，方便转运使用（提供佐证材料）。
3、 其他配置要求：
4.1一拖五（4个注射泵+1个输液泵）；
4.2提供NMPA三类注册证，且适用范围包含静脉输注药液及血液。



[bookmark: _GoBack]附件4：技术参数偏离表（模板）
技术参数响应及偏离表
(由投标人据实填写)
	序号
	招标产品要求参数
	投标产品实际参数
	产品实际参数证明材料
出处及页码
	符合/正偏离/负偏离
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	（根据需要自行增加行、列）
	
	
	
	



