	[bookmark: _GoBack]贵州航天医院竞争性磋商二次公告

	一、项目基本情况：

	    项目名称：贵州航天医院呼吸内科医疗设备一批采购项目

	    采购方式：竞争性磋商

	    预算金额：见附件1

	    最高限价：见附件1

	采购需求：呼吸内科医疗设备一批（该项目为分项投标），评分方法见附件2、需提供技术参数偏离表（按模板附件4填写），按要求提供技术参数佐证材料（设备参数要求见附件3、技术参数偏离表模板见附件4），二次报价以开标当日电话议价的方式进行。

	    合同履行期限：合同签订之日起15个工作日内履行

	    交货地点或服务地点：贵州航天医院

	二、投标人资格要求：

	    提供独立承担民事责任的能力，如营业执照、自然人身份证明等

	    具有良好的商业信誉和健全的财务制度，具体要求（如近两年财务报表等）

	    具有履行合同所必须的设备和专业技术能力（资料及产品授权）

	    具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录

	    参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（书面证明）

	    不是失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为人等的承诺或资料

	    是否接受联合体投标：否

	三、获取采购文件

	    时间：自本公告发布之日起5个工作日内

	    获取采购文件的地点或方式：挂网公告

	    是否交纳投标保证金（交纳方式）：否

	四、响应文件提交

	    截止时间：自本公告发布之日起5个工作日内

	    地点：贵州航天医院外科综合楼一楼医学装备部吴老师收（18785230603）

	响应文件投递方式：现场投递或邮寄投递

	投标人要求：需由法人或法人委托的代理人持“授权委托书”进行投递，邮寄需邮寄人为法人或代理人，代理人需附“授权委托书”。

	投标文件需为纸质版，胶装成册，一正两副，内含目录及页码，密封提交；封面需标注所投项目及序号。

	五、联系人及联系方式：采购办陈老师，联系电话：0851-27677989



附件1：呼吸内科采购设备名称及数量
	科室
	序号
	申请设备名称
	单位
	申请
数量
	拦标价
（元）

	呼吸内科
（分项投标）
	1
	呼吸内镜工作站
	套
	1
	450000

	
	2
	显微摄像系统
	套
	1
	50000



	投标单位
分值
	XXX公司
	XXX公司
	XXX公司
	XXX公司

	代理品牌或型号
	
	
	
	

	商
务
分15分
	公司业绩（满分3分)
每提供一条相同产品业绩得一分，满分3分
	
	  
	
	

	
	保修时效（满分12分)
在基础保修一年的基础上每增加一年得3分，满分12分
	
	
	
	

	价
格
分35分
	产品报价（满分35分)
报价最低得满分35分，按报价高低依次递减3分
	

	

	
	

	设备性能
满意度
50分
	满足技术参数（满分40分)每一条参数不满足扣2分扣完为止
	
	
	
	

	
	服务方案满意度（满分10分)优10~7分、良6~4分、一般3~0分
	
	
	
	

	备注：
	
	
	
	

	得分：
	
	
	
	



附件2：评分方法

附件3：采购技术参数（需提供技术参数偏离表）

1、 呼吸内镜工作站
	设备名称
	呼吸内镜工作站

	技术参数清单
	
1、 设备应用场景：
用于恶性肿瘤灭活及消融、急症止血、支架内再狭窄再通、严重狭窄再通等。
2、 主要参数：
1、主机模块化、分体式设计并具有软、硬件升级功能；
2、电容式触控操作，显示屏≥8寸，支持医用手套下触控，有中文和英文操作界面可选；
3、 具有智能火花控制技术，精准功率控制系统；
4、 具有切割控制系统和功率峰值补偿技术；
▲5、手术模式≥10种：单极切割模式≥5种，单极模式下可进行1-98秒/次不间断启动时间设定；单极电凝模式≥3种；具有双极电切、双极柔和电凝模式；
6、双极柔和电凝模式效果≥4档调节，峰值电压≤220V；
7、具备专用于内镜电切手术的混合输出模式，支持电切与电凝自动交替输出
▲8、具有切割效果调节≥4档、切割宽度调节≥4档、切割间隔调节≥10档的参数调节菜单，切割间隔(160ms/级)；
9、主机可调功率范围：0-200W；
10、输出频率≤350KHz;
11、主机可储存≥90组程序；
12、主机单极接口≥2个，双极接口≥1个。
13、主机端口支持电极、脚踏板开关接入自动识别；
14、具备中性电极贴合人体接触阻抗实时反馈，能够对病人阻抗进行动态监测，能够监测高低频漏电电流，并具有报警提示功能；
15、中性电极监测类型≥4种可选择，且具备婴儿用双片式电极模式。
16、具有内镜下使用的较低峰值电压设计，最高峰值电压≤3800V;
▲17、支持单器械多组参数预设功能，同一把器械可设置≥2组不同的电切/电凝参数组合，并通过脚踏开关实现一键快速切换；脚踏开关防护等级≥IPX8
18、启动电切或电凝，具有多种启动激励方式可供选择，≥6种选择；
19、氩气激发距离≥10mm，损伤深度≤3mm。
20、氩气流量可调节;	
▲21、具备鞘管堵塞和气管漏气监测，氩气模式具有一键冲洗功能。
22、氩气供气方式≥2种选择，氩气气瓶供气和氩气中心供气；
▲23、氩气电极直径规格≥3种可供选择；
▲24、氩气电极即插即用，具有色环标记，氩气电极种类≥3种选择，包含直喷、侧喷、环喷等氩气电极。
25、能够匹配主流品牌内镜。
三、售后要求
1、厂家工程师现场免费安装调试、人员操作培训；
2、主机免费质保≥五年。



二、显微摄像系统
	设备名称
	显微摄像系统

	技术参数清单
	
1、 设备应用场景：
    气管镜室和肺穿刺操作室，将肺活检标本快速染色后外显微镜下进行诊断。
2、 主要参数：
(1) 显微镜主机
1) 光学平台：无限远校正光学系统，三目观察筒，具备100/0、50/50分光切换。
2) 目镜：10X宽视场目镜，视场数≥20mm，高眼点设计，可调屈光度。
3) 物镜：至少包含10X、40X、100X
4) ★核心要求：100X物镜必须为免油干式镜头，数值孔径≥0.90，无需使用镜油即可实现清晰观察。
5) 照明：内置长寿命LED光源，色温稳定，亮度连续可调。
6) 调焦及载物台：粗微调同轴，带调焦上限位装置；机械载物台，XY移动手柄低位操作。
(2) 摄像系统
1) 摄像头：显微镜专用数码摄像头，有效像素≥500万，实时预览无拖影。
2) 接口：配备标准适配器，保证镜下视野与相机视场适配，无黑边、暗角。
3) 采集功能：支持一键拍照、动态录像，曝光、白平衡均可软件调节。
(3) 图文工作站
1) 硬件配置：第12代i5及以上级别处理器 ，≥16GB内存,≥1T SSD硬盘，配≥21.5英寸液晶显示器及彩色喷墨打印机。
2) 具备实时图像预览、拍照、基础图像调节；
3) 可进行长度、面积等简单几何测量；
4) 可建立简易图文报告模板，插入镜下图片和文字说明，支持报告存储与打印。
3、 配置要求：
显微镜1台 、摄像系统1套 、工作站（含图文软件、电脑、桌、椅）一套 、打印机一台 。
4、 售后要求：
保修期≥3年。















附件4：技术参数偏离表（模板）

技术参数响应及偏离表
(由投标人据实填写)
	序号
	招标产品要求参数
	投标产品实际参数
	产品实际参数证明材料
出处及页码
	符合/正偏离/负偏离
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	（根据需要自行增加行、列）
	
	
	
	



