贵州航天医院竞争性磋商二次公告

一、项目基本情况：

项目名称：贵州航天医院呼吸内科医疗设备一批采购项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：见附件1

最高限价：见附件1

采购需求：呼吸内科医疗设备一批（该项目为分项投标），评分方法见附件2、需提供技术参数偏离表（按模板附件4填写），按要求提供技术参数佐证材料（设备参数要求见附件3、技术参数偏离表模板见附件4），二次报价以开标当日电话议价的方式进行。

合同履行期限：合同签订之日起15个工作日内履行

交货地点或服务地点：贵州航天医院

二、投标人资格要求：

提供独立承担民事责任的能力，如营业执照、自然人身份证明等

具有良好的商业信誉和健全的财务制度，具体要求（如近两年财务报表等）

具有履行合同所必须的设备和专业技术能力（资料及产品授权）

具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录

参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（书面证明）

不是失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为人等的承诺或资料

是否接受联合体投标：否

三、获取采购文件

时间：自本公告发布之日起5个工作日内

获取采购文件的地点或方式：挂网公告

是否交纳投标保证金（交纳方式）：否

四、响应文件提交

截止时间：自本公告发布之日起5个工作日内

地点：贵州航天医院外科综合楼一楼医学装备部吴老师收（18785230603）

响应文件投递方式：现场投递或邮寄投递

投标人要求：需由法人或法人委托的代理人持“授权委托书”进行投递，邮寄需邮寄人为法人或代理人，代理人需附“授权委托书”。

投标文件需为纸质版，胶装成册，一正两副，内含目录及页码，密封提交；封面需标注所投项目及序号。

五、联系人及联系方式：采购办陈老师，联系电话：0851-27677989

附件1：呼吸内科采购设备名称及数量

| 科室 | 序号 | 申请设备名称 | 单位 | 申请 数量 | 拦标价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 呼吸内科 （分项投标） | 1 | 呼吸内镜工作站 | 套 | 1 | 450000 |
|  | 2 | 显微摄像系统 | 套 | 1 | 50000 |

| 投标单位 分值 |  | XXX公司 | XXX公司 | XXX公司 | XXX公司 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 代理品牌或型号 |  |  |  |  |  |
| 商 务 分15分 | 公司业绩（满分3分) 每提供一条相同产品业绩得一分，满分3分 |  |  |  |  |
|  | 保修时效（满分12分) 在基础保修一年的基础上每增加一年得3分，满分12分 |  |  |  |  |
| 价 格 分35分 | 产品报价（满分35分) 报价最低得满分35分，按报价高低依次递减3分 |  |  |  |  |
| 设备性能 满意度 50分 | 满足技术参数（满分40分)每一条参数不满足扣2分扣完为止 |  |  |  |  |
|  | 服务方案满意度（满分10分)优10~7分、良6~4分、一般3~0分 |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |
| 得分： |  |  |  |  |  |

附件2：评分方法

附件3：采购技术参数（需提供技术参数偏离表）

- 呼吸内镜工作站

| 设备名称 | 呼吸内镜工作站 |
| --- | --- |
| 技术参数清单 | - 设备应用场景： - 用于恶性肿瘤灭活及消融、急症止血、支架内再狭窄再通、严重狭窄再通等。 - 主要参数： - 1、主机模块化、分体式设计并具有软、硬件升级功能； - 2、电容式触控操作，显示屏≥8寸，支持医用手套下触控，有中文和英文操作界面可选； - 具有智能火花控制技术，精准功率控制系统； - 具有切割控制系统和功率峰值补偿技术； - ▲5、手术模式≥10种：单极切割模式≥5种，单极模式下可进行1-98秒/次不间断启动时间设定；单极电凝模式≥3种；具有双极电切、双极柔和电凝模式； - 6、双极柔和电凝模式效果≥4档调节，峰值电压≤220V； - 7、具备专用于内镜电切手术的混合输出模式，支持电切与电凝自动交替输出 - ▲8、具有切割效果调节≥4档、切割宽度调节≥4档、切割间隔调节≥10档的参数调节菜单，切割间隔(160ms/级)； - 9、主机可调功率范围：0-200W； - 10、输出频率≤350KHz; - 11、主机可储存≥90组程序； - 12、主机单极接口≥2个，双极接口≥1个。 - 13、主机端口支持电极、脚踏板开关接入自动识别； - 14、具备中性电极贴合人体接触阻抗实时反馈，能够对病人阻抗进行动态监测，能够监测高低频漏电电流，并具有报警提示功能； - 15、中性电极监测类型≥4种可选择，且具备婴儿用双片式电极模式。 - 16、具有内镜下使用的较低峰值电压设计，最高峰值电压≤3800V; - ▲17、支持单器械多组参数预设功能，同一把器械可设置≥2组不同的电切/电凝参数组合，并通过脚踏开关实现一键快速切换；脚踏开关防护等级≥IPX8 - 18、启动电切或电凝，具有多种启动激励方式可供选择，≥6种选择； - 19、氩气激发距离≥10mm，损伤深度≤3mm。 - 20、氩气流量可调节; - ▲21、具备鞘管堵塞和气管漏气监测，氩气模式具有一键冲洗功能。 - 22、氩气供气方式≥2种选择，氩气气瓶供气和氩气中心供气； - ▲23、氩气电极直径规格≥3种可供选择； - ▲24、氩气电极即插即用，具有色环标记，氩气电极种类≥3种选择，包含直喷、侧喷、环喷等氩气电极。 - 25、能够匹配主流品牌内镜。 三、售后要求 - 1、厂家工程师现场免费安装调试、人员操作培训； - 2、主机免费质保≥五年。 |

二、显微摄像系统

| 设备名称 | 显微摄像系统 |
| --- | --- |
| 技术参数清单 | - 设备应用场景： - 气管镜室和肺穿刺操作室，将肺活检标本快速染色后外显微镜下进行诊断。 - 主要参数： - 显微镜主机 - 光学平台：无限远校正光学系统，三目观察筒，具备100/0、50/50分光切换。 - 目镜：10X宽视场目镜，视场数≥20mm，高眼点设计，可调屈光度。 - 物镜：至少包含10X、40X、100X - ★核心要求：100X物镜必须为免油干式镜头，数值孔径≥0.90，无需使用镜油即可实现清晰观察。 - 照明：内置长寿命LED光源，色温稳定，亮度连续可调。 - 调焦及载物台：粗微调同轴，带调焦上限位装置；机械载物台，XY移动手柄低位操作。 - 摄像系统 - 摄像头：显微镜专用数码摄像头，有效像素≥500万，实时预览无拖影。 - 接口：配备标准适配器，保证镜下视野与相机视场适配，无黑边、暗角。 - 采集功能：支持一键拍照、动态录像，曝光、白平衡均可软件调节。 - 图文工作站 - 硬件配置：第12代i5及以上级别处理器 ，≥16GB内存,≥1T SSD硬盘，配≥21.5英寸液晶显示器及彩色喷墨打印机。 - 具备实时图像预览、拍照、基础图像调节； - 可进行长度、面积等简单几何测量； - 可建立简易图文报告模板，插入镜下图片和文字说明，支持报告存储与打印。 - 配置要求： - 显微镜1台 、摄像系统1套 、工作站（含图文软件、电脑、桌、椅）一套 、打印机一台 。 - 售后要求： - 保修期≥3年。 |

附件4：技术参数偏离表（模板）

技术参数响应及偏离表

(由投标人据实填写)

| 序号 | 招标产品要求参数 | 投标产品实际参数 | 产品实际参数证明材料 出处及页码 | 符合/正偏离/负偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （根据需要自行增加行、列） |  |  |  |  |