贵州航天医院竞争性磋商公告

一、项目基本情况：

项目名称：贵州航天医院儿科便携式儿童双目视力筛查仪采购项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：8万元

最高限价：8万元

采购需求：便携式儿童双目视力筛查仪1台（详见附件1），评分方法见附件2、需提供技术参数偏离表（按模板附件4填写），按要求提供技术参数佐证材料（设备参数要求见附件3、技术参数偏离表模板见附件4），二次报价以开标当日电话议价的方式进行。

合同履行期限：合同签订之日起15个工作日内履行

交货地点或服务地点：贵州航天医院

二、投标人资格要求：

提供独立承担民事责任的能力，如营业执照、自然人身份证明等

具有良好的商业信誉和健全的财务制度，具体要求（如近两年财务报表等）

具有履行合同所必须的设备和专业技术能力（资料及产品授权）

具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录

参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（书面证明）

不是失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为人等的承诺或资料

是否接受联合体投标：否

三、获取采购文件

时间：自本公告发布之日起5个工作日内

获取采购文件的地点或方式：挂网公告

是否交纳投标保证金（交纳方式）：否

四、响应文件提交

截止时间：自本公告发布之日起5个工作日内

提交地点：贵州航天医院外科综合楼一楼医学装备部

咨询联系：采购办吴老师18785230603

响应文件投递方式：现场投递或邮寄投递

投标人要求：需由法人或法人委托的代理人持“授权委托书”进行投递，邮寄需邮寄人为法人或代理人，代理人需附“授权委托书”。

投标文件需为纸质版，胶装成册，一正两副，内含目录及页码，密封提交；封面需标注所投项目及序号。

五、联系人及联系方式：采购办陈老师，联系电话：0851-27677989

附件1：儿科采购设备名称及数量

| 科室 | 序号 | 申请设备名称 | 单位 | 申请 数量 | 拦标价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 儿科 | 1 | 便携式儿童双目视力筛查仪 | 台 | 1 | 80000 |

| 投标单位 分值 |  | XXX公司 | XXX公司 | XXX公司 | XXX公司 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 代理品牌或型号 |  |  |  |  |  |
| 商 务 分15分 | 公司业绩（满分3分) 每提供一条相同产品业绩得一分，满分3分 |  |  |  |  |
|  | 保修时效（满分12分) 在基础保修一年的基础上每增加一年得3分，满分12分 |  |  |  |  |
| 价 格 分35分 | 产品报价（满分35分) 报价最低得满分35分，按报价高低依次递减3分 |  |  |  |  |
| 设备性能 满意度 50分 | 满足技术参数（满分40分)每一条参数不满足扣2分扣完为止 |  |  |  |  |
|  | 服务方案满意度（满分10分)优10~7分、良6~4分、一般3~0分 |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |
| 得分： |  |  |  |  |  |

附件2：评分方法

附件3：采购技术参数（需提供技术参数偏离表）

| 设备名称 | 便携式儿童双目视力筛查仪 |
| --- | --- |
| 技术参数清单 | - 设备应用场景： - 用于各年龄儿童视力筛查。 - 主要参数： - 重量：主机重量＜2公斤； - 尺寸：可放入专用便携包； - 电源供应： - ①内置可充电的高容量锂电池 - ②单次充电支持≥1000次测量。支持Type-C或专用充电器 - 结构：主机、手柄、显示屏一体化（≥5英寸彩色触摸屏），无外接复杂线缆； - 材料：IP54+防尘防水抗跌 - 儿童专项性能参数： - ①测量速度：单次测量时间＜1秒 - ②瞄准与对焦系统：具备“全自动对焦与追踪”功能。 - ③工作距离：100cm±5cm的非接触式测量； - ④固视目标：专用儿童吸引图案：内置热气球、小动物、笑脸等趣味动画或灯光图案。 - ⑤智能调节补偿：采用光学或数字“雾视”技术。 - 测量性能与精度参数： - ①测量范围（覆盖儿童常见） - 球镜（S）范围：至少覆盖-7.50D ~+7.50D（近视750度至远视750度）； - 柱镜（C）范围：至少覆盖-3.00D ~+3.00D（散光300度） - 瞳距（PD）范围：覆盖儿童小瞳距，如35mm-80mm。 - ②测量精度： - 球镜精度：±0.50D - 柱镜精度：±0.50D - 轴位精度：±5°~±10° - 软件与数据管理参数： - ①智能结果判定：内置不同年龄段的屈光参数标准（如AAP、AAPOS等权威标准） - ②红绿灯报告系统：自动判断并直观显示结果（绿色：正常（通过）；黄色：可疑，建议复查；红色：异常，建议专科就诊；） - ③数据管理： - 存储容量：存储≥10000条筛查记录； - 数据导出：支持通过USB、Wi-Fi导出PDF或Excel报告； - ④即时打印：支持多方式数据互通传输，支持A4纸张打印、标签小票打印双模式。 - ⑤用户界面：支持一键式操作，全中文显示。 - ⑥医院信息系统对接：设备支持与医院信息系统（HIS）进行数据对接，端口费免费。 - 配置要求： - （9）基础屈光筛查标配功能：一键自动检测球镜、柱镜、散光轴位、瞳距、瞳孔直径核心屈光基础数据，数据实时自动生成记录； - （10）儿童弱视、斜视早筛早预警：支持自动测算屈光参差、眼位异常筛查、不等视风险提示、弱视高危因素自动评估标注，自动标记异常筛查结果。 - 四、售后服务： - （11）质保期≥3年，质保期内非人为故障免费维修更换， - （12）免费年度校准，软件问题1个工作日解决，硬件故障3-5个工作日修复，备用机支持。 - （13）质保外服务终生维修，只收配件成本费，免人工费。 - （14）长期备件供应：停产后续保≥5年配件 |

附件4：技术参数偏离表（模板）

技术参数响应及偏离表

(由投标人据实填写)

| 序号 | 招标产品要求参数 | 投标产品实际参数 | 产品实际参数证明材料 出处及页码 | 符合/正偏离/负偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （根据需要自行增加行、列） |  |  |  |  |