贵州航天医院竞争性磋商二次公告

一、项目基本情况：

项目名称：贵州航天医院麻醉科医疗设备一批采购项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：见附件1

最高限价：见附件1

采购需求：麻醉科医疗设备一批（该项目为分项投标），评分方法见附件2、需提供技术参数偏离表（按模板附件4填写），按要求提供技术参数佐证材料（设备参数要求见附件3、技术参数偏离表模板见附件4），二次报价以开标当日电话议价的方式进行。

合同履行期限：合同签订之日起15个工作日内履行

交货地点或服务地点：贵州航天医院

二、投标人资格要求：

提供独立承担民事责任的能力，如营业执照、自然人身份证明等

具有良好的商业信誉和健全的财务制度，具体要求（如近两年财务报表等）

具有履行合同所必须的设备和专业技术能力（资料及产品授权）

具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录

参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（书面证明）

不是失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为人等的承诺或资料

是否接受联合体投标：否

三、获取采购文件

时间：自本公告发布之日起5个工作日内

获取采购文件的地点或方式：挂网公告

是否交纳投标保证金（交纳方式）：否

四、响应文件提交

截止时间：自本公告发布之日起5个工作日内

提交地点：贵州航天医院外科综合楼一楼医学装备部（采购办）

咨询联系：采购办吴老师18785230603（微信同号）

响应文件投递方式：现场投递或邮寄投递

投标人要求：需由法人或法人委托的代理人持“授权委托书”进行投递，邮寄需邮寄人为法人或代理人，代理人需附“授权委托书”。

投标文件需为纸质版，胶装成册，一正两副，内含目录及页码，密封提交；封面需标注所投项目及序号。

五、联系人及联系方式：采购办陈老师，联系电话：0851-27677989

附件1：麻醉科采购设备名称及数量

| 科室 | 序号 | 申请设备名称 | 单位 | 申请 数量 | 单价（元） | 拦标价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 麻醉科 （分项投标） | 1 | 多参数监护仪 | 台 | 4 | 45000 | 180000 |
|  | 23 | 高频电刀（单极） | 台 | 2 | 50000 | 100000 |

| 投标单位 分值 |  | XXX公司 | XXX公司 | XXX公司 | XXX公司 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 代理品牌或型号 |  |  |  |  |  |
| 商 务 分15分 | 公司业绩（满分3分) 每提供一条相同产品业绩得一分，满分3分（备注：公司业绩指的是生产厂家同品牌、同型号设备业绩。） |  |  |  |  |
|  | 保修时效（满分12分) 在基础保修一年的基础上每增加一年得3分，5年满分12分 |  |  |  |  |
| 价 格 分35分 | 产品报价（满分35分) 报价最低得满分35分，按报价高低依次递减3分 |  |  |  |  |
| 设备性能 满意度 50分 | 满足技术参数（满分40分)每一条参数不满足扣2分扣完为止 |  |  |  |  |
|  | 服务方案满意度（满分10分)差0-3分、良4-6分、优7-10分 |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |
| 得分： |  |  |  |  |  |

附件2：评分方法

附件3：采购技术参数（需提供技术参数偏离表）

- 多参数监护仪

| - 设备名称 | - 多参数监护仪 |
| --- | --- |
| - 技术参数清单 | - 一、设备应用场景： - 用于持续监测患者的生命体征参数，适用于手术室、ICU、急诊科、麻醉恢复室及普通病房等临床环境，实时显示心电、心率、血压、血氧饱和度、呼吸、体温等数据，辅助临床判断与危急值预警。 - 主要参数： - 2.1基本要求： - 2.1.1适用级别：明确适用于三级甲等医院手术室、ICU，满足高难度/高风险（四级）手术麻醉监护需求。 - 2.1.2认证标准：符合NMPA III类医疗器械注册认证，并满足相关的国际安全标准（如IEC 60601-1, IEC 60601-2-27, IEC 60601-2-49等）。 - 2.1.3显示： - 屏幕：≥15英寸高分辨率彩色LED/LCD触摸屏（显示屏能外置，方便调节最好），亮度可调，抗眩光； - 界面：图形化用户界面，支持中文操作，波形和参数可自定义布局； - 波形显示：同时显示≥6道波形。 - 2.1.4数据存储与回顾： - 趋势存储：存储≥72小时（理想≥7天）的详细趋势数据（包括所有波形和参数）； - 报警事件：详细存储报警事件（类型、时间、参数值、持续时间）； - 导出：支持通过USB、以太网或Wi-Fi导出趋势报告、报警事件、配置信息；支持PDF、XML或特定格式导出。 - 2.2核心监测参数：（必须满足高精度、高采样率、抗干扰性强） - 2.2.1心电监测： - 导联：标准5导联同步采集与分析能力； - 心率：测量范围 20 - 300 bpm； - 心律失常分析：具备全面的心律失常分析报警功能（至少包括：室颤、室速、停搏、室早（单发、连发）、房颤/房扑、二联律/三联律、心动过速/过缓、ST段分析等）；ST段监测必须精准； - 滤波：提供多种滤波模式，确保手术电刀干扰下仍能获取可分析的心电波形。 - 2.2.2无创血压： - 测量方式：振荡法； - 测量模式：手动、自动（间隔可设）、快速序列测量； - 测量范围： - 收缩压： 40 - 270 mmHg - 舒张压： 20 - 220 mmHg - 平均压： 30 - 240 mmHg - 适用人群： 成人、小儿、新生儿模式（自动识别或手动选择）。 - 2.2.3脉搏血氧饱和度： - 参数：SpO₂, 脉率(PR), 灌注指数(PI)； - SpO₂范围：0% - 100% (显示分辨率1%)； - 测量范围：适用于低灌注（PI显示有助于判断信号可靠性）； - 抗运动灌注：具备先进抗运动伪差和低灌注信号提取算法（如Masimo SET/rainbow技术或其等效国产先进技术）； - 探头兼容：支持可重复消毒探头或一次性探头（成人、小儿、新生儿）。 - 2.2.4呼吸： - 参数：呼吸率(RR)。 - 测量方式：通过阻抗法（心电导联）和/或主流/旁流呼吸气体监测模块（见下文）获取。 - 窒息报警：可靠，屏幕文字显示信息。 - 2.2.5体温监测： - 通道数：≥2个独立体温通道（满足同时监测核心温度+体表温度需求，如食道/鼻咽+皮肤/膀胱/直肠）； - 探头类型：兼容通用标准体温探头（如YSI 400系列或其兼容探头）； - 测量部位：可设置不同部位（如食道、直肠、膀胱、鼻咽、腋下、皮肤等）； - 测量范围：至少 20°C - 45°C； - 分辨率：0.1°C； - 温差计算：部分机型支持显示两个通道间的温差（如核心-皮肤温差）。 - 2.3核心高级监测参数： - 2.3.1有创血压监测： - 通道数：≥2个独立的有创血压通道 (满足同时监测动脉压+中心静脉压)； - 参数：收缩压(IBP Sys), 舒张压(IBP Dia), 平均压(IBP Mean)， 实时波形显示； - 测量范围：每个通道可独立设置； - 精度：高精度传感器（或支持连接外部传感器），具备自动调零和校零提示功能； - 标尺/缩放：波形幅度和标尺可调； - 抗干扰：管路和传感器具备良好的抗干扰性能（尤其抗电刀）； - 阻尼/冲洗：可进行阻尼调整和管路冲洗（手动或快速冲洗）。 - 2.3.2呼气末二氧化碳： - 参数：呼气末二氧化碳分压/浓度(PetCO₂/EtCO₂%)，二氧化碳波形(Capnography)， 呼吸频率(RR)； - 测量方式：主流式； - 测量范围：PetCO₂: 0 - 150 mmHg (或0 - 20 kPa)； EtCO₂%: 0 - 15%； - 波形显示：清晰显示实时二氧化碳波形图； - 趋势：提供数值和波形趋势回顾。 - 2.3.3报警系统： - 报警参数：覆盖所有监测参数（ECG各报警、NIBP/IBP高低限、SpO₂高低限、RR高低限及窒息、Temp高低限、EtCO₂高低限及无信号、麻醉气体高低限、各通道信号丢失/导联脱落/探头脱落等）。 - 报警级别：高中低三级报警，声光报警明确区分（音量可调，光闪颜色不同）。 - 报警延迟：关键报警（如室颤、窒息、SpO₂极低）应瞬时报警；部分参数可设置合理延迟（如几秒）。 - 报警设置：各参数报警上下限可灵活设置，具备智能报警抑制/延迟功能（如吸痰时短暂抑制SpO₂低报警）。 - 报警事件记录：详细记录报警发生时间、参数、值、报警级别、持续时间、操作员处理（如暂停/确认）。 - 声光强度：报警声音响亮清晰可辨（≥80dB），光闪醒目。具备夜间模式降低亮度/音量。 - 2.3.4连续性与集成性： - 网络：标配以太网接口，支持HL7、DICOM等协议，便于接入医院HIS/PACS系统和麻醉临床信息系统； - USB：≥2个USB端口（用于数据导出、软件升级、连接外设如键盘）； - 扩展槽/端口：用于连接未来可能的扩展模块； - 中央站支持：支持通过有线/无线网络连接至中央监护站，实现多床位集中监控（需医院有中央站系统）。 - 2.3.5物理特性与可靠性： - 电源：交直流两用。内置高容量可充电电池，续航时间≥3小时。 - 防护等级：达到或超过IPX1（防垂直滴水）。 - 移动性：配备灵活稳固的推车或吊臂支架接口。 - 模块化设计：参数模块（如NIBP、SpO₂、IBP、Temp、气体）。 - 三、配置要求： - 监护仪主机、体温探头、有创监测等各种连接线。 - 四、满足临床科研要求，能提取保存的各种数据。 - 五、售后服务： - 5.1保修期：≥3年整机保修（核心部件如屏幕、主板应更长）。 - 5.2响应时间：明确现场服务响应时间（如市区≤4小时，24小时工程师支持）。 - 5.3备件供应：常用备件本地库存储备。 - 5.4培训支持：提供操作及灭菌培训。 |

- 二、高频电刀（单极）

| - 设备名称 | - 高频电刀（单极) |
| --- | --- |
| 技术参数 清单 | - 设备应用场景： - 主要适用于手术室、日间手术中心、内镜室、急诊处置室及部分专科门诊等医疗场景，用于外科手术中对人体组织进行切割、凝血、消融及精细电外科操作。 - 主要参数： - 腔镜电勾及电凝线：采用通用接口设计。 - 2.1核心功能： - 2.1.1集成单极切割、凝血、混切功能于同一主机； - 2.1.2具备组织阻抗监测与自适应功率输出功能； - 2.1.3具备完善安全报警系统（负极板接触质量监测报警、回路故障报警、功率超限报警、设备自检报警等）。 - 2.2单极性能： - 2.2.1切割功率范围：最大切割功率 ≥ 300W（纯切）。 - 2.2.2凝血功率范围：最大凝血功率 ≥ 120W（喷凝），提供多种凝血模式（如：柔和凝、强力凝、点凝、喷凝等）。 - 2.3双极凝血模式（≥2种） - 2.3.1宏双极：大血管结扎术，可安全闭合7mm以下动静脉，系统自动停止输出 - 2.3.2微双极/精确：高精度凝血 - 2.3.3双极强凝：快速凝血模式 - 2.4通用性能： - 2.4.1可靠性：平均无故障时间（MTBF）长，故障率低。 - 2.4.2易用性：参数设置直观、快捷。 - 2.4.3稳定性：输出功率精准、稳定。 - 2.4.4电磁兼容性（EMC）：符合国家标准，不对其他设备产生干扰。 - 2.5电气安全： - 2.5.1符合最新版国家医用电气设备安全标准（GB 9706.1）及相关专用标准（如GB 9706.4）； - 2.5.2具备CE认证或NMPA注册证（国内上市许可）。 - 2.6物理规格： - 2.6.1主机尺寸与重量：适合手术室空间及移动需求； - 2.6.2工作环境：满足手术室温湿度要求（如：温度10°C - 40°C，相对湿度30% - 65%）。 - 2.7连接与接口： - 2.7.1手控笔接口：通用标准接口，兼容主流品牌耗材（或指定接口类型） - 2.7.2负极板接口：标准接口。 - 2.8其他要求： - 2.8.1兼容常用的一次性负极板及电刀笔。 - 2.8.2负极板接触质量实时监测：检测到极板接触面积过小或故障时，发出语音报警并停止输出。 - 配置要求： - 3.1主机：1台 - 3.1.1集成单双极输出模块； - 3.1.2彩色触摸显示屏，中英文操作界面； - 3.1.3手控/足踏控制接口任意切换。 - 3.2放置高频电刀的台车：2辆. - 3.3基础配件： - 3.3.1电源线：1根 - 3.3.2设备推车：1套 - 3.3.3操作手册（中文）：1份 - 3.3.4基本维修工具包（若有）： 1套 - 3.4单极组件： - 3.4.1单极手控笔（含切割、凝血按键）：至少2把 ； - 3.4.2单极回路负极板（可重复使用或一次性）：至少2块。 - 3.4.3负极板连接电缆 ≥5根 - 3.5文档资料： - 提供完整的中文技术文档（说明书、维修手册等）。 - 售后服务： - 4.1提供至少3年整机（含核心部件）原厂质保。 - 4.2提供及时有效的本地化技术支持与维修服务（明确响应时间要求，如24/48小时）。 - 4.3提供操作培训（现场培训次数要求，如至少1次）。 |

附件4：技术参数偏离表（模板）

技术参数响应及偏离表

(由投标人据实填写)

| 序号 | 招标产品要求参数 | 投标产品实际参数 | 产品实际参数证明材料 出处及页码 | 符合/正偏离/负偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （根据需要自行增加行、列） |  |  |  |  |