贵州航天医院竞争性磋商二次公告

一、项目基本情况：

项目名称：贵州航天医院康复医学科干扰电采购项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：80000元

最高限价：80000元

采购需求：康复医学科干扰电设备1台（详见附件1），评分方法见附件2、需提供技术参数偏离表（按模板附件4填写），按要求提供技术参数佐证材料（设备参数要求见附件3、技术参数偏离表模板见附件4），二次报价以开标当日电话议价的方式进行。

合同履行期限：合同签订之日起15个工作日内履行

交货地点或服务地点：贵州航天医院

二、投标人资格要求：

提供独立承担民事责任的能力，如营业执照、自然人身份证明等

具有良好的商业信誉和健全的财务制度，具体要求（如近两年财务报表等）

具有履行合同所必须的设备和专业技术能力（资料及产品授权）

具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录

参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（书面证明）

不是失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为人等的承诺或资料

是否接受联合体投标：否

三、获取采购文件

时间：自本公告发布之日起5个工作日内

获取采购文件的地点或方式：挂网公告

是否交纳投标保证金（交纳方式）：否

四、响应文件提交

截止时间：自本公告发布之日起5个工作日内

提交地点：贵州航天医院外科综合楼一楼医学装备部（采购办）

咨询联系：采购办吴老师18785230603

响应文件投递方式：现场投递或邮寄投递

投标人要求：需由法人或法人委托的代理人持“授权委托书”进行投递，邮寄需邮寄人为法人或代理人，代理人需附“授权委托书”。

投标文件需为纸质版，胶装成册，一正两副，内含目录及页码，密封提交；封面需标注所投项目及序号。

五、联系人及联系方式：采购办陈老师，联系电话：0851-27677989

附件1：康复医学科采购设备名称及数量

| 科室 | 序号 | 申请设备名称 | 单位 | 申请 数量 | 单价（元） | 拦标价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 康复医学科 | 1 | 干扰电 | 台 | 1 | 80000 | 80000 |

| 投标单位 分值 |  | XXX公司 | XXX公司 | XXX公司 | XXX公司 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 代理品牌或型号 |  |  |  |  |  |
| 商 务 分15分 | 公司业绩（满分3分) 每提供一条相同产品业绩得一分，满分3分（备注：公司业绩指的是生产厂家同品牌、同型号设备业绩。） |  |  |  |  |
|  | 保修时效（满分12分) 在基础保修一年的基础上每增加一年得3分，5年满分12分 |  |  |  |  |
| 价 格 分35分 | 产品报价（满分35分) 报价最低得满分35分，按报价高低依次递减3分 |  |  |  |  |
| 设备性能 满意度 50分 | 满足技术参数（满分40分)每一条参数不满足扣2分扣完为止 |  |  |  |  |
|  | 服务方案满意度（满分10分)差0-3分、良4-6分、优7-10分 |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |
| 得分： |  |  |  |  |  |

附件2：评分方法

附件3：采购技术参数（需提供技术参数偏离表）

- 干扰电

| 设备名称 | 干扰电 |
| --- | --- |
| 技术参数清单 | - 设备应用场景： - 用于膝关节、颈椎病、腰椎间盘突出、腰肌劳损及骨折术后等软组织消炎、镇痛辅助治疗，可改善软组织血液循环、促进炎症消散。 二、主要参数： - 2.1结构形式：柜机推车式，不可分拆。 - 2.2 显示与操作：配置≥2块独立触摸显示屏，每块屏幕尺寸≥8英寸。 - 2.3 输出频率：2kHz、3kHz、4kHz、5kHz可选。 - 2.4 输出电压：最大输出峰值电压范围82V～102V。 - 2.5 输出电流：最大输出电流有效值≤60mA，具备恒流输出特性，治疗过程中输出电流稳定在设定值。设备应符合YY 0951-2015《干扰电治疗设备》行业强制性标准要求。 - 2.6 干涉模式：具备IFC、IFCW、PMC、PMC2、自定义程序模式，≥5种。 - 2.7电疗模式：具备低、中、高、广域、低高交替模式，≥5种。 - 2.8 调制方式：具备OFF、25%、50%、75%、100%、巴斯特方式，≥6种。 - 2.9 向量选择：具备OFF、1秒、2秒、3秒、4秒、5秒，≥6种。 - 2.10 扫引时间：具备1/f、15秒、30秒、60秒，≥4种。 - 2.11 干扰方式：可组合实现“极三维立体干扰”与“极二维平面干扰”模式。 - 2.12 治疗时间：1min～99min可调。 - 2.13 吸附压力：-30mmHg～-300mmHg可调。 - 2.14 吸附模式：连续、15回/分、30回/分、60回/分、自动模式可选。 - 2.15 顶盘加热：顶部置物盘具备加热功能，加热温度范围35℃～45℃。 - 2.16 电极输出转换：任意一路输出通道均可兼容吸附电极与自粘电极，并可任意转换。 - 2.17 具备安全保护功能。 - 三、售后服务： - 整机质保≥5年 |

附件4：技术参数偏离表（模板）

技术参数响应及偏离表

(由投标人据实填写)

| 序号 | 招标产品要求参数 | 投标产品实际参数 | 产品实际参数证明材料 出处及页码 | 符合/正偏离/负偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （根据需要自行增加行、列） |  |  |  |  |