	贵州航天医院竞争性磋商二次公告

	一、项目基本情况：

	    项目名称：贵州航天医院康复医学科干扰电采购项目

	    采购方式：竞争性磋商

	    预算金额：80000元

	    最高限价：80000元

	采购需求：康复医学科干扰电设备1台（详见附件1），评分方法见附件2、需提供技术参数偏离表（按模板附件4填写），按要求提供技术参数佐证材料（设备参数要求见附件3、技术参数偏离表模板见附件4），二次报价以开标当日电话议价的方式进行。

	    合同履行期限：合同签订之日起15个工作日内履行

	    交货地点或服务地点：贵州航天医院

	二、投标人资格要求：

	    提供独立承担民事责任的能力，如营业执照、自然人身份证明等

	    具有良好的商业信誉和健全的财务制度，具体要求（如近两年财务报表等）

	    具有履行合同所必须的设备和专业技术能力（资料及产品授权）

	    具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录

	    参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（书面证明）

	    不是失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为人等的承诺或资料

	    是否接受联合体投标：否

	三、获取采购文件

	    时间：自本公告发布之日起5个工作日内

	    获取采购文件的地点或方式：挂网公告

	    是否交纳投标保证金（交纳方式）：否

	四、响应文件提交

	    截止时间：自本公告发布之日起5个工作日内

	    提交地点：贵州航天医院外科综合楼一楼医学装备部（采购办）

	咨询联系：采购办吴老师18785230603

	响应文件投递方式：现场投递或邮寄投递

	投标人要求：需由法人或法人委托的代理人持“授权委托书”进行投递，邮寄需邮寄人为法人或代理人，代理人需附“授权委托书”。

	投标文件需为纸质版，胶装成册，一正两副，内含目录及页码，密封提交；封面需标注所投项目及序号。

	五、联系人及联系方式：采购办陈老师，联系电话：0851-27677989


附件1：康复医学科采购设备名称及数量
	科室
	序号
	申请设备名称
	单位
	申请
数量
	单价（元）
	拦标价
（元）

	康复医学科
	1
	干扰电
	台
	1
	80000
	80000



	投标单位
分值
	XXX公司
	XXX公司
	XXX公司
	XXX公司

	代理品牌或型号
	
	
	
	

	商
务
分15分
	公司业绩（满分3分)
每提供一条相同产品业绩得一分，满分3分（备注：公司业绩指的是生产厂家同品牌、同型号设备业绩。）
	
	  
	
	

	
	保修时效（满分12分)
在基础保修一年的基础上每增加一年得3分，5年满分12分
	
	
	
	

	价
格
分35分
	产品报价（满分35分)
报价最低得满分35分，按报价高低依次递减3分
	

	

	
	

	设备性能
满意度
50分
	满足技术参数（满分40分)每一条参数不满足扣2分扣完为止
	
	
	
	

	
	服务方案满意度（满分10分)差0-3分、良4-6分、优7-10分
	
	
	
	

	备注：
	
	
	
	

	得分：
	
	
	
	



附件2：评分方法

附件3：采购技术参数（需提供技术参数偏离表）
[bookmark: _GoBack]
1、 干扰电

	设备名称
	干扰电

	技术参数清单
	1、 设备应用场景：
用于膝关节、颈椎病、腰椎间盘突出、腰肌劳损及骨折术后等软组织消炎、镇痛辅助治疗，可改善软组织血液循环、促进炎症消散。
二、主要参数：
2.1结构形式：柜机推车式，不可分拆。
2.2 显示与操作：配置≥2块独立触摸显示屏，每块屏幕尺寸≥8英寸。
2.3 输出频率：2kHz、3kHz、4kHz、5kHz可选。
2.4 输出电压：最大输出峰值电压范围82V～102V。
2.5 输出电流：最大输出电流有效值≤60mA，具备恒流输出特性，治疗过程中输出电流稳定在设定值。设备应符合YY 0951-2015《干扰电治疗设备》行业强制性标准要求。
2.6 干涉模式：具备IFC、IFCW、PMC、PMC2、自定义程序模式，≥5种。
2.7电疗模式：具备低、中、高、广域、低高交替模式，≥5种。
2.8 调制方式：具备OFF、25%、50%、75%、100%、巴斯特方式，≥6种。
2.9 向量选择：具备OFF、1秒、2秒、3秒、4秒、5秒，≥6种。
2.10 扫引时间：具备1/f、15秒、30秒、60秒，≥4种。
2.11 干扰方式：可组合实现“极三维立体干扰”与“极二维平面干扰”模式。
2.12 治疗时间：1min～99min可调。
2.13 吸附压力：-30mmHg～-300mmHg可调。
2.14 吸附模式：连续、15回/分、30回/分、60回/分、自动模式可选。
2.15 顶盘加热：顶部置物盘具备加热功能，加热温度范围35℃～45℃。
2.16 电极输出转换：任意一路输出通道均可兼容吸附电极与自粘电极，并可任意转换。
2.17 具备安全保护功能。

三、售后服务：
整机质保≥5年



附件4：技术参数偏离表（模板）

技术参数响应及偏离表
(由投标人据实填写)
	序号
	招标产品要求参数
	投标产品实际参数
	产品实际参数证明材料
出处及页码
	符合/正偏离/负偏离
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	（根据需要自行增加行、列）
	
	
	
	



