	贵州航天医院竞争性磋商三次公告

	一、项目基本情况：

	    项目名称：贵州航天医院呼吸内科显微摄像系统采购项目

	    采购方式：竞争性磋商

	    预算金额：50000元

	    最高限价：50000元

	采购需求：显微摄像系统1套（详见附件1），评分方法见附件2、需提供技术参数偏离表（按模板附件4填写），按要求提供技术参数佐证材料（设备参数要求见附件3、技术参数偏离表模板见附件4），二次报价以开标当日电话议价的方式进行。

	    合同履行期限：合同签订之日起15个工作日内履行

	    交货地点或服务地点：贵州航天医院

	二、投标人资格要求：

	    提供独立承担民事责任的能力，如营业执照、自然人身份证明等

	    具有良好的商业信誉和健全的财务制度，具体要求（如近两年财务报表等）

	    具有履行合同所必须的设备和专业技术能力（资料及产品授权）

	    具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录

	    参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（书面证明）

	    不是失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为人等的承诺或资料

	    是否接受联合体投标：否

	三、获取采购文件

	    时间：自本公告发布之日起5个工作日内

	    获取采购文件的地点或方式：挂网公告

	    是否交纳投标保证金（交纳方式）：否

	四、响应文件提交

	    截止时间：自本公告发布之日起5个工作日内

	提交地点：贵州航天医院外科综合楼一楼采购办

	    咨询方式：采购办吴老师，联系电话18785230603（微信同号）

	响应文件投递方式：现场投递或邮寄投递

	投标人要求：需由法人或法人委托的代理人持“授权委托书”进行投递，邮寄需邮寄人为法人或代理人，代理人需附“授权委托书”。

	投标文件需为纸质版，胶装成册，一正两副，内含目录及页码，密封提交；封面需标注所投项目及序号。

	五、联系人及联系方式：采购办陈老师，联系电话：0851-27677989
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附件1：呼吸内科采购设备名称及数量
	科室
	序号
	申请设备名称
	单位
	申请
数量
	拦标价
（元）

	呼吸内科
	1
	显微摄像系统
	套
	1
	50000



	投标单位
分值
	XXX公司
	XXX公司
	XXX公司
	XXX公司

	代理品牌或型号
	
	
	
	

	商
务
分15分
	公司业绩（满分3分)
每提供一条相同产品业绩得一分，满分3分（备注：公司业绩指的是生产厂家同品牌、同型号设备业绩。）
	
	  
	
	

	
	保修时效（满分12分)
在基础保修一年的基础上每增加一年得3分，5年满分12分
	
	
	
	

	价
格
分35分
	产品报价（满分35分)
报价最低得满分35分，按报价高低依次递减3分
	

	

	
	

	设备性能
满意度
50分
	满足技术参数（满分40分)每一条参数不满足扣2分扣完为止
	
	
	
	

	
	服务方案满意度（满分10分)差0-3分、良4-6分、优7-10分
	
	
	
	

	备注：
	
	
	
	

	得分：
	
	
	
	



附件2：评分方法
附件3：采购技术参数（需提供技术参数偏离表）
一、显微摄像系统
	设备名称
	显微摄像系统

	技术参数清单
	
1、 设备应用场景：
    气管镜室和肺穿刺操作室，将肺活检标本快速染色后外显微镜下进行诊断。
2、 主要参数：
(1) 显微镜主机
1) 光学平台：无限远校正光学系统，三目观察筒，具备100/0、50/50分光切换。
2) 目镜：10X宽视场目镜，视场数≥20mm，高眼点设计，可调屈光度。
3) 物镜：至少包含10X、40X、100X
4) ★核心要求：100X物镜必须为免油干式镜头，数值孔径≥0.90，无需使用镜油即可实现清晰观察。
5) 照明：内置长寿命LED光源，色温稳定，亮度连续可调。
6) 调焦及载物台：粗微调同轴，带调焦上限位装置；机械载物台，XY移动手柄低位操作。
(2) 摄像系统
1) 摄像头：显微镜专用数码摄像头，有效像素≥500万，实时预览无拖影。
2) 接口：配备标准适配器，保证镜下视野与相机视场适配，无黑边、暗角。
3) 采集功能：支持一键拍照、动态录像，曝光、白平衡均可软件调节。
(3) 图文工作站
1) 硬件配置：第12代i5及以上级别处理器 ，≥16GB内存,≥1T SSD硬盘，配≥21.5英寸液晶显示器及彩色喷墨打印机。
2) 具备实时图像预览、拍照、基础图像调节；
3) 可进行长度、面积等简单几何测量；
4) 可建立简易图文报告模板，插入镜下图片和文字说明，支持报告存储与打印。
3、 配置要求：
显微镜1台 、摄像系统1套 、工作站（含图文软件、电脑、桌、椅）一套 、打印机一台 。
4、 售后要求：
保修期≥3年。












附件4：技术参数偏离表（模板）

技术参数响应及偏离表
(由投标人据实填写)
	序号
	招标产品要求参数
	投标产品实际参数
	产品实际参数证明材料
出处及页码
	符合/正偏离/负偏离
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	（根据需要自行增加行、列）
	
	
	
	



